ПОРТАТИВНИЙ ДЕФІБРИЛЯТОР 

Орищенко Ю.О.

Науковий керівник - доц. Дацок О.М.

Харківський національний університет радіоелектроніки

(61166, Харків, пр. Леніна,14, каф. Біомедичної інженерії, 

тел. (057) 702-13-64) 

e-mail: yuliia.oryshchenko@nure.ua
This work is devoted to the problem of sudden cardiac arrest in all public places of a large accumulation of people and increased patency, where the probability of occurrence of urgent situations is high, to establish publicly accessible automatic defibrillators. The technical means for defibrillation have been improved, which allows to provide a defibrillation procedure in all conditions, qualitatively and effectively.
Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смерті в усьому світі. За оцінками, в 2014 році від ССЗ померло 17,5 мільйона чоловік, що склало 31% всіх випадків смерті в світі і з кожним готом ці цифри зростають. Сьогодні, найефективнішим способом відновлення серцевої діяльності є електрична дефібриляція. Для цього в медицині використовується пристрій – дефібрилятор, принцип дії якого заснований на подачі потужного короткочасного електричного сигналу, який проходячи через серцевий м'яз, може відновити її роботу. Відомо, що при зупинці серця на рахунку буквально кожна хвилина: чим раніше людині нададуть допомогу, тим більше шанс на успішну реанімацію, тому актуальна концепція загальнодоступної дефібриляції. В усіх громадських місцях великого накопичення людей і підвищеної прохідності, де ймовірність виникнення невідкладних ситуацій висока, встановити загальнодоступні автоматичні дефібрилятори.

На дефібриляторі у громадському місті виключене втручання людини в роботу приладу на ньому навіть немає лицьовій панелі з показниками. Все, що потрібно – це закріпити на пацієнті електроди і слідувати голосовим підказкам дефібрилятора. Кожна клема і електрод підписані. Тобто на них самих написано, куди їх потрібно прикріпити. Далі апарат все робить сам: якщо розряд потрібен, пристрій сповіщає про це голосом, і випадковий рятувальник натискає кнопку зі значком блискавки. Тому для того щоб звичайна людина змогла якісно і ефективно провести серцево-легеневу реанімацію та дефібриляцію у громадському місці дефібрилятор є повністю автоматичним. Пристрій самостійно розпізнає порушення ритму, і в разі необхідності дасть оператору сигнал на розряд, але перед цим голосова підказка попросить переконатись, що ніхто не торкається пацієнта, а вже потім дозволить проводити реанімацію. Також дефібрилятор при роботі керує проведенням закритого масажу серця, контролюючи частоту і глибину натискань на грудину. 

Портативний дефібрилятор складається з наступних компонентів:

[image: image1.jpg]801°€L9L¥6 MO

10

1- cmabinizamop Hanpyau;

2 - nidcurmosaq bionomeujianis;

3 - npucmpiti susedenHs iHhopmaui;

4 - npucmpili 68edeHHs;

5 - mikpokoHmponep;

6 - 60K 8UMipOBaHHS ONOpY 2PYOHOT KNIMUHU;
7 - OXeperno XusneHHs;

8- knoyosull kackad;

9- enexmpodu;

10 - Gionoziyruti 06'ekm;

11 - nidsuwysanbHuil mpaHchopmamop;
12 - guXiOHU( KM0Y0oBUL Kackad;

13 - NOMHOXy8ay Hanpyau;

14 - guCOK0BOMLMHUL KOHAEHCamOp.

TtOMNK.941613.108

3u._|Apkyw|Ne dokym._|iionuc_| ama| MopmamusHuti dechibpunsimop.

Po3pob. | Opuweno 10.A. Cxema cmpykmypHa

[epesip. | Aauok O.M.

7. KoHMp.

Jiim _| Maca

Mawmat

Apkyw 1| Apkywis 1

Peuens.

H. konmp. | Tumkoeuy M

Bame. AspyHiti O.T

XHYPE

Kagpedpa bMI





1 – Стабілізатор напруги; 2 – ПБП; 3 – пристрій виведення; 4 – пристрій ведення; 5 – мікроконтролер; 6 – вимірювання опору грудної клітини; 7 – джерело живлення; 8 – ключовий каскад; 9 – електроди; 10 – біологічний об`єкт; 11 – підвищувальний трансформатор; 12 – вихідний ключовий каскад; 13 – помножувач напруги; 14 – високовольтний конденсатор.

Мікроконтролер обробляє сигнал ЕКГ, далі в залежності від результату обробки мікроконтролер вирішує чи нормальний стан пацієнта або ж вимагає втручання. Якщо за результатами ЕКГ потрібно відновити нормальну роботу серця, мікроконтролер починає виробляти ШІМ сигнал який надходить на ключовий каскад. Ключовий каскад в свою чергу буде керувати роботою імпульсів трансформатора. На виході трансформатора стоїть чотирьох кратний помножувач напруги вихід якого підключений до високовольтного конденсатора, який заряджається до певного рівня і після чого подається розряд на пацієнта. Пристрій виведення необхідно для відображення отриманих результатів. 

Список використаних джерел:
1. Using the ZOLL SurePower Battery Pack [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.med.navy.mil/sites/nmot c/nemti/Documents/Tech%20Online/ICU%20WARD%20AND%20TRAUMA%20BAY/ZOLL%20BAttery%209650-0536-01%20Rev.%20B.pdf / 05.10.2018 

2. Clinical profile and spectrum of commotio cordis. / B.J. Maron, Т.Е.Gohman, S.B. Kyle et al; JAMA. 2002 – 287 – 1142–6с.

3. Сторожакова Г.И., Руководство по кардиологии: учеб. пособие / Г.И. Сторожакова, А. А.Горбаченкова; Том 1. Москва, 2008 – 370с.
