УДК 621.317.799
Ю.Е. ГОРДИЕНКО, д-р. физ.-мат. наук, А.Ю. ПАНЧЕНКО, канд. физ.-мат. наук
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ  МОДУЛЯЦИОННЫЙ  СВЧ-ДАТЧИК

С  ЕМКОСТНОЙ  ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ  АПЕРТУРОЙ

СВЧ-датчики апертурного типа позволяют проводить неразрушающий контроль качества образцов, материалов и готовых изделий. Однако информация получаемая с их помощью, несет лишь косвенные сведения об объекте, кроме того, она весьма ограничена по объему. Фактически измеряется изменение одной или нескольких выходных электрических характеристик датчика при внесении образца в его рабочую область. Если косвенный характер получаемой информации обусловлен физическим принципом измерений, то ее объем можно существенно увеличить, используя модуляцию параметров образца или самого датчика. Возможности, предоставляемые модуляцией в датчиках апертурного типа, оценим на примере датчика для определения характеристик плоскослоистых образцов.

Рассмотрим датчик, представляющий открытий конец коаксиала в бесконечном плоском экране (рис.1). Центральный провод коаксиала может заканчиваться ниже плоскости экрана.


[image: image41.wmf]
          Рис.  1
Без потери общности можно считать, что размеры образца вдоль оси 
[image: image2.wmf]z

 достаточно велики, и можно пренебречь отражением от его задней стенки. Плоскость образца расположена параллельно плоскости экрана. Между датчиком и образцом имеется воздушный зазор. Для исключения неопределенности размеры датчика выбираются значительно меньше длины волны. Выходной импеданс такого датчика носит емкостной характер. При подключении его к коаксиальному резонатору образуется колебательная система, обладающая высокой чувствительностью к изменениям параметров исследуемых образцов. Выделение информации об изменении комплексной емкости датчика можно осуществить включением резонатора в цепь автогенератора. Если автогенератор снабдить устройствами автоматического регулирования и преобразования, выполнение которых на современной элементной базе не представляет сложностей, то можно выделить сигналы, пропорциональные действительной и мнимой части емкости вносимой исследуемым образцом.

Решение электродинамической задачи в приближении заданного поля для такого датчика представлено в [1]. Поле считается заданным в плоскости 
[image: image3.wmf]0

=

z

 (рис.1). Задание источников поля в подводящем коаксиале на некотором расстоянии от поверхности датчика позволяет существенно увеличить точность расчетов. В запредельном коаксиале высшие типы волн затухают и априорное задание источников поля, совпадающее с распределением напряженности в ТЕМ-волне, достаточно хорошо соответствует реальному. 

Модулировать параметры СВЧ-датчика или образца можно различными способами. В данной работе оценим возможности, предоставляемые механической модуляцией, осуществляемой с помощью акустических преобразователей. Подобный вид модуляции эквивалентен простому перемещению или изменению размеров. Однако модуляция параметров во времени дает существенные преимущества, так как обработка периодического сигнала позволяет увеличить помехозащищенность, а значит существенно снизить влияние случайных погрешностей.
Любой из геометрических размеров датчика можно модулировать возбуждением акустических волн соответствующих мод в теле датчика. Технически наиболее просто осуществляется модуляция воздушного зазора (

,
[image: image4.wmf]3

z

). Внешняя граница образца – 
[image: image5.wmf]3

z

 находится в зоне существенно неоднородного поля. При ее перемещении по синусоидальному закону в результирующем сигнале, пропорциональном комплексному значению вносимой емкости, появятся высшие гармоники. Рассмотрим двухслойный образец с толщиной покрытия 
[image: image6.wmf]n

z

D

, равной 
[image: image7.wmf]3

4

z

z

-

. Если оно будет находиться в области неоднородного поля, то соотношение между гармониками будет определятся толщиной и электрическими характеристиками покрытия.

Такой подход позволяет дополнительно к данным о действительной и мнимой частях вносимой емкости, которые имеются в обычных измерителях, получить дополнительные параметры. Они несут новую информацию, которая недоступна при использовании обычной линейной модуляции [2]. Использование их определяется конкретным назначением датчика. Для примера рассмотрим влияние толщины диэлектрического покрытия, имеющего 
[image: image8.wmf]12

=

e

¢

 и 

 на диэлектрическом образце с такой же диэлектрической проницаемостью, но с меньшими потерями – 

. Такой выбор параметров образца позволил оценить правильность математических выкладок и эффективность численного алгоритма. Размеры датчика выбраны следующие: внутренний диаметр коаксиала 

мм, наружный – 
[image: image9.wmf]75

,

0

2

=

r

мм, срез центрального провода углублен на 0,05 мм, рабочая частота 
[image: image10.wmf]1600

0

=

f

МГц. Поверхность, на которой поле считалось заданным, выбрано на расстоянии 1,5мм от поверхности экрана. Толщина покрытия изменялась от нуля до 50мм. Расчеты проводились для трех значений зазора: 0,01мм, 0,02мм и 0,03 мм, далее по полученным значениям определялись амплитуды первой и второй гармоник девиации действительной и мнимой части емкости в зависимости от толщины 
[image: image11.wmf]n

z

D

.


[image: image12.wmf]0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

0,0000

0,0005

0,0010

0,0015

0,0020

0,0025

0,0030

С

’’

, 

пФ

D

Zn

,

 

мм

D

Z

1

 =  0.01

мм

0.02

мм

0.03

мм


Рис. 2

Действительная часть емкости изменялась слабо. Во всем диапазоне изменения толщины покрытия ее относительное изменение составило 0,00213, 0,00198 и 0,0185 соответственно для каждого из выбранных значений зазора. Это объясняется тем, что при малых 
[image: image13.wmf]d

tg

 сравнительно небольшая часть силовых линий электрического поля замыкается через ток проводимости. Среднее значение амплитудных коэффициентов для первой и второй гармоник девиации действительной части равно 
[image: image14.wmf]2

1

10

8285

.

0

-

×

=

¢

K

 и 
[image: image15.wmf]3

2

10

5286

.

0

-

×

=

¢

K

 [пф/мм], а 
[image: image16.wmf]06378

.

0

1

2

=

¢

¢

K

K

. При замене образца металлом коэффициенты гармоник увеличились до 
[image: image17.wmf]2

10

6657

,

1

-

*

, 
[image: image18.wmf]2

10

2097

,

1

-

*

[пф/мм], а отношение — до 0,07262. Возрастание обоих коэффициентов обусловлено вытеснением металлом силовых линий электрического поля только в область зазора, а увеличение нелинейности – неоднородностью поля в рабочей области датчика. Совместно со средним значением действительной части емкости датчика 
[image: image19.wmf]C

¢

, значения 
[image: image20.wmf]1

K

¢

 и 
[image: image21.wmf]2

K

¢

 позволят вычислить 
[image: image22.wmf]e

¢

, среднее значение зазора (
[image: image23.wmf]2

z

D

) и амплитуду модуляции 
[image: image24.wmf](

)

1

3

5

.

0

z

z

z

M

D

-

D

=

D

, что даст возможность существенно уменьшить аппаратурную погрешность при измерении 
[image: image25.wmf]e

¢

.


[image: image26.wmf]0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

0,08

0,10

D

Zn

,

 

мм

K

’’

2

––

K

’’

1

Рис.  4
На рис. 2 представлены графики изменения мнимой части емкости для каждого из трех значений зазора. Увеличение толщины покрытия и соответственного перераспределения поля датчика в зону с большей проводимостью приводит к возрастанию потерь. Поведение коэффициентов модуляции для первой и второй гармоник мнимой части показано на рис.3. По величине 
[image: image27.wmf]1

K

¢

¢

 можно определять толщину покрытия. Учитывая 
[image: image28.wmf]1

K

¢

, можно существенно уменьшить погрешность, обусловленную непостоянством 
[image: image29.wmf]M

z

D

, а учитывая 
[image: image30.wmf]2

K

¢

 – непостоянством 
[image: image31.wmf]2

z

D

. Поскольку связь этих величин нелинейная, необходимо использовать вычислитель с возможностью записью функций связи в ПЗУ.


[image: image32.wmf]0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

1E-6

1

E-

5

0,0001

0,001

D

Zn

,

мм

K

’’

,

пФ/мм

K

’’

1

K

’’

2


Рис. 3
Нелинейность поля в рабочей области приводит к нелинейной связи между 
[image: image33.wmf]1

K

¢

¢

 и 
[image: image34.wmf]2

K

¢

¢

 (рис. 4). Детальный анализ погрешностей показал, что при учете текущих 
[image: image35.wmf]M

z

D

 и 
[image: image36.wmf]2

z

D

 можно на современной элементной базе создать измерительные преобразователи, позволяющие по отношению коэффициентов 
[image: image37.wmf]1

2

K

K

¢

¢

¢

¢

 при известном 
[image: image38.wmf]d

tg

 образца определять 
[image: image39.wmf]d

tg

 покрытия.

Представленные результаты показывают перспективность использования модуляции как пути для дальнейшего развития СВЧ-диагностики. Однако, получение конкретных функций взаимосвязи требует весьма громоздких и длительных расчетов, которые целесообразно проводить при непосредственном проектировании измерительных устройств.
[image: image1.wmf]r

2

r

1

 z

1

 z

2

 z

3

 z

n

z

z = 0


В научно-исследовательской лабораториии кафедры микроэлектроники, электронных приборов и устройств.

Справа налево: Юрий Емельянович Гордиенко, д-р физ.мат. наук, проф., зав. кафедрой, аспиранты кафедры А.А. Рябухин, В.И. Смуглий, Е.А. Земцов, докторант кафедры А.Ю. Панченко.

Список литературы: 1. Панченко А.Ю., Гордиенко Ю.Е., Фар Р.С. Приближение заданного поля в задачах определения характеристик резонаторных СВЧ-датчиков апертурного типа. // Радиотехника. 1998. Вып. 107. С. 93-103. 
2. Скрипник Ю.А. Модуляционные измерения параметров сигналов и цепей.  М.: "Сов. радио", 1975. 320 с.

Харьковский государственный технический                                                                   

университет радиоэлектроники 





Поступила в редколлегию 08.06.99

� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








16
ISSN 0485-8972. Радиотехника. 1999. Вып. 111

15
ISSN 0485-8972. Радиотехника. 1999. Вып. 111


[image: image40.wmf]_999686732.unknown

_1004430750.unknown

_1004444155.unknown

_1004444604.unknown

_1004445322.doc


(Zn, мм







10







1







1E-5







K’’2







K’’1







0,001







K’’, пФ/мм







0,0001







1E-6







0,1







0,01







0,001







0,0001












_1009622168.unknown

_1009361266.unknown

_1004445288.doc


0,01







(Zn, мм







10







1







K’’2



––



K’’1







0,10







0,08







0,1







0,001







0,0001












_1004444201.unknown

_1004444596.doc


(Z1 =  0.01мм







10







(Zn, мм







0.02мм







0.03мм







С’’, пФ







0,0030







0,0025







0,0020







0,0015







0,0010







0,0005







0,0000







1







0,1







0,01







0,001







0,0001












_1004444191.unknown

_1004443941.unknown

_1004443964.unknown

_1004430795.unknown

_1004443929.doc
[image: image1.bmp]

z







r2







r1







 zn







 z1







 z2







 z3







z = 0












_1004430770.unknown

_999686756.unknown

_999686772.unknown

_999686817.unknown

_999686828.unknown

_1004430736.unknown

_999686822.unknown

_999686805.unknown

_999686766.unknown

_999686746.unknown

_999686751.unknown

_999686739.unknown

_999686658.unknown

_999686692.unknown

_999686706.unknown

_999686721.unknown

_999686698.unknown

_999686681.unknown

_999686686.unknown

_999686665.unknown

_999686625.unknown

_999686638.unknown

_999686643.unknown

_999686633.unknown

_987685008.unknown

_999686569.unknown

_981379053.unknown

_987684126.unknown

_981279599.unknown

