Высокодобротные резонаторы в микроволновых измерительных устройствах и системах

Бондаренко И.Н.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Харьков, пр. Ленина, 14, 61166, Украина

тел.: (057) 702-13-62, е-mail: mepu@kture.kharkov.ua

The theoretical and experimental analysis of the capabilities of different types of high-Q resonant microwave components and devices based on them to identify the most promising areas of their creation and use are carried out. A number of devices and systems based on high-Q (including superconducting) resonators for microwave instrumentation and diagnostic materials and media are created.

Введение. Поскольку в состав большинства радиоэлектронных систем, систем диагностики материалов и сред, устройств СВЧ диапазона входят резонансные колебательные элементы  их совершенствование прямым образом связано с улучшением характеристик используемых резонаторов. В их число входят также и устройства на основе охлаждаемых и сверхпроводящих резонаторов (СПР), обладающих добротностями на несколько порядков большими, чем у обычных резонаторов. Применение таких устройств должно приводить к улучшению характеристик соответствующих радиоэлектронных систем.

В то же время специфическим фактором для направления, связанного с созданием и применением микроволновых устройств с высоко- и сверхвысокодобротными резонансными элементами, является также потребность в разработке методик исследования как самих устройств, так и их компонент, поскольку в большинстве случаев существующие методы не обеспечивают необходимую точность и чувствительность при тех высоких параметрах, которые достигаются в таких устройствах.

Активное развитие в последние годы методов, систем и устройств микроволновой диагностики материалов и сред, значительная часть которых также основывается на использовании резонансных чувствительных элементов-датчиков, предполагает в ряде случаев серьезные конструктивные изменения резонирующих элементов по сравнению с их каноническим реализациями с целью максимальной адаптации к условиям проводимых измерений и исследований. При этом также необходимо проведение исследований процессов формирования и преобразования сигналов в таких устройствах и системах с целью определения условий достижения максимальной чувствительности измерений.

Таким образом, существует насущная необходимость в проведении системного теоретического и экспериментального анализа реальных возможностей различных типов высокодобротных резонансных элементов СВЧ диапазона и устройств на их основе с целью определения наиболее перспективных направлений их построения и использования.

Основная часть. В рамках поставленной задачи выполнены следующие научные исследования и разработки:

- Проведен системный теоретический и экспериментальный анализ реальных возможностей различных типов высокодобротных резонансных элементов СВЧ диапазона и устройств на их основе с целью определения наиболее перспективных направлений их построения и использования.

- Разработаны критерии оценки реальных возможностей различных типов высокодобротных резонансных систем в достижении максимальной добротности и стабильности резонансной частоты с учетом физических, технологических и конструктивных ограничений. Показано, что при условиях изготовления и эксплуатации охлаждаемых и сверхпроводящих резонансных систем СВЧ диапазона на техническом уровне, доступном для широкого применения (Т  4,2; 77 К), обеспечивается достижение достаточно высоких значений добротности (105-109) и величин ТКЧ (10-6 – 10-9 К–1). Анализ возможностей использования СПР на повышенных уровнях мощности показывает, что при обеспечении хорошего теплоотвода от стенок резонаторов и высоком качестве сверхпроводящих поверхностей в них можно вводить сигналы мощностью до 1 кВт (при Q ~107) и накапливать электромагнитную энергию до уровней от 0,6 до нескольких десятков Дж/дм3 в зависимости от применяемого сверхпроводящего материала. Это подтверждает возможность обеспечения высоких селективных и эталонных характеристик высокодобротных резонаторов при реально доступных в практических устройствах условиях эксплуатации.

- Предложены методы построения импульсных криогенных СВЧ устройств, разработаны схемные решения генераторов мощных СВЧ импульсов на основе высокодобротных резонаторов как накопителей электромагнитной энергии, определены требования к криогенным переключателям для обеспечения малых потерь в режиме накопления энергии и малого тепловыделения в режиме вывода энергии в нагрузку; экспериментально исследована схема гетеродина на основе когерентного накопителя на СПР, которая позволяет обеспечить сохранение сигнала генератора на время до 10-3 с после его окончания. Формирователи мощных импульсов СВЧ с СПР в качестве накопителей энергии могут послужить основой для создания высокоэкономичных генераторов мощных зондирующих импульсов в когерентно-импульсных системах, а также систем радиоэлектронной борьбы с радиотехническими средствами.

- Проведен сравнительный экспериментальный анализ различных систем стабилизации частоты с помощью СПР. Показано, что в пределе может быть обеспечено снижение частотных шумов на величину 80–100 дБ. На основе экспериментальных  результатов разработаны высокостабильные генераторы с уровнем частотных шумов, сниженных на 30–40 дБ на частотах, лежащих в диапазоне 30–1000 Гц от несущей.

- Разработаны методы исследования спектральных характеристик квазимонохроматических сигналов высокостабильных СВЧ генераторов, основанные на использовании высокодобротных резонаторов и позволяющие  измерять ЧМ шумы вблизи несущей частоты сигнала (FМ ~ 10…1000 Гц) с чувствительностью до 150 дБ/Гц.

- Предложены методы синтеза полоснопропускающих и заграждающих устройств СВЧ диапазона с высокодобротными резонансными элементами, разработан ряд конструкций и схемных решений режекторных СВЧ фильтров, на основе которых созданы практические устройства с уникальными параметрами (глубина режекции  90 дБ, полосы режекции (1…10) - 103 Гц, рабочая частота  10 ГГц).

- На примере допплеровской РЛС непрерывного излучения проведен анализ возможностей использования разработанных устройств для улучшения основных характеристик. Показано, что подвижные цели, имеющие дозвуковые радиальные скорости, могут быть обнаружены при ЭПР, сниженных на порядки, повышается разрешение тонкой структуры допплеровского спектра. При этом открывается перспектива в создании систем обнаружения, позволяющих идентифицировать цели, обладающие чрезвычайно малой ЭПР и малой радиальной скоростью, не только по основному сигналу, отраженному от цели, но и по вторичным допплеровским составляющим, включая и возмущения окружающей среды, производимые движущимся объектом.

- За счет использования высокодобротных резонаторов и высокостабильных измерительных СВЧ генераторов чувствительность резонансного метода исследования диэлектрических и полупроводниковых материалов повышена на несколько порядков. Разработаны методики и проведены экспериментальные исследования высокочастотных характеристик ряда диэлектриков (фторопласт, поликор, лейкосапфир, ситалл СТ32-1) при низких температурах, измерено снижение величины tg  при охлаждении фторопласта, поликора и лейкосапфира до температур кипения жидкого гелия на один-два порядка, до значений ~ 10-6, выявлен аномальный ход температурной зависимости величины tg  СТ32-1 на частотах 1 и 10 ГГц; tg  с понижением температуры волнообразно растет и при глубоком охлаждении превышает значения tg  при комнатной температуре на один-два порядка (это свидетельствует о недопустимости использования ситалла СТ32-1, широко применяемого при изготовлении интегральных схем в микроэлектронике, при низких температурах).

- Проработаны теоретически и экспериментально методы создания высокодобротных РИП для микроволновой диагностики материалов и сред. Разработаны и исследованы несколько различных практических реализаций РИП с микрозондовыми структурами.

- Предложена и обоснована концепция построения резонаторных измерительных преобразователей на основе использования схем составных резонаторов бегущей волны с активными элементами, которая открывает путь к созданию высокочувствительных измерительных преобразователей для исследования резонаторными методами материалов с большими потерями (например, различных биообъектов) и измерительных высокочувствительных датчиков на основе высокоомных полупроводников (например, радиационных датчиков).

- Предложены, разработаны и исследованы системы формирования сигналов измерительной информации  в устройствах с резонаторными измерительными преобразователями, позволяющие проводить одновременное измерение основных информационных сигналов. Разработанные системы являются базовыми при проведении измерений методами ближнеполевой микроволновой микроскопии в ХНУРЭ.

- Проведены теоретические и экспериментальные исследования микроволновых устройств на основе высокодобротных планарных структур, направленные на создание микрополосковых охлаждаемых и сверхпроводящих линий задержки и резонаторов, а также устройств защиты от мощных электромагнитных импульсов, на макетах получены задержки сигналов  10 нс при длине линии  1,2 м и затухании  2–4 дБ на частоте 1 ГГц, а также добротности МПР ~ (1…6)∙104. Результаты, полученные при исследовании микроволновых устройств на основе высокодобротных планарных структур, определяют направления их практического использования и создают базу для дальнейших перспективных разработок.

- Разработанные и исследованные в ходе выполнения работы схемотехнические реализации полупроводниковых СВЧ генераторов с расширенными возможностями по механической и электрической перестройке частоты (Δfмех ~ 1…1,3 ГГц, Δfэл1 ~ 300 МГц, Δfэл2 ~ 100 МГц) могут быть использованы как активные элементы в электронных системах различного назначения.

Выводы. Разработанные устройства и системы могут найти широкое применение в различных областях науки и техники. Высокостабильные генераторы и режекторные фильтры СВЧ могут быть применены для совершенствования и повышения помехозащищенности навигационных систем и систем связи. Методы исследования спектров квазимонохроматических СВЧ сигналов могут быть использованы при изучении таких типов высокостабильных источников СВЧ колебаний как квантовые генераторы.

СПР в сочетании с высокостабильными СВЧ генераторами являются высокочувствительным инструментом для исследования высокочастотных характеристик диэлектрических и полупроводниковых материалов при низких и сверхнизких температурах, прецизионных измерений изменений этих характеристик при различных внешних воздействиях (магнитные поля, различные излучения, температура, электрический ток и т.п.).

Разработанные системы формирования информационных сигналов совместно с высокодобротными РИП позволяют повысить чувствительность и разрешающую способность измерений при контроле электрофизических параметров полупроводников и диэлектриков методами сканирующей микроволновой микроскопии.