АСПЕКТИ ПОБУДОВИ НАДШВИДКОГО ПОТЕНЦІОСТАТА

Сніжко Д.В., Рожицький М.М.

Лаборатория аналитической оптохемотроники,

кафедра біомедичних електронних пристроїв та систем,

Харьківський національний університет радіоелектроники,

пр. Леніна 14, Харків, 61166, Україна; http://electrohim.kture.kharkov.ua

E-mail: rzh@kture.kharkov.ua; тел./факс (057) 702-03-69

The paper is devoted to research and development of ultra fast potentiostate Technical solution is proposed to resolve problem of electrochemical measurements with high sweep voltage that is needed to introduce electrochemical development on nanoscale level. In proposed construction of ultra fast potentiostate several unique ideas are present. The ultra fast potentiostate realization opens new and brad possibilities for investigation and assays of different systems such as one using principles of nanoelectrochemistry.

Вступ

Розвиток нано- наук пов’язано з міждисциплінарним впливом різних галузей науково-технічних досліджень, у тому числі з відкриттям нових методів дослідження об’єктів на мікро- та нанорівні. Залучення нанотехнологій до електрохімічних методів та використання електрохімічних методів для отримання та дослідження наноструктур є областю дослідження наноелектрохімії, важливим інструментарієм якої є скануючий електрохімічний мікроскоп. Як і для інших скануючих методів його невід’ємною рисою є сканер для позиціонування зонду. Відмінністю даного мікроскопу є використання електрохімічного струму як сигналу зворотного зв’язку для позиціонування та корекції положення зонду та відповідно реконструкції поверхні та її характеристик. В якості зонда використовують ультрамікроелектрод. Безумовно, можливість проведення досліджень у рідкому середовищі робить цей метод особливо цікавим для медицини, біології та інших областей де досліджуємий об’єкт перебуває в рідкому середовищі.

Як й інші скануючи методи дослідження метод скануючої електрохімічної мікроскопії має недоліки та лімітуючи фактори. Одним з таких є розміри електродів-зондів, що використовуються, іншим є розміри дифузійного шару, що створюється під час проведення електролізу розчину у якому проводиться дослідження зразка. Обидва фактори впливають на роздільну здатність методу та відповідно мікроскопу. Якщо перший фактор досліджується і достатньо успішно вирішується – розміри електродів вже зменшено до діаметрів у 1 мкм та проводять дослідження з розробки молекулярних нанорозмірних електродів – нанодів, то другий фактор, що пов’язаний з розробкою нової функціональної електроніки для проведення надшвидкої вольтамперометрії, є менш розробленим. Оскільки тільки зменшивши час експерименту та використавши можливості надшвидкої вольтамперометрії дає можливість збільшити роздільну здатність скануючої зондової мікроскопії за межи вже досягнутих результатів, очевидним є необхідність і актуальність відповідних робот з розробки надшвидкого потенціостата.

Метою роботи є розробка надшвидкого потенціостата для проведення вольтамперометричних досліджень в режимі над швидкої розгортки потенціалу. Досягнення цілі роботи потребувало вирішення наступних задач: аналіз існуючих схемотехнічних методів побудови потенціостатів, визначення лімітуючих факторів традиційних схем потенціостатів, розробка принципово нового методу побудови потенціостата для здолання визначених лімітуючи факторів, проведення модельних та натурних досліджень щодо роботоспроможності схеми запропонованого у роботі надшвидкого потенціостата.

Конструкція традиційних потенціостатів

Конструкція традиційних потенціостатів передбачає роботу з трьохелектродною ячейкою, котра включає робочий електрод, електрод порівняння та протиектроди. В багатьох випадках робочий електрод схемотехнічно заземлюється, при цьому його потенціал рівний або дуже близький до нулю. Тут та далі під заземленням розуміється підключення до загальної шини приладу. Електрод порівняння дає інформацію про термодинамічну рівновагу в електрохімічній ячейці та є електродом, що визначає потенціал, котрий використовується у ланці зворотнього зв’язку операційного підсилювача (ОП) потенціостата для поляризації протиелектрода. Роботу потенціостата, як системи керування, теоретично можливо реалізувати на базі одного ідеального ОП, як це наведено на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Схема потенціостата на базі одного операційного підсилювача: ЕХЯ – електрохімічна ячейка, С – суматор

Рис.2. Схема потенціостата на базі токового суматора: ЕХЯ – електрохімічна ячейка, С – суматор

Однак використання лише одного ОП ускладнено за наявності низки технологічних обмежень, тому виробники обладнання використовують схему, що наведена на рис. 3. Це пов’язано з недоліками попередньо наведених схем. Так, жоден з виводів генератора на рис. 1 не заземлений, що ускладнює вибір джерела сигналів керування для цієї схеми. Реалізація складної форми сигналу збудження шляхом додавання простих сигналів можливо з використанням суматора. Схема суматора на рис. 2 має ряд недоліків при використанні її як потенціостата, оскільки в ланцюзі зворотнього зв’язку протикатиме істотний струм, необхідний для роботи суматора. Це призведе до поляризації електрода порівняння та, відповідно, похибкам при вимірі рівноважного потенціалу ячейки. Також відсутні засоби для виміру струму через ячейку.

Зазначене вище зумовило необхідність використання схеми, що наведена рис. 3, як більш практичної. В ній для цілей зменшення струму через електрод порівняння шляхом підсилення за струмом сигналу з електрода порівняння для його подальшого використання у суматорі С, додано неінвертуючий повторювач П. Робочий електрод електрохімічної ячейки (ЕХЯ) наближено до потенціалу загальної шини приладу через ланцюг перетворювача струм-напруга (ПСН), на виході котрого присутній сигнал, пропорційний струму через робочий електрод.

Рис. 3. Традиційна схема потенциостата: ЕХЯ – електрохімічна ячейка, С – суматор, П – повторювач, ПСН – перетворювач струм-напруга

Схема надшвидкого потенціостата

Робота потенціостату в режимі надшвидкої розгортки потенціалу потребує виконання наступних вимог.

Для суматора важливим фактором стає його полоса пропускання та швидкість зростання сигналу, що справедливо и для ланцюгів електрода порівняння та робочого електрода. Однак, збільшення швидкодії автоматично призводить до підвищення межи вхідних струмів. Важливим лімітуючим фактором стає кількість електронів, що реалізує струм в ланцюзі. Так, для реєстрації струму в 1 пА з роздільною здатністю за часом у 1 мкс, необхідна межа детектування не більш 6 електронів, що стає фізичною межею збільшення швидкодії функціонування сучасної електроніки.

Іншим важливим питанням надшвидкого режиму є компенсація омічного падіння напруги в електрохімічній ячейці. Струм робочого електрода, протікаючи через омічний опір електрохімічної ячейки, викликає на ньому падіння напруги. При цьому в класичних потенціостатах падіння напруги у частині омічного опору ячейки, яка охоплена ланцюгом від’ємного зворотного зв’язку, компенсується самим потенціостатом. Такий спосіб компенсації має дуже істотний недолік – ланцюг автоматичної компенсації охоплює два каскади на ОП. На високих частотах, на яких повинен функціонувати ланцюг компенсації у випадку надшвидкого потенціостата, це викличе істотний фазовий зсув, що викличе загальну нестабільність роботи схеми.

Значно ліпше виконання компенсації безпосередньо на одному каскаді ПСН, що й запропоновано у роботі. Для компенсації омічного падіння напруги необхідно на неінвертуючий вхід ПСН подати частину його вихідної напруги. В цьому випадку різність потенціалів, що прикладена до ячейки, автоматично збільшиться на цю частину вихідної напруги ПСН. Так як напруга компенсації додається до вихідної напруги ПСН (струмовий вихідний сигнал), то необхідно додатково передбачити на виході ПСН схему віднімання напруги компенсації (віднімання синфазної складової вхідної напруги ПСН). Відповідна структурна схема надшвидкого потенціостату наведена на рис. 4.

Таким чином, шляхом керування електрохімічною ячейкою через два канали, реєстрацією рівноважного потенціалу класичним методом та контролем струму через швидку схему перетворювача струм-напруга з компенсацією омічного опору ячейки, можливо реалізувати швидкий режим розгортки потенціалу в електрохімічних дослідженнях на базі трьохелектродної ячейки.

Рис.4. – Структурна схема надшвидкого потенціостата: ЕХЯ – електрохімічна ячейка, С – суматор, П – повторювач, Б – буфер, В – вичетатель, ПСН – перетворювач струм-напруга

Проведені моделювання роботи надшвидкого потенціостата для сучасної елементної бази в прикладному пакеті Multisim 13.0 продемонструвало можливість використання потенціостату в режимі розгортки потенціалу з швидкістю до 20 МВ/с при цьому забезпечується струм поляризації протиелектрода у 100 мА амплітудою у ± 15 В, точність визначення потенціалу електроду порівняння складає ±1мВ, діапазон виміру струму через робочий електрод – від 100пА до 1мА. Працездатність запропонованої технології побудови надшвидкого потенціостату також перевірена на дослідному зразку при проведенні досліджень електрохімічної композиції що складалася з 0,5 моль/л тетрабутіламонію перхлорату та 0,01 моль/л 9,10-діфенілантрацену у ацетонітрилі.

Висновки

Проведені теоретичні та експериментальні дослідження довели працездатність за-пропонованої схеми надшвидкого потенціостата, стабільність його роботи в широкому діапазоні швидкостей розгортки потенціалу, збереження роботоспроможності при зміні параметрів електрохімічної ячейки. Одержані результати дозволяють отримати можли-вість подальших досліджень в області наноелектрохімії з використанням розробленого потенціостату. Роботи проведені в рамках міжнародних проектів Українського науково-технологічного центра №№ 4495, 5067 (керівник д.ф.-м.н., проф. Рожицький М.М.).