Ортез на гомілковостопний суглоб-стопу з керуванням силами реакції опори для осіб, які не можуть самостійно замикати колінний суглоб 

Баєв П.О., Півоваров В.В., Бобошко Р.О.

Науковий керівник  к.т.н., доцент Дацок О.М.

Харківський національний університет радіоелектроніки

(61166, Харків, пр. Науки,14, каф. Біомедичної інженерії, тел. (057) 702-13-64)  e-mail: pavel_1978@ukr.net,  тел.+380978943531

In theses the description of a new designed construction of an ankle-foot orthosis with ground reaction forces control is given. It is marked, that the feature of the construction is the presence of the opening anterior valve which rigidly fixes a knee joint in extension in single support phase. The biomechanical principle of action of the designed orthosis is considered which implies that in the midstance the forefoot contacts to a surface and creates the knee extension moment due to inclusion of a knee anteriorly.

Одним з розповсюджених захворювань, яке призводить до паралічів нижніх кінцівок є інсульт або гостре порушення мозкового кровообігу. Наслідки інсульту часто включають функціональні труднощі і проблеми з пересуванням. Застосування ортезів на гомілковостопний суглоб - стопу і забезпечення ними - це одна з областей консервативного лікування і реабілітації після інсульту [1]. Ортези на гомілковостопний суглоб-стопу (в міжнародній класифікації AFO) повинні керувати рухом нижньої кінцівки, попереджувати деформацію, компенсувати ослаблені м'язи нижньої кінцівки [2]. Ортези AFO можуть мати плечі важелів достатньої величини, щоб повністю управляти гомілковостопним комплексом і побічно впливати на колінний суглоб. В даний час в провідних країнах світу досить успішно застосовуються конструкції AFO з функцією «керування силами реакції опори» [3].  Для пацієнтів з наслідками інсульту була розроблена конструкція ортеза на гомілковостопний суглоб-стопу з керуванням силами реакції опори (рис.1).

[image: image1.jpg]Bud 300ky Bud c3ady

{,,





Рисунок 1 - Зовнішній вигляд ортеза на гомілковостопний суглоб-стопу з керуванням силами реакції опори
Ортез складається з індивідуальної гільзи гомілки зі стопою 1 та переднього відкидного клапана 2. Ортез фіксується за допомогою циркулярного кріплення 3 та стандартних кріплень 4 на яких встановлені м`які клапани 5. Для збільшення жорсткості гільзи гомілки зі стопою 1 на її задній поверхні є елемент підсилення 6. З метою зниження тиску на колінний суглоб в передньому відкидному клапані 2 розташований пом`якшуючий пелот 7. Передній відкидний клапан 2 приєднаний до гільзи гомілки зі стопою 1 за допомогою двох осей 8. Елементи кріплення 3, 4 приєднані до гільзи гомілки зі стопою 1 за допомогою заклепок «холнітен» 9. Особливістю конструкції ортеза є застосування переднього відкидного клапана, який охоплює колінний суглоб по передній поверхні та забезпечує зручність надягання ортеза на кінцівку. Завдяки наявності переднього клапана і відсутності руху у гомілковостопному суглобі, ортез фіксує колінний суглоб в положенні розгинання в фазу опори. 
Ортези були виготовлені для 3-х пацієнтів. Спостереження за пацієнтами проводилося протягом від 1 до 6 місяців з початку експлуатації ортезів. Всі пацієнти, в середньому, після 2 місяців ходьби в ортезі змогли здійснювати самостійну ходьбу по горізонтальній поверхні та по сходах вгору і вниз без допоміжних засобів. Аналіз ходьби в ортезі та без ортезаза допомогою 10-метрового тесту [4] показав поліпшення її показників у всіх пацієнтів від 20 % до 50 % відносно норми. Розроблена конструкція «короткого» ортеза є альтернативою ортезу на колінний-гомілковостопний суглоби стопу, володіючи порівняно з ним рядом істотних переваг для пацієнтів, а саме: надійністю, малою вагою, збереженням руху у колінному суглобі, комфортністю при носінні, зручністю надягання на нижню кінцівку.
Перелік використаних джерел: 

1. T. Truelsen and R. Bonita: The worldwide burden of stroke: current status and future projections. in Handbook of Clinical Neurology Vol. 92(3 rd Series): Stroke Part I: Basic and Epidemiological Aspects, M. Fisher, Ed. Amsterdam: Elsevier, 2009, pp. 327-336. 2. 1.Michael JW: Orthotic treatment of neurological deficits. (Ортезное обеспечение при неврологических расстройствах.) In Good DC, Couch JR, editors: Handbook of neurorehabilitation, New York, 1994, Marcel Dekker. (Руководство по нейрореабилитации.). 3. McCollough NC: Biomechanical analysis systems for orthotic prescription. (Системы биомеханического анализа для назначения ортеза) In Atlas of orthotics: Biomechanical principles and application, ed 2, St. Louis, 1985, CV Mosby. (Атлас ортезирования: Биомеханические принципы и применение.)          4.Walking index for spinal cord injury version 2 (WISCI-II). Режим доступу:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20026943.
