Об управлении формированием импульсных последова-


тельностей в генераторе сигналов прямоугольной формы





Скляр О.И.








	При электроаналитическом исследовании свойств материалов и биологических сред используются различные методы импульсного воздействия на исследуемые объекты. Импульсное воздействие может быть в виде последовательности положительных и отрицательных импульсов разделенных паузами, кроме того такая последовательность может содержать либо импульсы одной (любой) полярности, либо может отсутствовать пауза после любого из импульсов или после обеих импульсов. В качестве источников такого импульсного воздействия используются генераторы разнополярных  прямоугольных импульсов.


	Разработано программируемое цифровое устройство [1], которое позволяет выбирать вид формируемой последовательности.


	Как правило, импульсная последовательность прямоугольных импульсов формируется на базе триггеров. В таким устройствах управление длительностью формируемых импульсов и пауз возможно с помощью принудительного удержания триггера либо в единичном (формирование импульса) либо в нулевом (формирование паузы) состоянии.


	Если вместо одного использовать два триггера с управляемой длительностью удержания каждого из них принудительно в одном из состояний, а также увязать их работу между собой с помощью логических устройств и программируемого регистра (ниже называемого датчиком первичных условий), то можно получить на прямых выходах этих триггеров последовательности, где единичный уровень будет присутствовать на выходе только одного из этих двух триггеров в любой момент времени. Тогда, если с помощью одного из триггеров осуществлять подключение положительного, а с помощью второго — отрицательного напряжения, то можно создать генератор разнополярных импульсов. Когда оба триггера находятся в нулевом состоянии, можно осуществить подключение нулевого уровня к выходу генератора, тогда получим разнополярную импульсную последовательность разделенную паузами. 


	Кроме того, если работу двух триггеров увязать таким образом, что второй триггер сможет переключаться в единичное состояние только тогда, когда будут сняты запреты на принудительное удержание первого триггера в любом из состояний; те же самые ограничения могут быть наложены на работу и первого триггера: его переключение возможно только после снятия запретов на принудительное удержание второго триггера в любом из состояний.


	Принудительное удержание любого из триггеров в любом состоянии возможно заданное время с помощью программируемых датчиков длительности [2] и блоков подсчета этих длительностей.


	Кроме того, если преднамеренно запретить установку любого из триггеров в единичное состояние, либо вообще обращение к одному из триггеров, что можно осуществить с помощью датчика первичных условий, то из формируемой основной последовательности (см. рис. 1 а) можно получить шесть вариантов формируемых импульсных последовательностей  (см. рис. 1 б — 1 е). Здесь обозначениями Т1, Т2, Т3 и Т4  указаны элементы импульсной последовательности — положительный импульс, пауза после положительного импульса, отрицательный импульс и пауза после отрицательного импульса соответственно. 








�	�	�





	а)	б)	в)








�	�	�





	г)	д)	е)








Рис. 1








	Перед началом работы пользователем задается длительность всех элементов импульсной последовательности. Если заданы длительности всех элементов  последовательности, то в датчике первичных условий, который имеет четыре разряда, во все разряды программно устанавливаются логические “1”, если же любой из элементов импульсной последовательности не задан, то в соответствующий ему разряд устанавливается логический “0”. Принято считать, что импульсная последовательность всегда начинается с импульса, поэтому программно предусмотрено, если импульс последовательности (положительный или отрицательный) не задан, то в датчике первичных условий в два разряда устанавливается логический “0” (в разряд, соответствующий данному импульсу, и в разряд, соответствующий паузе, следующей за этим импульсом).





	1. Патент РФ №1800594. Двухканальный программируемый генератор импульсов. Бюл. №9 от 07.09.93. Скляр О.И., Шитов В.М., Аверьянова Л.А.


	2.


