ИМИТАТОРы СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СЕРНОЙ ЛАМПЫ

Фролова Т.И., Фролов В.В., Терещенко В.В.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

61166, Харьков, пр. Ленина, каф. ФОЭТ, тел.(057) 702-14-84,

E-mail: frolova@kture.kharkov.ua; факс (057) 702-11-13

In the present work proposes the creation of simulated solar radiation on the basis of sulfur lamp to study the light characteristics of photovoltaic cells and solar cells for space purposes.

Введение

Имитаторы солнечного излучения (ИСИ) используются для выращивания растений в теплицах,  для проведения высокотемпературных испытаний, например, исследования на стойкость к световым воздействиям различных красителей и лакокрасочных покрытий, бумаги и этикеток, оптических компонентов и т.д., для исследования световых характеристик фотоэлектрических элементов (ФЭ) и солнечных батарей (СБ) космического назначения [1-4]. ИСИ создают поток импульсного или непрерывного оптического излучения, спектральные характеристики которого близки к спектральным характеристикам солнечного излучения. В идеальном случае имитаторы должны с наилучшим приближением воспроизводить все параметры солнечного излучения - параллельность лучей, стабильность во времени и равномерность освещения, спектральный состав, плотность потока [3]. Однако такие приборы чрезвычайно сложны и дороги, требуют квалифицированного обслуживания, и поэтому в зависимости от конкретного назначения создаются специализированные имитаторы.

В состав солнечных имитаторов входят мощные ксеноновые, галогенные и другие лампы, корригирующие светофильтры, а также обслуживающие подсистемы.

Целью данной работы является создание ИСИ на основе нового перспективного источника оптического излучения со сплошным квазисолнечным спектром – безэлектродной серной лампы.

Источники излучения для имитаторов солнечного излучения

Из множества известных источников света, применяемых для имитации солнечного излучения [5], - накальных, газоразрядных (включая и люминесцентные), дуговых и т.п., для использования в качестве ИСИ при исследованиях ФЭ нашли применение только накальные и газоразрядные. Это связано с требованием обеспечения таких факторов, значительно влияющих на точность измерения параметров ФЭ [4]:

- высокая стабильность потока излучения;

- малая неравномерность энергетической освещенности;

- спектральный состав излучения.

Необходимость временной стабильности потока излучения является значительным ограничивающим фактором для применения в исследованиях ФЭ ряда дуговых источников, хотя их спектральный состав наиболее соответствует излучению Солнца в условиях АМ0 (нулевой атмосферной массе). Использование импульсных газоразрядных ламп, имеющих удовлетворительный спектральный состав, кроме указанной временной нестабильности, связанной с характеристиками их систем запуска, требует использования быстродействующей измерительной аппаратуры, что значительно повышает затраты на создание всей установки. По приведенным выше параметрам наибольшее применение нашли такие источники:

  - В несложных ИСИ для имитации солнечного излучения в исследовательских и технологических целях при испытаниях ФЭ используют  зеркальные лампы накаливания типа ЗК и кварцевые галогенные типа КГ, которые обеспечивают удовлетворительный спектральный состав излучения (рис. 1), находящийся в диапазоне спектральной чувствительности ФЭ =0.4... 1.1 мкм.

  - Для высококачественных ИСИ, применяемых в прецизионных измерениях параметров ФЭ, используют дуговые газоразрядные ксеноновые лампы (в том числе с комбинированным газонаполнением). Наибольшее использование получили дуговые ксеноновые (Хе) шаровые лампы типа ДКсШ, которые имеют спектр, весьма приближенный к солнечному (см. рис. 1), однако из-за наличия энергетического выброса в инфракрасной области ИСИ такого типа требуют применения корректирующих оптических фильтров.

Рисунок 1 – Спектральный состав излучения внеатмосферного Солнца и источников излучения для ИСИ

Созданная в начале 90-х годов безэлектродная серная лампа, позволяет благодаря своим характеристикам, в первую очередь - это сплошной квазисолнечный спектр оптического излучения и долговечность, использовать ее в ИСИ. При этом она может быть световодного и прожекторного типов, последний вариант является более предпочтительным.

Выбирая для имитации тот или иной источник света, обычно рассматривают следующие характеристики источников: цветовую температуру (цветовая температура внеатмосферного солнечного излучения составляет 5900 К), стабильность потока и сложность коррекции спектра излучения.

В табл. 1 приведены характеристики ламп, которые применяются в ИСИ на сегодняшний день и для сравнения приведены параметры новой перспективной – серной лампы.

Таблица 1 – Характеристики ламп

| Характеристика | Галогенная лампа | Ксеноновая лампа | Серная лампа |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,0 | 0,5 | 1,2 |
| Светоотдача (лм/Вт) | 20 | 30 | 100 |
| Световой поток (лм) | 26000 | 130000 | 140000 |
| Цветовая температура (К) | 3200 | 5400 | 6000 |
| Время работы (ч) | 400 | 2000 | 50000 |

ИСИ включают также в себя подсистемы обслуживания:

- стабилизации светового потока;

- управления уровнем и неравномерностью светового потока;

- охлаждения излучателей.

Временная стабилизация светового потока является одной из наиболее важных для ИСИ при исследованиях ФЭ. Как правило, в этой системе используются стабилизаторы питания ламп накаливания переменного тока для технологических и экспрессных исследований ФЭ, а также стабилизаторы постоянного тока для измерений повышенной точности. В высококачественных ИСИ на дуговых ксеноновых лампах применяются специализированные стабилизаторы тока дуги.

Равномерность светового потока в простых схемах имитаторов обеспечивается подбором и юстировкой ламп в многоламповых осветителях, в более сложных - использованием специальных отражателей (эллиптических, эллипсоцилиндрических и т.п.), а также применением специальных оптических интеграторов в высококачественных ИСИ. При этом в самом худшем случае неравномерность освещенности эффективного поля светового пятна не должна превышать 10%.

Выводы

Таким образом, результатом работы является создание ИСИ на основе серной лампы, который даст возможность производить не только высокоточные измерения характеристик ФЭ и СБ космического назначения, но и обеспечить корректное моделирование различных режимов их работы в лабораторных условиях. Такие исследования сократят время и стоимость квалификационных испытаний ФЭ и СБ и будут способствовать их более широкому применению.

Список литературы:

1.	Мэнн А.Е., Дюби М. Имитаторы солнечного излучения. / Spase  / Aeronaut. T. 37. № 3. C. 67-70.

2.	Жигалина Н.И., Рыжов А.И. Имитатор солнечного излучения // Электротехн. Пром-сть. Сер. Светотехнические изделия. 1976. Вып. 5(41). С. 4-6.

3.	Ковальский В.Я. Точность имитации излучения Солнца // Тр. Всесоюз. Конф. По использованию солнечной энергии. – М.: ВНИИТ, 1969. С. 61-67

4.	Солнечные энергосистемы космических аппаратов. Физическое и математическое моделирование / К.В. Безручко, Н.В. Белан, Д.Г. Белов, С.В. Губин, В.И. Драновский, В.С. Кривцов, И.Т. Перекопский, И.Б. Туркин / Под ред. Акад. НАН Украины С.Н. Конюхова. – Харьков: Гос. Аэрокосмический ун-т «Харьк. Авиац. Ин-т», 2000. – 515 с.

5.	Рохлин Г.Н. Газоразрядные источники света. – М.: Энергия, 1964. – 560 с.