Применение методов радиофизики и радиотехники

УДК 621.317.799

Н.И. Слипченко, д-р физ.-мат. наук, А.Ю. Панченко, д-р физ.-мат. наук, 
А.Н. Бородкина

Совершенствование аналитической Модели 
Четвертьволнового резонаторного сенсора 
для диагностики сердечно сосудистых патологий

Введение

Современные достижения в новейших областях медицинской науки отрывают возможности использования электромагнитных полей для оперативной диагностики целого ряда медицинских патологий [1]. В частности, анализ систем регуляции клеток путем оценки функциональной активности мембранно-рецепторного комплекса по соотношению связанной и свободной воды в биологических пробах пациента позволяет выявить кардиологические патологии на ранних стадиях и оптимизировать пути их лечения [2]. Наиболее информативные СВЧ методы оценки соотношения связанной и свободной воды предполагают проведение измерений в частотном диапазоне релаксации молекул воды, то есть вблизи частоты 10 ГГц. Молекула воды представляет собой диполь. В переменном электрическом поле ее релаксационные свойства определяются ее механическими характеристиками. В данном случае релаксация воды, связанной макромолекулами, опреде-ляется свойствами макромолекул. Измерение комплексного значения диэлектрической проницаемости 
[image: image1.wmf])

tg

1

(

d

-

e

=

e

j

a

a

&

 биологических проб в этом диапазоне позволяет по состоя-нию молекул воды не только получить оперативную информацию о кардиопатологиях, но и при направленном действии биорегуляторов выбрать наиболее эффективные пути лечения и определить оптимальные дозы препаратов с учетом индивидуальных особенностей пациента [3]. Наиболее удобной моделью для исследования молекулярных механизмов систем регуляции клеток являются эритроциты человека. Это обусловлено наличием в их мембранах адренорецепторов, функционально и структурно похожих на адренорецепторы клеток мио-карда, сосудов и других органов [4]. 

Для проведения СВЧ измерений необходимо строго выдержать размеры образца, его положение в измерительном устройстве. Поэтому недостатками данной методики является наличие болезненного этапа получения биологических проб пациента необходимого объема. 

Волноводные методы требуют образцов, размеры которых соизмеримы с длиной волны, поэтому предпочтительно использование резонаторных методов, как наиболее чувствительных к изменениям параметров исследуемого объекта. Это позволяет уменьшить объем проб при сохранении необходимой точности измерений. По условиям эксплуатации наиболее удобными являются четвертьволновые резонаторные измерительные преобра-зователи (РИП), допускающие внешнее расположение образца. Данный тип РИП нашел свое применение в ряде областей, в частности в ближнеполевой микроволновой микроскопии. 
В ее основе лежит использование микрозондовых структур, которые формируют локализо-ванные электромагнитные поля, взаимодействующие с исследуемыми объектами [5]. Пространственная разрешающая способность при этом определяется не длиной волны, а конструкцией микрозонда и может достигать наноразмерного уровня. Поэтому применение таких зондов в клинической практике позволяет при выборе объема проб руководствоваться только биологическими критериями.

Анализ условий, выбор пути решения и формулировка задачи

При изменении комплексного значения диэлектрической проницаемости образца в широком диапазоне возникают области существенного снижения информативности измерений. Это обусловлено изменением крутизны функции связи между параметрами образца и выходными интегральными параметрами РИП – резонансной частотой 
[image: image2.wmf]f

 и добротностью 
[image: image3.wmf]Q

. Уменьшить негативное воздействие этих факторов можно оптимальным выбором конструктивных параметров СВЧ сенсора на основе РИП.

Экспериментальное определение необходимых параметров сенсора является длительным, многоэтапным процессом и требует значительных материальных и временных затрат. Поэтому актуальной становится задача построения адекватных моделей, позволяющих определять характеристики и иметь возможность теоретической калибровки данного вида сенсоров.

Выбор эритроцитов в качестве модельного объекта позволяет сформулировать требования к конструкции СВЧ сенсора. В этом случае форма образца будут определяться кюветой, которая должна находиться в максимуме электрического поля СВЧ системы. При этом желательно сохранить возможность аналитического решения электродинамической задачи. Четвертьволновые коаксиальные РИП в наибольшей степени отвечают не только требованиям минимизации объемов проб и проведения поточных измерений, но и требованиям построения адекватной аналитической модели. Для этого кювета и рабочая часть сенсора должна иметь правильную геометрическую форму. 

Выполнение открытого конца РИП в виде коаксиальной измерительной апертуры (КИА) позволяет для построения аналитической модели использовать известные математические методы. В их основе лежит строгое представление функций Грина в коаксиальных и круглых цилиндрических областях [6, 7], и метод частичных областей [8]. Для решения задач микрозондовых структур удобным оказался метод заданного поля [9]. Этот метод позволяет интегральные параметры РИП (
[image: image4.wmf]f

 и 
[image: image5.wmf]Q

) заменить комплексным значением эквивалентной 
сосредоточенной емкости КИА 
[image: image6.wmf]C

&

. При этом электродинамическая, волновая основа решения сохраняется. Метод заданного поля хотя и дает приближенное решение, но он во всех практически важных случаях обеспечивает необходимую точность и существенно упрощает аналитические выкладки. При необходимости его можно существенно уточнить [10]. Тем не 
менее, даже при наиболее простом его использовании построение адекватной модели остается длительным процессом, а конечный результат крайне громоздким. Поэтому, несмотря на то, нет принципиальных преград, обычно ограничиваются решением конкретных задач, условия которых формулируются на основе субъективных представлений. Данная работа тоже не претендует на всеобъемлющее решение и объективную формулировку. Здесь рассматривается возможность представления распределений электрического поля внутри образца, что необходимо для учета возможных неоднородности биологических проб, а полученный 
результат и является элементом следующих этапов общего решения задачи. 

Геометрические схемы некоторых вариантов выполнения КИА и помещения кюветы с образцом представлены на рис.1, а – г.

На рис. 1 б – г показаны только изменения относительно рис. 1, а. Везде показан только образец (слой 
[image: image7.wmf]2

z

D

), влияние возможных зазоров и кюветы для помещения пробы можно учесть при дальнейшем уточнении модели.

Как видно из представленных схем, имеется достаточное разнообразие вариантов, 
которые будут отличаться чувствительностью, рабочим диапазоном частот, диапазоном измерения, точностью, вкладом различных участков образца в результат измерений и прочими параметрами. Причем, здесь рассматриваются только КИА, образованные круглыми цилиндрами. Конические и другие, более сложные формы также не рассматриваются.

Для всех представленных схем КИА и расположения образца основные соотношения для аналитических моделей КИА можно получить на основании выражений тензорных функций Грина уравнений Максвелла для цилиндрических областей [6, 7]. В нашем случае достаточно использовать выражения тензорных функций для трех видов элементарных областей: открытой по 
[image: image8.wmf]r

, при 
[image: image9.wmf]3

z

z

³

 и 
[image: image10.wmf]2

z

D

 при 
[image: image11.wmf]¥

®

3

R

 (рис. 1, а, г), коаксиальной – 
[image: image12.wmf]const

1

=

R

, 
[image: image13.wmf]const

2

=

R

 (
[image: image14.wmf]2

z

D

 на рис. 1, б) и цилиндрической – 
[image: image15.wmf]const

3

=

R

 (
[image: image16.wmf]2

z

D

 на рис. 1, в). 

[image: image116.png]Azy




При возбуждении РИП на основной моде распределение компонент ЭМП в индуктивной части резонатора (
[image: image17.wmf]1

z

D

 на рис. 1, а) хорошо совпадает с полем ТЕМ волны в коаксиальной линии. В простейшем случае использования приближения заданного поля электрическую компоненту 
[image: image18.wmf])

,

(

z

r

E

r

 в плоскости апертуры 
[image: image19.wmf]2

z

 можно считать равной 
[image: image20.wmf]r

U

z

r

E

r

0

2

)

,

(

=

, где 
[image: image21.wmf]0

U

 – произвольное напряжение. 

В открытой рабочей области сенсора (рис. 1, а, г) и при 
[image: image22.wmf]¥

®

3

R

 связь между электрическим и магнитным полем выражается соотношением [6, 9]


[image: image23.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

z

d

d

r

d

d

r

z

r

E

z

z

g

k

r

r

r

r

j

z

r

H

z

z

r

¢

j

¢

¢

k

¢

¢

¢

¢

l

¢

c

¢

¶

¶

c

¶

¶

e

we

-

=

ò

ò

ò

ò

p

¥

¥

¥

¥

¥

¥

j

2

1

2

0

0

0

2

,

0

,

0

2

0

,

,

)

,

(

&

 ,      (1)

где 
[image: image24.wmf]0

e

 – диэлектрическая постоянная; 
[image: image25.wmf]2

e

&

 – комплексное значение относительной диэлектрической проницаемости образца; 
[image: image26.wmf]k

=

¥

,

0

k

; 
[image: image27.wmf]k

p

=

l

¥

2

,

0

; 
[image: image28.wmf](

)

(

)

r

r

k

=

c

¥

0

J

; 
[image: image29.wmf](

)

z

z

g

¢

,

 – продольная компонента функции источника. 

Первый сомножитель подынтегральной функции представляет собой поперечную составляющую функции источника. Продольная составляющая, согласно [6] 


[image: image30.wmf](

)

(

)

(

)

ï

î

ï

í

ì

¢

>

-

g

¢

g

¢

<

¢

-

g

g

g

g

=

¢

¥

¥

¥

¥

¥

¥

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

g

при

ch

ch

при

ch

ch

sh

1

,

2

,

0

,

0

2

,

0

,

0

2

,

0

,

0

D

D

D

 .                   (2)

где 
[image: image31.wmf]2

0

2

2

,

0

k

e

-

k

=

g

¥

&

 – постоянная распространения; 
[image: image32.wmf]0

k

 – постоянная распространения в вакууме.

Переменные интегрирования по объему области в (1) отмечены штрихами, собственные значения 
[image: image33.wmf]k

 непрерывны на интервале 
[image: image34.wmf]]

,

0

[

¥

. Двойные индексы 0 и 
[image: image35.wmf]¥

 относятся при норме 
[image: image36.wmf]¥

l

,

0

 и собственном значении 
[image: image37.wmf]¥

,

0

k

 обозначают нулевую моду по азимуту и непрерывный спектр 
[image: image38.wmf]k

 при 
[image: image39.wmf]¥

®

3

R

.

Для основной моды РИП интегрирование по азимуту в (1) даст сомножитель 2π. Кроме того, можно исключить интегрирование по 
[image: image40.wmf]z

. Реальный источник находится в индуктивной части РИП и при использовании метода частичных областей он заменяется виртуальными источниками в плоскостях соприкосновения элементарных участков, например, 
[image: image41.wmf]2

z

 и 
[image: image42.wmf]3

z

. 
Параметры этих источников определяются свойствами самого слоя 
[image: image43.wmf]2

z

D

 и прилегающих – 
[image: image44.wmf]1

z

D

, 
[image: image45.wmf]3

z

D

. Зная источники на верхней и нижней границе образца, можно построить распределение поля внутри.

В простейшем случае применения приближения заданного поля – 
[image: image46.wmf]r

U

z

r

E

r

0

2

)

,

(

=

 и, если кювета сверху накрыта металлом, 
[image: image47.wmf](

)

0

,

3

=

¢

z

r

E

r

. При 
[image: image48.wmf]2

3

R

R

>>

 (рис. 1 а, г) выражения для поля в образце аналогичны выражениям для свободного пространства. Тогда для 
[image: image49.wmf])

0

,

(

2

+

j

z

r

H

 непосредственно над границей 
[image: image50.wmf]2

z

 имеем 


[image: image51.wmf](

)

ò

ò

¥

¥

¥

¥

j

¢

k

g

¢

g

¢

k

¢

k

k

e

we

-

=

+

0

0

2

,

0

2

,

0

1

1

2

0

2

)

ctg(

,

)

(

J

)

(

J

)

0

,

(

r

d

d

z

z

r

E

r

r

r

j

z

r

H

r

D

&

 .           (3)

При толстом слое 
[image: image52.wmf]2

z

D

 выражение упрощается, так как 
[image: image53.wmf]1

)

ctg(

2

,

0

®

g

¥

z

D

. В остальных случаях поле под границей 
[image: image54.wmf]3

z

 открытой области (рис.1 а, г) определяется на основании (1). Для других форм КИА (рис.1 б, в) согласно выражению


[image: image55.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

´

g

¢

¢

c

¢

¶

¶

c

¶

¶

l

p

e

we

-

=

-

ò

å

j

2

1

,

0

2

,

0

,

0

2

0

3

2

)

0

,

(

R

R

n

q

n

q

q

q

n

q

n

r

r

r

r

r

k

j

z

r

H

&



[image: image56.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

[

]

r

d

z

z

r

E

z

z

r

E

q

n

r

q

n

r

¢

g

¢

-

g

¢

´

2

,

0

3

2

,

0

2

cth

,

csh

,

D

D

.                                     (4)

Верхние индексы q обозначают рабочую область. Для коаксиальной рабочей области (рис. 1, б) ряд собственных значений обозначается мелким индексом «1»:


[image: image57.wmf]q

k

1

n

,

0

 – n1-й корень уравнения 
[image: image58.wmf]0

)

(

J

)

(

Y

)

(

J

)

(

Y

2

n

,

0

0

1

n

,

0

0

1

n

,

0

0

2

n

,

0

0

1

1

1

1

=

×

-

×

R

k

R

k

R

k

R

k

q

q

q

q

;

[image: image59.wmf])

(

J

r)

(

Y

r)

(

J

)

(

Y

)

(

1

n

,

0

0

n

,

0

0

n

,

0

0

1

n

,

0

0

1

1

1

1

R

k

k

k

R

k

r

q

q

q

q

q

×

-

×

=

c

; 


[image: image60.wmf][

]

-

×

-

×

×

×

=

l

2

1

n

,

0

0

2

n

,

0

1

2

n

,

0

1

1

n

,

0

0

2

2

n

,

0

)

(

J

)

(

Y

)

(

J

)

(

Y

5

,

0

1

1

1

1

1

R

k

R

k

R

k

R

k

R

q

q

q

q

q

 


[image: image61.wmf][

]

2

1

n

,

0

0

1

n

,

0

1

1

n

,

0

1

1

n

,

0

0

2

1

)

(

J

)

(

Y

)

(

J

)

(

Y

5

,

0

1

1

1

1

R

k

R

k

R

k

R

k

R

q

q

q

q

×

-

×

×

×

-

;


[image: image62.wmf]2

0

2

2

n

,

0

n

,

0

k

)

(

1

1

e

-

=

g

&

q

q

k

, при n1 = 1,2 … ;

при 
[image: image63.wmf]0

1

=

n

: 
[image: image64.wmf])

ln(

)

(

0

r

k

r

q

=

c

, 
[image: image65.wmf]2

0

2

00

k

q

e

-

=

g

&

, 
[image: image66.wmf](

)

R

R

q

2

00

ln

=

l

.

Для цилиндрической рабочей области (рис. 1, в), ряд собственных значений обозначается мелким индексом «2»:


[image: image67.wmf]2

n

0,

q

k

 – n2-й корень уравнения 
[image: image68.wmf]0

)

(

J

3

n

0,

0

2

=

R

k

q

;

[image: image69.wmf])

(

J

)

(

2

n

0,

0

r

k

r

q

q

=

c

;

[image: image70.wmf])

(

J

5

,

0

3

n

0,

2

1

2

3

n

,

0

2

2

R

k

R

q

q

×

×

=

l

;

[image: image71.wmf]2

0

2

2

n

0,

n

,

0

k

)

(

2

2

e

-

=

g

&

q

q

k

, n2 = 1,2 … .

В соответствии с граничными условиями тангенциальные составляющие ЭМП над и под границей 
[image: image72.wmf]3

z

 равны. Записывая (3) для 
[image: image73.wmf])

0

,

(

3

+

j

z

r

H

 и приравнивая его (4), получаем для 
[image: image74.wmf](

)

3

,

z

r

E

r

¢

 соотношение


[image: image75.wmf](

)

(

)

ò

å

å

¥

¥

¥

¥

g

g

k

k

k

e

+

g

g

l

¢

c

¶

¶

c

¶

¶

e

p

g

g

l

¢

c

¶

¶

c

¶

¶

e

p

´

¢

=

¢

0

3

,

0

0

1

1

3

2

0

0

2

0

0

2

2

0

0

2

0

0

2

2

3

)

cth(

)

(

J

)

(

J

)

cth(

)

(

)

(

2

)

sh(

)

(

)

(

2

,

,

z

r

r

z

k

r

r

r

r

z

k

r

r

r

r

z

r

E

z

r

E

n

n

n

n

q

n

q

q

n

n

n

n

q

n

q

q

r

r

D

D

D

&

&

&

   . (5)

Здесь мелкие индексы не проставлены, так как данное выражение справедливо для цилиндрической и коаксиальной кювет. Для открытых областей (рис. 1 а, г) это соотношение упрощается до


[image: image76.wmf](

)

(

)

)

cth(

)

cth(

)

csh(

,

,

3

,

0

,

0

2

,

0

3

2

,

0

2

,

0

2

3

z

z

z

z

r

E

z

r

E

q

q

q

r

r

D

D

D

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

g

g

e

g

e

+

g

g

¢

=

¢

&

&

 .                        (6)

Таким образом, интегрирование по 
[image: image77.wmf]z

 в (1) заменяется суммой двух источников на границах 
[image: image78.wmf]2

z

 и 
[image: image79.wmf]3

z

, а поле 
[image: image80.wmf](

)

3

,

z

r

E

r

¢

 выражается через 
[image: image81.wmf](

)

2

,

z

r

E

r

¢

:


[image: image82.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

´

g

g

¢

¢

c

¢

¶

¶

c

¶

¶

l

p

e

we

-

=

ò

å

j

2

1

2

,

0

,

0

2

,

0

,

0

2

0

sh

2

)

,

(

R

R

n

q

n

q

n

q

q

q

n

q

n

z

r

r

r

r

r

k

j

z

r

H

D

&



[image: image83.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

[

]

r

d

z

z

r

E

z

z

z

r

E

q

n

r

q

n

r

¢

g

¢

-

-

g

¢

´

,

0

3

2

,

0

2

cth

,

)

(

csh

,

D

.                           (7)

Для рабочей области в виде цилиндра (рис. 1, в) при 
[image: image84.wmf]10

=

f

 ГГц, 
[image: image85.wmf]1

1

=

R

 мм, 
[image: image86.wmf]2

2

=

R

 мм, 
[image: image87.wmf]3

3

=

R

мм, 
[image: image88.wmf]5

,

1

2

=

z

D

мм, 
[image: image89.wmf]8

2

=

e

, 
[image: image90.wmf]1

,

0

tg

2

=

d

, 
[image: image91.wmf]1

0

=

U

В и воздушном заполнении РИП и свободного пространства распределение 
[image: image92.wmf])

,

(

z

r

H

j

 в образце представлено на рис.2. Распределение электрического поля 
[image: image93.wmf])

,

(

z

r

E

r

 определяется через вычисленное поле 
[image: image94.wmf])

,

(

z

r

H

j

 согласно первому уравнению Максвелла:


[image: image95.wmf](

)

(

)

(

)

ú

û

ù

ê

ë

é

¶

¶

+

¶

¶

-

e

we

=

e

we

=

j

j

j

rH

r

r

z

z

H

r

j

j

z

r

H

z

r

E

H

1

1

,

rot

,

0

0

2

0

2

0

r

r

&

&

r

 .                        (8)

Распределение радиальной и осевой компонент электрического поля представлены на рис. 3 а, б. 

На основании результатов, приве-денных в [9] для эквивалентной емкости КИА можно получить следующую зависимость:


[image: image96.wmf](

)

ò

¢

¢

w

p

-

=

j

2

1

0

2

1

2

2

2

0

,

)

(

ln

4

R

R

r

d

U

r

z

H

R

R

U

j

C

&

. (9)

[image: image117.png]&3 N

£ —
Z3
Az, -
Z .

131
Az
Z




Аналогичным образом рассчитывается распределение компонент поля и эквивалентная емкость КИА для других форм рабочей области (рис. 1 а, б, г). 

Изменение распределение 
[image: image97.wmf])

0

,

(

=

z

r

E

r

 в плоскости апертуры относительно заданного (
[image: image98.wmf]r

U

) внесет в полученное значение 
[image: image99.wmf]C

&

 погрешность второго порядка малости, так как наибольший вклад в изменение 
[image: image100.wmf])

0

,

(

=

z

r

E

r

 вносит вторая гармоника поля. Но она изменяет свой знак на интервале, поэтому, как показала предварительная оценка, ее суммарное влияние соизмеримо с влиянием третей гармоники.
	[image: image101.png]



а
	[image: image102.png]



б

	Рис. 3. Компоненты Е-поля в образце
	


Существенно уменьшить влияние этой погрешности можно, выбрав плоскость заданного поля 
[image: image103.wmf]0

z

 в коаксиальной части РИП 
[image: image104.wmf]2

0

1

z

z

z

<

<

 (рис. 1, а – в). По мере заглубления 
[image: image105.wmf]0

z

 в индуктивную область РИП пространственный спектр поля очищается от высших гармоник, для которых коаксиальный волновод является запредельным. При этом модель усложнится, появится коаксиальна область 
[image: image106.wmf]0

2

0

z

z

z

-

=

D

. Анализ упрощенного варианта такой модели представлен в [10]. Он соответствует представленной здесь наиболее простой геометрии КИА (рис. 1, а). В остальных случаях включение этого коаксиального участка в расчеты происходит по методике, аналогичной представленной выше, с соответствующим изменением выражений (3) – (5).
Наиболее сложно будет использовать эту методику в РИП с КИА, имеющей емкостное кольцо (рис. 1, г). Как показано в [11], при малой высоте 
[image: image107.wmf]1

z

D

 можно существенно повысить информативные возможности РИП. Но в этом случае для увеличения точности расчетов плоскость заданного поля нужно будет расположить ниже кольца 
[image: image108.wmf]1

0

z

z

<

. При этом в модели появится два коаксиальный участка.

Дальнейшие расчеты показали, что наиболее равномерное поле у КИА рис. 1, б, но наличие центрального стержня в объеме кюветы усложнит процесс поточных измерений. Наибольшей чувствительностью обладает КИА, изображенная на рис. 1, г, но при этом общий диапазон измерений не расширяется, и требуется тщательный подбор размеров емкостного кольца 
[image: image109.wmf]1

z

D

 [12]. Таким образом, при проектировании потребуется решить многие компромиссные вопросы. Для этого необходим эффективный алгоритм, обеспечивающий точность и быстроту вычислений. Как видно из выражений (5) – (7) простое интегрирование конечных выражений приедет к многократным повторениям однотипных вычислений. Поэтому для реализации этой модели использовался достаточно сложный структурированный алгоритм, в котором на начальных этапах создавались массивы значений постоянных 
[image: image110.wmf]n

k

,

0

, 
[image: image111.wmf]n

,

0

l

 и функций 
[image: image112.wmf](

)

z

z

g

¢

,

, 
[image: image113.wmf])

(

r

q

c

, а на завершающих проводилось интегрирование методом сплайнов. Кроме того, структурирование упростило процедуру ограничения числа членов в рядах. Тщательное исключение повторений позволило создать эффективный алгоритм, в частности для вычисления распределений (рис. 2, 3) потребовалось менее 1 мин машинного времени.

Представленная усовершенствованная модель и алгоритм ее реализации позволяет на начальных этапах проектирования эффективно проводить оптимизацию конструкции РИП и геометрии КИА. Включение в модель участков, соседствующих с рабочей областью, существенно уточняет получаемые результаты. Это упрощает и ускоряет процесс макетирования и экспериментальной отработки, делает ее менее затратной 

Список литературы: 1. Щеголева Т.Ю. Исследование биологических объектов в миллиметровом диапазоне радиоволн / Т.Ю. Щеголева. – К. : Наук. думка, 1996. – 182 с. 2. Введение в биомембранологию ; под ред. А.А. Болдырева. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 208с. 3. Стрюк Р.И. Адренореактивность и сердечно-сосудистая система / Стрюк Р.И., Длусская И.Г. – М. : Медицина, 2003. – 160c. 
4. Авакян О.М. Фармакологическая регуляция функции адренорецепторов / О.М. Авакян. – М. : Медицина, 1988. – 256 с. 5. Chen L.F. Microwave Electronics. Measurements and Materials Characterization / Chen L.F., Ong C.K., Neo C.P. et al. // John Wiley & Sons, Ltd., 2004. – 537p. 6. Панченко Б.А. Тензорные функции Грина уравнений Максвелла для цилиндрических областей / Б.А. Панченко // Радиотехника. – 1970. – Вып. 15. – С. 82 – 91. 7. Tai C.T. Dyadic Green's functions for a coaxial line / C. T. Tai. // IEEE Trans. of Antennas and Propagation. – 1983. – Vol. 48, N 2. – P. 355–358. 8. Кисунько Г.В. Электродинамика полых систем / Г.В. Кисунько. – Л. : Изд. ВКАС, 1949. – 426 с. 9. Гордиенко Ю.Е., Панченко А.Ю., Фар Р.С. Приближение заданного поля в задачах определения характеристик резонаторных СВЧ-датчиков апертурного типа // Радиотехника. – 1998. – Вып. 107. – С. 93 – 103. 10. Панченко А.Ю. Моделирование СВЧ измерителя параметров веществ резонаторного типа с малой апертурой // 
Радиотехника. – 1998. – Вып. 108. – С.118 – 121. 11. Гордиенко Ю.Е. Оценка влияния параметров конструкции на информационную способность резонаторных датчиков для измерения диэлектрической проницаемости / Ю.Е.Гордиенко, А.Ю.Панченко, А.А.Рябухин // Радиотехника. – 2001. – Вып. 120. – С. 162 – 165. 12. Гордиенко Ю.Е. Вклад колебательных и излучательных потерь в характеристики СВЧ преобразователей с коаксиальной измерительной апертурой / Гордиенко Ю.Е., Гуд Ю.И., Полетаев Д.А. // Радиотехника. – 2009. – № 157. – С. 108 – 114.

	Харьковский национальный 

университет радиоэлектроники
	Поступила в редколлегию 11.04.2014


[image: image114.jpg]


[image: image115.png]



�                  �


а                                                                        б


�                 �


 в                                                                         г


Рис. 1. Геометрические схемы КИА и помещения кюветы





�


Рис. 2. H-поле в образце











190
 ІSSN 0485-8972 Радиотехника. 2014. Вып. 177
191
ISSN 0485-8972 Радиотехника. 2014. Вып. 177

[image: image118.png]R
&

z3 . |

A .

Z3

Azp -
Z ) .
Azy




[image: image119.png]


[image: image120.png]


