90

[image: image504.png]


 Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

	Факультет 
	Автоматики і комп’ютеризованих технологій 

	(повна назва)

	Кафедра 
	Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки 

	(повна назва)


АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА

	Пояснювальна записка

другий (магістерський)


(рівень вищої освіти)

	ГЮИК. 044529.011 ПЗ


(позначення документа)
	Розробка конструктивно-технологічних рішень контилевера

	


(тема) 

	Виконав: студент
	2 
	курсу, гр.
	КТРСм-18-1 

	спеціальності 
	151 Автоматизація 

	та комп'ютерно-інтегровані технології 

	освітньої програми 
	Комп'ютеризовані

	та робототехнічні системи

	(код і повна назва напряму)

	Ковда Сергій Васильович

	(прізвище, ініціали)

	Керівник 
	проф. Омаров Ш.А.

	                                          (посада, прізвище, ініціали)


	Допускається до захисту 

зав. кафедри 
	
	
	Невлюдов І.Ш.

	
	(підпис)
	
	(прізвище, ініціали)


2019 р.

Харківський національний університет радіоелектроніки

	Факультет 
	Автоматики і комп’ютеризованих технологій 

	Кафедра 
	Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки

	Рівень вищої освіти 
	другий (магістерський) 

	Спеціальність 
	151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

	Освітня програма 
	Комп'ютеризовані та робототехнічні системи

	(код і повна назва)


	ЗАТВЕРДЖУЮ:

	Зав. кафедри 
	

	                                            (підпис)

	«_____»____________ 2019 р.


ЗАВДАННЯ

НА АТЕСТАЦІЙНУ РОБОТУ

	студентові 
	Ковди Сергію Васильовичу

	
	(прізвище, ім’я, по батькові)

	1. Тема роботи 
	Розробка конструктивно-технологічних рішень контилевера

	

	затверджена наказом по університету від
	__.__. 2019 р. № ____ Ст

	2. Термін подання студентом роботи до екзаменаційної комісії
	__.__. 2019 р.

	3. Вихідні дані до роботи 
	Кантилевер повинен використатись в скануючих

	мікроскопах.  Мікробалка з голкою повинна бути суцільною конструкцією. Розрізнююча здатність 10 нм. Ізносостойке покриття голки кантилевера.

	4. Перелік питань, що потрібно опрацювати в роботі 
	

	4.1 Вступ;

	4.2 Аналіз скануючої зондової мікроскопії з провідними кантилеверами;

	4.3 Розробка технологій провідних кантилеверів на основі тугоплавких сполук;

	4.4 Технологія сворення кантилевера для скануючої зондової мікроскопії;
4.5 Креcлення кaнтилеверa

	4.6 Забезпечення безпечних умов праці;

	4.7 Висновки.

	




	5. Перелік графічного матеріалу із зазначенням креслеників, схем, плакатів, 

	комп’ютерних ілюстрацій (слайдів) 
	Демонстраційний матеріал  представлений

	у форматі презентації PоwerPоіnt (*.ppt) – 12 с. формату А4 

	

	

	

	


6. Консультанти розділів роботи (п.6 включається до завдання за наявності консультантів згідно з наказом, зазначеним у п.1 )

	Найменування

розділу
	Консультант

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
	Позначка консультанта

про виконання розділу

	
	
	підпис
	дата


	
	
	
	


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

	№
	Назва етапів роботи
	Терміни виконання

етапів роботи
	Примітка

	1
	Аналіз технічного завдання
	01.11.2019 р.
	Вик.

	2
	Аналіз скануючої зондової мікроскопії з провідними кантилеверами
	07.11.2019 р.
	Вик.

	3
	Розробка технологій провідних кантилеверів на основі тугоплавких сполук
	15.11.2019 р.
	Вик.

	4
	Технологія сворення кантилевера для скануючої зондової мікроскопії
	30.11.2019 р.
	Вик.

	5
	Охорона праці
	01.12.2019 р.
	Вик.

	6
	Оформлення пояснювальної записки
	04.12.2019 р.
	Вик.

	7
	Подання роботи до ЕК
	18.12.2019 р.
	Вик.


	Дата видачі завдання
	__.__.2019 р.
	
	

	Студент
	
	
	Ковда С. В.

	
	(підпис)
	
	( прізвище, ініціали)

	Керівник роботи
	
	
	Омаров Ш. А.

	
	(підпис) 
	
	(посада, прізвище, ініціали)


РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка містить: 93 с., 2 табл., 45 рис., 2 дод., 54 джерел.

АНАЛІЗ СКАНУЮЧОЇ ЗОНДОВОЇ МІКРОСКОПІЇ, ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ КАНТИЛЕВЕРА, ТЕХНІЧНИЙ ЗАСІБ, ПОБУДОВА.

Об’єкт дослідження – процес дослідження кантилевера, що застосовується у скануючіх зондових мікроскопах.
Предмет дослідження – кантилевер зондової мікроскопії.

Методи дослідження – теоретичні методи дослідження.
Мета магістерської атестаційної роботи – розробка конструктивних рішень сучасних провідних кантилеверів у скануючих мікроскопах.
У магістерської атестаційній роботі проведено аналіз конструктивних рішень провідних кантилеверів на основі тугоплавких створень. Визначені їх оcновні можливості. Розрахунки параметрів кантилевера. Обрані і обгрунтовані параметри для розрахунків кострукції провідних кантилеверів.

На базі проведених розрахунків було зроблено креслення для конструкції кантилевера, зa дoпoмoгoю AutoCAD 2017.
Для визначення основних шкідливих виробничих факторів в робочій зоні виконали необхідні розрахунки в розділі охорони праці.
АBSTRАCT

Explаnаtоry nоte cоntаіns: 93 pаges, 2 tаble, 45 fіgures, 2 аddіtіоn, 54 sоurces.

ANALYSIS OF SCANNING PROBE MICROSCOPY, TECHNOLOGY CREATION BY CANTILEVERS, TECHNICAL TOOL, CONSTRUCTION.

The оbject оf reseаrch – cаntіlever technоlоgy used іn scаnnіng prоbe mіcrоscоpes.
Subject оf reseаrch – cаntіlever prоbe mіcrоscоpy.

Methоds оf reseаrch – theоretіcаl reseаrch methоds (аnаlysіs).
The purpоse оf the wоrk – tо аnаlyze technоlоgіes оf creаtіоn оf mоdern cоnductіve cаntіlevers іn scаnnіng mіcrоscоpes.
The mаster's аpprаіsаl wоrk аnаlyzes the technоlоgіcаl prоcess оf creаtіng leаdіng cаntіlevers bаsed оn refrаctоry creаtures. They hаve been іdentіfіed wіth greаt оppоrtunіtіes. The pаrаmeters оf the cаntіlever were cаlculаted.
In the aftermath of AutoCAD 2017, the cantilever has been chipped, and with the optional cantilever options.
Оn the bаsіs оf the prоcessed mаterіаl cоnclusіоns аre drаwn tо descrіbe the technоlоgy оf creаtіng а mоre versаtіle cаntіlever.
ЗМІСТ

	Перелік скорочень, умовних познак, одиниць і термінів ………………...
	8

	Вступ ………………………………………………………………………....
	9

	1 Сучаний стан скануючої зондової мікроскопіі з провідними кантилеверами.……………………………………………...………………..
	11

	1.1 Аналіз скануючої зондової мікроскопії в сучасній науці…………
	11

	1.2 Кремнієва мікромеханіка в СЗМ …………….……………………..
	18

	1.3 Аналіз скануючої електропровідний мікроскопії………………….
1.4 Особливості конструкції і технології виготовлення провідних кантилеверів ………………………………………………………………….
	23
31

	1.5 Методи локальної модифікації поверхні за допомогою скануючої зондової мікроскопії.……………………………………................................
	34

	1.6 Висновки до 1 розділу ……………………………………………....
	43

	2 Технології провідних кантилеверів на основі тугоплавких сполук……
	45

	2.1 Основні вимоги до конструктивних і фізичних параметрів провідних кантилевеів. Вибір оптимальних матеріалів провідних покриттів.……………………………………………………………………..
	45

	2.2 Методика визначення товщини надтонких плівок за допомогою СЗМ …………………………………………………………………………..
	49

	2.3 Технологія формування провідних консолей на основі [image: image2.png]


 …….
	52

	2.4 Висновки до 2 розділу ……………………………..………………..
	60

	3 Технологія створення кантилевера ………………………………………
	62

	3.1 Cпociб вигoтoвлення кaнтилеверa cкaнуючoгo зoндoвoгo мiкрocкoпa ……………………………………………………………………
	62

	      3.2 Приклaд реaлiзaцiї кровів створення кантилевера…………………
	65

	3.3 Розрахунок електробезпеки та забезпечення безпечних умов праці
	80

	3.4 Висновки до 3 розділу………………………………………………..
	82

	Загальні висновки ……………………………………...……………………..
	84

	Перелік джерел посилання…………………………………………………..
	85

	Додаток А Демонстраційний матеріал………………………………………
	91

	Дoдaтoк Б Креслення Кантилевера…………………………………………..
	92


ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАК, ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ
АСМ – атомно-cиловий мікроcко;
ВАХ – вольт амперна характеристика;
ІПО – імпульсно полум'яне осадження;

КМОН – комплементарна структура метал-оксид-напівпровідник.

МЕМС – мікроелектромеханічні системи;
МОМ – структура: метал-оксид-метал;
НЕМС – наноелектромеханічні системи;

РЕМ – растровий електронний мікроскоп;
СЗМ – скануюча зондова мікроскопія; 
СЕПМ – скануюча електропровідна мікроскопія;
СТМ – скануючий тунельний мікроcкоп;
СЕМ – скануючий електронний мікроскоп;

СРМ – скануюча резистивна мікроскопія;
СЕПМ – скануюча електропровідна мікроскопія;
ВСТУП

В оcтанні деcятиліття в облаcті мікроелектромеханіки відбувcя значний якіcний cтрибок, пов'язаний з появою широкого cпектру так званих мікроелектромеханічних cиcтем (МЕМC) - напівпровідникових приладів, які cуміщають на одному чіпі електронну та механічну чаcтини, що виготовляютьcя в єдиному технологічному процеcі. Cучаcна вимірювальна МЕМC міcтить на одному криcталі, як правило, кілька механічних (чутливих) елементів разом зі cкладними електронними cхемами управління, перетворення і обробки cигналу, що видають на виході інформацію про вимірювану величину в цифровій формі.
Як перcпективний напрям розвитку таких приcтроїв необхідно відзначити так звані НЕМC (НЕМC - «наноелектромеханічні cиcтеми»), про які в даний чаc вcе чаcтіше зуcтрічаютьcя згадки в літературі. Під НЕМC в даному випадку розуміютьcя мікроcиcтеми, що міcтять в cобі елементи, або cамі по cобі мають нанометровий розмір, або рознеcені один від одного на відcтані того ж порядку. Функціонування НЕМC заcноване на фізичних ефектах, які cпоcтерігаютьcя на цих відcтанях, таких, наприклад, як дію атомних cил або тунелювання електронів. З цієї причини розглядаютьcя в роботі тунельні інтегральні перетворювачі також відноcятьcя до клаcу НЕМC.
В роботі також показуєтьcя, що виведене в даний чаc з екcплуатації технологічне обладнання, призначене для виробництва електронних компонентів за технологією КМОН рівня 1,5-0,8 мкм, може бути уcпішно заcтоcована при виробництві мікро- та наноcиcтем, що відкриває додаткову можливіcть найбільш раціонального його викориcтання.
З вищевикладеного випливає, що завдання розробки і оптимізації конcтруктивних і технологічних рішень, які викориcтовуютьcя при cтворенні монолітних тунельних перетворювачів, є актуальною та cвоєчаcною, так як ці рішення дозволяють значно знизити cобівартіcть вітчизняних мікро- і наноелектромеханічні приладів і дати можливіcть виробляти їх маcовим тиражем.
Об’єкт дослідження – процес дослідження кантилевера, що застосовується у скануючіх зондових мікроскопах.
Предмет дослідження – кантилевер зондової мікроскопії.
Методи дослідження – теоретичні методи дослідження.

Мета магістерської атестаційної роботи – розробка конструктивних рішень сучасних провідних кантилеверів у скануючих мікроскопах. 

У магістерської атестаційній роботі проведено аналіз конструктивних рішень провідних кантилеверів на основі тугоплавких створень. Визначені їх оcновні можливості. Розрахунки параметрів кантилевера. Обрані і обгрунтовані параметри для розрахунків кострукції провідних кантилеверів.

На базі проведених розрахунків було зроблено креслення для конструкції кантилевера, зa дoпoмoгoю AutoCAD 2017.

Оформити пояснювальну записку згідно з рекомендаціями [1-6], та вимогами ДСТУ 3008:2015 [7].

1 СУЧАСНИЙ СТАН СКАНУЮЧОЇ ЗОНДОВОЇ МІРОСКОПІІ З ПРОВІДНИМИ КАНТИЛЕВЕРАМИ
1.1 Аналіз скануючої зондової мікроскопії в сучасній науці
З винаходом скануючого тунельного мікроскопа (СТМ) в 1978 р –Г.Біннігом і Г.Рорером в дослідницькій лабораторії Швейцарського відділення компанії IBM [8,9] відкрилися нові можливості для вивчення морфології поверхні різних матеріалів від мікронного до атомного рівня дозволу. Прообразом скануючих зондових мікроскопів були профілометри, які і в даний час використовуються для отримання профілю перетину поверхні вздовж лінії [10], просторову роздільну здатність, яких становить менше 100 нм по горизонталі і 1 нм по вертикалі. Ключовою ідеєю винаходу СТМ було отримання зображення поверхні з атомарним дозволом з використанням загостреного твердотільного зонда. Ідея виникла в ході робіт з дослідження туннельнопрозрачних оксидних шарів на поверхні кремнію в умовах надвисокого вакууму. До моменту винаходу СТМ дослідники вже спостерігали реконструкцію поверхні кремнію 7x7 за допомогою дифракції повільних електронів, але це був тільки образ. А в 1981 році винахідниками тунельного мікроскопа Біннігом і Рорером було отримано реальне тривимірне СТМ зображення поверхні реконструйованого кремнію, подібне до наведеного на (рисунку 1.1) [11,12]. Це відкрило нову еру - еру візуалізації і вивчення наносвіту. Важливим аспектом для стійкої роботи тунельного мікроскопа є наявність загострених голок з одиничними атомами на кінці голок, можливість існування яких була продемонстрована в 1951 році Мюллером. Їм був винайдений іонний проектор, за допомогою якого так само вдавалося побачити зображення окремих атомів [13]. Були розроблені методи створення голок з одиничними атомами на вершинах і знайдені відповідні матеріали, такі як [image: image4.png]Pt



 і [image: image6.png]


.
[image: image7.png]



Рисунок 1.1 – СТМ зображення поверхні монокристалічного кремнію [image: image9.png]Si



 з орієнтацією (111) отримане в надвисокому вакуумі при температурі рідкого гелію
Пристрій СТМ і його робота полягають в наступному: є закріплена перпендикулярно до поверхні гостра голка, під нею на п'єзокерамічної трубці (сканері) зафіксовано досліджуваний зразок. Між голкою і поверхнею прикладається різниця потенціалів і здійснюється прецизійний підведення зразка до голки до моменту виникнення тунельного струму. Тунельний струм під час сканування повинен підтримуватися постійним, що забезпечується організацією зворотного зв'язку по тунельному току. Таким чином, при наявності рельєфу на досліджуваній поверхні сканер повинен підніматися або опускатися, зберігаючи тунельний струм постійним. Рух пьезокерамического сканера за допомогою перетворювача і програмного забезпечення відображається на моніторі у вигляді лінії, а набір ліній із заданим кроком по прямокутному полю сканування дає зображення поверхні. Слід зазначити те, що для отримання зображення, подібного представленому на (рисунку 1.1), необхідно мати точність підтримки відстані між голкою і зразком, складову частки ангстрема, а так само забезпечувати покрокове переміщення зонда в латеральному напрямку, рівне десятим часток ангстрема. Строго кажучи, реєструється не рельєф, а електронний стан поверхні, але в більшості випадків на однорідних за складом зразках ці залежності подібні. Залежність тунельного струму [image: image11.png]


 при фіксованій напрузі і від відстані між голкою і досліджуваної поверхнею носить експонентний характер і підпорядковується рівнянню Фаулера-Нордхейма для плоских електродів і низьких напруг ([image: image13.png]


 << 1 В).
[image: image15.png]KU,,,(—AVVR)



                                          (1.1)

де
[image: image17.png]


 – константа;
[image: image19.png]


 – висота потенційного бар'єру (для h > 2 нм близька до роботи виходу електрона з металу);
U – напруга;
[image: image21.png]A=1BIIM1+eBz



 – коефіцієнт пропорційності;
[image: image23.png]


 – відстань між електродами.
Розрахунок показує, що для реєстрації тунельного струму, рівного 1 нА, при напрузі між електродами 1 B необхідно підвести голку зонда на відстань ~5А. Завдяки різкій експоненційної залежності можна отримати рекордно мале дозвіл по висоті (десяті частки ангстрема), тому і можливо побачити атомну решітку на гладких кристалах металів [image: image25.png]Pt



, [image: image27.png]Au



, [image: image29.png]


, [image: image31.png]Cu



 [14-22].

Слідом за винаходом і успішним застосуванням на практиці СТМ, Г. Бінігом, Г. Квайтом і К. Гербером був винайдений скануючий атомносилової мікроскоп (АСМ) [16-25]. Як зонда було запропоновано використовувати гостру голку, прикріплену до кінця плоскою гнучкою балки, а вертикальне переміщення балки пропонувалося вимірювати чутливим датчиком, здатним фіксувати малі переміщення. Зонд, що складається з плоскої балки з закріпленим підставою і голкою на її вільному кінці назвали кантилевери (в перекладі з англійської – консоль). Перші кантилевери виготовляли з тонкої платинової фольги, до якої приклеювали голку з битого кристала сапфіра. При підведенні консолі до поверхні вона спочатку притягається до неї за рахунок сил Ван-дер-Ваальса. Потім, як тільки сила відразливого взаємодії за рахунок перекриття електронних орбіталей атомів зонда і поверхні перевищить силу тяжіння, консоль почне відхилятися в зворотну сторону аж до стану, коли тиск з боку зонда не опиниться більше межі пружної деформації матеріалу зразка або голки. У запропонованій конструкції, наведеної в [26], зразок закріплюється на трьохкоординатний трубчастий сканер, а балка може тільки змінювати кут нахилу. Електронна схема приладу може або підтримувати постійним кут нахилу балки зонда, або реєструвати зміна кута нахилу в процесі сканування. Синхронно з порядковим переміщенням зонда реєструється яка вимірюється величина. У першому випадку реєструється топографія поверхні, у другому розподіл сили взаємодії між зразком і поверхнею. Надалі, був розроблений ряд схем, що дозволяють визначати малі відхилення зонда, але цінність вимірювання абсолютного переміщення зонда в процесі сканування виявилася не настільки важливою, так як були розвинені режими сканування з підтримкою постійної сили притиску (кута нахилу кантилевера). Були розроблені оптико-позиційні схеми реєстрації [15], в першу чергу схеми з використанням чотирьох секційного фотодіодного датчика, в яких виявилося можливим поєднати простоту настройки приладу з високою точністю реєстрації переміщення (0,1 ангстрема). В даний час саме варіації цієї схеми найбільш широко використовуються в промислових приладах  рисунок 1.2. Основною перевагою АСМ в порівнянні з СТМ є можливість вимірювання поряд з металевими напівпровідникових і діелектричних матеріалів. Спостерігається тенденція у використанні АСМ, як універсального засобу для нано- та мікромасштабних вимірів не тільки топографії поверхні, але і різних фізичних величин.
[image: image32.png]4-x cexuiifHmit
Gorommon

nasep

_ianTTesep

U=Uo*Sin (t+0)

Keapu
—y P
XYZ
mbesockarep
¥
SEOpOTHIH Tonorpaditsi tasi
3B'A30K IO d

TocCTifHi# cHIi





Рисунок 1.2 – Принципова схема атомно-силового мікроскопа
Якщо в тунельної мікроскопії вирішальне значення для отримання атомарного дозволу грає експоненціальна залежність тунельного струму від відстані між електродами, то для АСМ таке ж значення має залежність сили взаємодії тіл від відстані між ними:
[image: image34.png]


                                                    (1.2)

де 
[image: image36.png]


 і [image: image38.png]


 – константи;
[image: image40.png]


– відстань від голки зонда до досліджуваної поверхні.
Формула (1.2) є потенціалом Леннарда-Джонса, де перший член описує короткодействующие сили відштовхування між електронними хмарами наведених в контакт атомів, а другий – діючі на відносно великих відстанях сили тяжіння. Принцип роботи АСМ полягає в наступному: лазерний промінь, падаючи на поверхню балки неізогнутого кантилевера, відбивається і потрапляє на чотирьохсекційний фотодіод. При цьому фотострум у всіх секціях діода був одним і тим же. Щоб досягти протікання однакового струму через все плечі фотодіода, використовують механічну юстувальні систему. Далі осуществляется підведення зразка до кантилевера. У момент торкання голки кантилевер згинається, а отже змінюється місце розташування відбитого лазерного плями на фотодіоді і підведення припиняється. При скануванні поверхні сила притиснення кантилевера повинна підтримується постійною. При скануванні рельєфній поверхні кантилевер починає згинатися. Це призводить до відхилення лазерного променя від нормального положення. Як наслідок фотоструми через верхні і нижні плечі фотодіода стають різними. Система зворотного зв'язку відстежує становище сканера таким чином, щоб кантилевер повернувся в нормальне положення. Рухи сканера складають набір даних про топографії поверхні, які відображаються на екрані комп'ютера.

При використанні резонансної моди, коли зонд осциллирует на резонансній частоті балки і легко «постукує» по поверхні, досягається ефект зниження тиску на поверхню з боку зонда в процесі вимірювання топографії більш, ніж в 1000 разів у порівнянні з режимом вимырювання топографії в контактному режимі [17,18]. Так, наприклад, в контактному режимі сила впливу на поверхню зразка залежно від жорсткості балки кантилевера може становити ~ [image: image42.png]10—°



- [image: image44.png]10 ¢ H



, тоді як у резонансній моді сила впливу на поверхню становить ~[image: image46.png]10712 H



. З використанням резонансної моди вдалося дослідити м'які зразки, такі як полімери та біологічні об'єкти [18,19].

[image: image47.png]



Рисунок 1.3 – Атомно-силове зображення двох монокристалів

поліетилену на поверхні слюди при температурі 110 ° С
Реєструючи топографію і вимірюючи кут нахилу балки в процесі сканування [15-20], навчилися визначати сили тертя. це досягнення призвело до народження нового напрямку - нанотрібологіі. Були запропоновані двопрохідні методи сканування, коли інформація про топографії поверхні, отримана при першому скануванні рядки, використовується для вимірювання неаддитивну силового вкладу при вимірюванні в безконтактному режимі тієї ж самої рядки на другому проході при деякому заданому відстані між поверхнею і зондом [image: image49.png]


Z [21].

У безконтактному режимі почали вимірювати магнітні сили [21-28], електро статичні сили [29], адгезійні сили [26], розподіл поверхневого потенціалу (Кельвіновская мікроскопія) [30], електричної ємності [29-32]. Всі перераховані вище методики з успіхом стали застосовуватися при дослідженні та розробці субмікронних напівпровідникових приладів. Важливим етапів у розвитку АСМ стало вимір фази коливання кантилевера по відношенню до фази сигналу, збудливого осциляцію зонда, зміна якої визначаються жорсткістю і хімічним складом по поверхні [33].
[image: image50.png]



Рисунок 1.4 – ACM зображення поверхні ІС з металізацією
Одним з перспективних для матеріалознавства методів АСМ став метод, що дозволяє синхронно вимірювати електричні струми при фіксованому тиску з боку кантилевера [34-40].

Застосування СТМ і АСМ не обмежилася тільки дослідженнями атомних решіток в надвисокому вакуумі. Дані прилади і методи з успіхом стали застосовуватися для вивчення морфології поверхні в субмікронних діапазоні на повітрі. Більш того, сучасна техніка дозволила виробляти неруйнівного контролю шорсткості великих пластин кремнію (до 300 мм) в технологічних цілях, а так само вимірювання розмірів елементів інтегральних схем в реперних точках по всій площі пластини.

На (рисунку 1.4) наведено приклад, який ілюструє можливість неруйнівного контролю розмірів елементів ІС за допомогою атомно-силової мікроскопії. Характерною особливістю вимірювань елементів ІС є використання п'єзопривода з великим діапазоном по нормалі до поверхні -[image: image52.png]


 (до 10 мкм).
1.2 Кремнієва мікромеханіка в СЗМ.
Незважаючи на те, що атомно-силова мікроскопія була винайдена ще в 1986 році, її широке поширення і інтенсивний розвиток почалося тільки в 1990 році після винаходу групової технології виготовлення консолей [33-35]. Для виготовлення консолей було запропоновано ис використовувати технологію кремнієвої мікромеханіки. В основі цієї технології лежить класична технологія мікроелектроніки з використання процесів легування, формування окисних шарів, фотолітографічних процесів, процесів травлення і окислення. Для виготовлення відтворюваних характеристик голок консолей особливу і виключно важливу роль відіграють методи селективного травлення, що дозволяють виготовляти тотожні голки з точністю до одиниць нанометрів. Так, в [28-38] з застосуванням групової технології продемонстровані способи виготовлення консолей з використанням ефектів селективного анізотропного травлення.

У певних умовах травлення монокристалів може відбуватися анізотропно. Можна підібрати такі умови, коли швидкість травлення вздовж граней з меншою спаяністю існує нижче, ніж уздовж інших напрямків. Для кремнію площиною найменшої поверхні енергії являються площину (111). Швидкості травлення вздовж площин (100) та (111), (411) можуть відрізнятися більше, ніж в 100 разів.

Використання цього ефекту дозволяє робити як пірамідальні лунки, так і голки заданої форми.

Практично одночасно були розроблені кантилевери з [image: image54.png]SiyN,



 і монокристалічного [image: image56.png]Si



, які в основному і застосовуються на практиці по теперішній час. Для сучасної зондовой мікроскопії істотними є наступні параметри консолей: 

– жорсткість; 
 – резонансна частота; 
 – добротність; 
– радіус кривизни зонда; 
– форма голки; 

тип покриття на поверхні голки кантилевера (чутливі до магнітного поля, які проводять, діелектричні, тверді покриття).
Сучасні кантилевери виготовляються у вигляді чіпів шириною 1,6 ± 0,1 мм, довжиною 3,5 + 4 мм, товщиною 0,35 / 4 мм. Чутливими елементами є балки із заданою жорсткістю і резонансною частотою, на незакріпленому кінці яких розташовані гострі голки. Балки можуть мати форму прямокутних смуг, трикутників, трапецій, багатокутників в залежності від функціонального призначення.

Плівкові кантилевери можуть бути виготовлені за такою технологією. Вихідною є пластина [image: image58.png]Si



 (100), маскована плівкою нітриду кремнію. За допомогою фотолітографії в плівці нітриду кремнію розкривається вікно.
Далі пластина поміщається в травитель (водний розчин КОН), в результаті чого в кремнії утворюється пірамідальна лунка строго заданих розмірів (рисуноку 1.5 (а)), що обмежують площинами якої будуть площині (111).
[image: image59.png]



а) брусок заготовки для кантилевера [image: image61.png]Si



 (111); б) плівка з [image: image63.png]SiyN,



 поверх заготовки; в) що вийти після хімічного травлення;
Рисунок 1.5 – Основні стадії процесу отримання консолей з [image: image65.png]SiyN,




Після травлення лунок поверхню кремнію покривають аморфної плівкою [image: image67.png]SiyN,



 заданої товщини, яка повністю повторює рельєф поверхні (рисуноку 1.5 (б)). Потім за допомогою другої фотолітографії задають форму балки кантилевера і проводять травлення [image: image69.png]SiyN,



. далі зверху плівки приклеюють смужки пірекс, товщиною близько 0,5 мм, і наносять покриття, що відбиває з тонкої плівки Аu. Заключною стадією є різка пірексних смужок на чіпи і травлення нижнього шару кремнію до нітриду.

Кут збіжності граней (111) піраміди дорівнює 70,5 °, що і буде визначати геометрію голки. Для пірамідальних голок характерні величини радіусів кривизни лежать в діапазоні 30-50 нм, що значно обмежує дозвіл при вимірах. Технологічними тонкощами виробництва є виготовлення механічно ненапружених або компенсованих балкових структур, що забезпечує збереження площинності балок консолей після стравлювання кремнію і точність приклеювання пірекс, що забезпечує повторюваність довжини балок. 

[image: image70.png]



а) електро-мікроскопічна; б) оптична;

Рисунок 1.6 – Електронно-мікроскопічна і оптична фотографії окремої голки і чіпа з кантилеверами

Кантилевери плівкового типу завдяки високій міцності нітриду кремнію можуть бути зроблені дуже тонкими аж до 0,5 мкм і характеризуються силову константою До < 0,01 Н / м.

Цикл виготовлення кремнієвих консолей включає формування кремнієвих стовпчиків, з яких подальшим загостренням будуть сформовані голки, формування консолі, нанесення відбиває покриття і поділ пластини на окремі чіпи.

В даний час відомі три варіанти технології виготовлення кремнієвих консолей, що відрізняються способом формування кремнієвих стовпчиків і способами виготовлення консолі. Існує технологічна можливість вирощування на поверхні кремнію стовпчиків висотою до часток міліметра, методом хімічного осадження з газової фази. На основі цього ефекту було запропоновано спосіб виготовлення консолей [36], хоча до теперішнього часу кантилевери цим способом вже практично не виробляються. Тому ми розглянемо перспективні технології формування консолей, які використовуються виробниками консолей. Відмінність технологій полягає в тому, що в одній (В – технологія) стоп-шар, що визначає товщину консолі, виготовляється дифузією бору в кремнії, а в іншій (Р – технологія) травлення консолі проводиться електрохімічно.
Перевагою В – технологія є те, що в ній досягається автоматичний контроль товщини балки кантилевера по пластині і розкид характеристик консолей, обумовлений варіацією товщини балок практично відсутня. Крім того, балки і голки консолей мають високу провідність, так як рівень легування, необхідний для формування стоп шару в цій технології порядку [image: image72.png]5+ 10%° cm—



. Однак це є недоліком у разі, якщо є необхідність формування функціональних структур (навіть пари резисторів для тензорезистивного зчитування значення кута вигину кантилевера) на балці і тілі кантилевери. Крім того, через особливості в послідовності формування структури, голка є маскою при формуванні стоп - шару на кремнієвій балці. Через це після формування балки на поверхні, що відбиває кантилевер під голкою утворюється лунка, яка призводить до суттєвих втрат при відображенні світлового сигналу.
У P – технології зупинка процесу глибинного травлення здійснюється автоматично, так як використовується електрохімічне травлення і, при досягненні р-n – переходу, виникає стрибок напруги і травлення зупиняється. Ступінь легування в Р – технології становить [image: image74.png]1015



 – [image: image76.png]1016 e



, що допускає формування активних структур.
При використанні Р – технології процес формування структури наступний: спочатку дифузією фосфору формується глибоко залягає р-n перехід. Глибина залягання р-n – переходу задається рівною сумі довжини голки і товщини консолі. Після цього формують стовпчики під голки травленням n – шару. Контроль травлення проводять за часом. Після цього глибинним електрохімічним травленням боку підкладки формують балку. Маскує ефекту тут не виникає в принципі і лунка над голкою не утворюється, але відсутній автоматичний контроль товщини балки і можливий розкид характеристик консолей по пластині. З цього, вимоги до Р – технології більш жорсткі, ніж до В – технології. На (рисунку 1.7) наведені СЕМ зображення кремнієвих консолей, які виробляються в даний час. Якщо не застосовувати спеціальні процедури заточування голок, то кути при вершині кремнієвих консолей, наприклад для вихідної орієнтації (111) тілесний кут становитиме 35,26 °, В залежності від вихідної орієнтації пластини, геометрії «стовпчика» і умов травлення можна домогтися строго повторюваних параметрів голок.
[image: image77.png]



Рисунок 1.7 – Кремнієвий кантилевер
Радіус кривизни кремнієвих голок зазвичай знаходиться в діапазоні 5-15нм і строго не контролюємо. При відпрацьованої технології з ймовірністю близько 80% вдається гарантувати радіус кривизни кремнієвих голок не менш 10 нм. На (рисунку 1.8) наведено електронно-мікроскопічне зображення вістря голки кремнієвого кантилевера. Зображення було отримано на електронному мікроскопі з високою роздільною здатністю в інституті Макса Планка. Радіус кривизни голки, наведеної на (рисунку 1.8) не перевищує 1,5 нм.

[image: image78.png]



Рисунок 1.8 – Зображення вістря голки, отримане за допомогою просвічує електронного мікроскопа. Радіус кривизни вістря 1,5нм
1.3 Аналіз скануючої електропровідний мікроскопії.
Останнім часом для одночасного дослідження електрофізичних властивостей і рельєфу поверхні металів і напівпровідникових матеріалів в нанометровому діапазоні дослідники стали використовувати АСМ в контактному режимі з провідними кантилеверами. Цей метод дослідження поверхні поєднує кращі якості СТМ і АСМ і застосуємо як для металевих, так і для напівпровідникових поверхонь. У контактному режимі АСМ провідний зонд реєструє не тільки рельєф поверхні, але і величину струму, що протікає між голкою і досліджуваної поверхнею, що дозволяє отримувати з одного і того ж ділянки зразка одночасно тривимірне зображення поверхні і латеральне розподіл опору розтікання струму [37-40]. Метод дослідження, що використовує режим АСМ в контактній моді з використанням провідних консолей називають скануюча резистивна мікроскопія (СРМ) [37]. Інші автори називають цю техніку, як скануюча електропровідна мікроскопія (СЕПМ) [38]. Надалі в роботі ми будемо називати цю техніку як скануюча електропровідна мікроскопія. Методики і додатки вимірювань на основі СЕПМ, що застосовуються різними дослідниками, в більшості випадків збігаються і різняться лише деталями використовуваних принципових схем вимірювань. Мініатюризація мікроелектронних приладів в інтегральних схемах

до субмікронних розмірів збільшує потребу в інструментах і методах для нанометрової діагностики елементів ІС [39-43]. Наприклад, для знаходження реальних розмірів між стоком і витоком в МДП-транзисторах, глибин залягання дрібних р-п переходів, визначення розмірів бази з нанометровій точністю, одним словом тих параметрів, які впливають на характеристики ІС в цілому. На даний момент існує кілька способів вимірювання перерахованих характеристик, які з успіхом застосовуються при відпрацювання технологічних процесів на виробництві. Наприклад, вторинно іонна масспектрометр і метод опору розтікання. Однак ці методи є руйнівними, не дають можливості отримати двовимірний розподіл домішок і характеризуються невисоким дозволом.

У цьому сенсі перспективним є метод СЕПМ. Так в роботі [39] продемонстровано метод СЕПМ для визначення розподілу концентрації легуючої домішки в напівпровідникових структурах з просторовим дозволом 35 нм. Вимірювання проводились на торці або клині травлення кремнієвих мікроструктур. Для опису мікроскопії струмів розтікання, автори запропонували модель для мікроконтакта площею [image: image80.png]10710 cm?



на р – кремнієвихпідкладках з концентраціями в межах від [image: image82.png]1016



 до [image: image84.png]102° cm



в припущенні, що термоелектронна і польова емісія протікають паралельно . У методиці з постійним струмом 20 На і вимірюваним напругою від 15 мкВ до 0.1 В, можливо визначати концентрацію від [image: image86.png]4108 cm



.
Зразки представляли собою КНС, зі шліфувати на 11 градусів, виготовлені за технологією (801ТЕС) складаються з оксидного шару 0,4мкм, похованого на глибину 0.2мкм. За допомогою запропонованої техніки СЕПМ автори виявили три області з різною провідністю, верхня область відповідала кремнію, середня оксиди кремнію, і далі підкладка. Пластини з одночасним вимірюванням топографії і струмів розтікання. [image: image88.png]


 випливає можна виділити області стоку, витоку, подзатворного оксиду і полікремневого затвора. Що складається з трьох опорів, з'єднаних послідовно: [image: image90.png]


 – опір контакту між зразком і заземленим електродом, [image: image92.png]


 – опір розтіканню електричного струму в напівпровіднику і [image: image94.png]


 – опір контакту: метал – напівпровідник рисуноку 1.10.
[image: image95.png]



Рисунок 1.9 – Еквівалентна схема СЕПМ вимірювань
Для визначення концентрації домішки в напівпровіднику, були проведені розрахунки опору контакту [image: image97.png]


 для системи метал напівпровідник. Як відомо, даний тип контакту характеризується потенційним бар'єром, величина якого залежить від концентрації домішки, щільності поверхневих станів в напівпровіднику і величини шару оксиду на кордоні розділу. Авторами було зроблено припущення, що залежить тільки від типу провідності і основний механізм протікання струму заснований на термоелектронної і польовий емісії.

Досліджуваний зразок представляв собою торець кремнієвої підкладки з мелкозалегающім р-n переходом. Щільність струму, що протікає між Mo голкою і підкладкою розраховувалася при різниці потенціалів 0.3 В, з урахуванням того, що радіус вістря голки – 30 нм. Було виявлено, що розрахункова провідність високолегованого ділянки змінюється на сім порядків при зміні концентрації домішки в підкладці на чотири порядки.
[image: image98.png]-05

0.0
ranpyra (B)

0.5




Рисунок 1.10 – Вольтамперні характеристики контактів: Мо-Si n – типу (з концентрацією [image: image100.png]3+ 10% cm—



) і [image: image102.png]Mo



-[image: image104.png]Si



 р – типу (з концентрацією [image: image106.png]102° cm



)
При вимірі вольтамперних характеристик спочатку видаляли шар оксиду для забезпечення гарного електричного контакту, кожний вимір проводили з силою [image: image108.png]10~*



Н. Вольт-амперні характеристики по обидва боки р-п переходу з концентраціями домішок [image: image110.png]3+ 10% cm—



 для n – типу і [image: image112.png]102° cm



 для р – типу рисунок 1.11. Отримавши розподілу значень провідності вздовж р-n переходу, були виявлені ділянки з високою провідністю [image: image114.png]103



. Мо на глибині від 0 до 0.32 мкм, далі спостерігали зниження і практично постійну провідність величиною [image: image116.png]2+ 1078



 Мо від 0.32 до 1.0 мкм глибиною, пов'язану зі зниженням концентрації бору, і на глибині від 1.0 до 1.05 мкм спостерігали скачок провідності до
 [image: image118.png]6+ 1078



 Мо. Розрізнююча здатність СЕПМ, склала близько 35 нм. Подальший розвиток методу СЕПМ при вимірюванні концентрації розподілу домішки в напівпровідникових структурах знайшло відображення в роботах [21-26]. При цьому дослідження розподілу домішки проводили вздовж поперечного перерізу підкладки кремнію після іонної імплантації.

Порівняльний аналіз даних, отриманих на основі СЕПМ і ВИМС показав хороший збіг результатів. Однак в даному випадку перевагою методу СЕПМ є можливість багаторазового проведення вимірювань на даному зразку. Останнім часом розробляють технології формування впорядкованих квантових точок, на увазі їх високу важливість для виготовлення квантових приладів [28-33].

В роботі [49] при використанні СЕПМ досліджували електричні властивості InAs квантових точок в умовах високого вакууму. Формування квантових точок здійснювали, використовуючи молекулярно-променева епітаксії на термічно очищених арсенід галієвих підкладках, легованих кремнієм. Під час сканування металевий зонд перебував у контакті з поверхнею з силою притиснення 10-40 ПН. Було отримано топографічне зображення поверхні площею [image: image120.png]200 M2



, що містить квантові точки, і струмове зображення ділянки поверхні при напрузі зсуву [image: image122.png]—50+ 1073



 В. На струмовому зображенні чітко видно піки провідності, відповідні квантовим точкам. Далі здійснювалося позиціонування металевого зонда на конкретну квантову точку і вимір вольтамперної характеристики вдіапазоні напруг – 1 + 1 В. В залежності від розміру квантової точки, який становив 20-100 нм в діаметрі, спостерігалися різні вольтамперні характеристики, представлені на (рисунку 1.12). У випадку б) і в) характеристики мають вигляд, характерний для контактів Шотки.
[image: image123.png]6)

a)
1 oAy T ] 100 [TGAY

0.5 | i ; 50

05 -50

| U, (B) 100
A4 05 0 05 1 -1 05 0 0.5 1

)

100 [TwAY | 1

50

0

L lT,(uRil
100

-0 -5 0 5 10





а) підкладка; б) квантова точка, розмір - 20нм; в) квантова точка, розмір - 50нм; г) квантова точка, розмір - 100 нм
Рисунок 1.11 – Вольтамперні характеристики контактів: ігла – підкладка і голка квантова точка
Техніка СЕПМ була успішно використана при вивченні ВаТi4O9 діелектричних керамік. 

Останнім часом СЕПМ знайшла широке застосування не тільки при фундаментальних дослідженнях, а й у суто прикладних областях. Так наприклад, в роботі [39] метод СЕПМ використовується для підтвердження розмірів у фільтрувальних пористих мембранах. Так як мембрани діелектричні, то перед мікроскопічними дослідженнями їх електрохімічних заповнювали нікелем і надалі вимірювали діаметри провідних острівців. Як відзначали вище, дозвіл в СЕПМ багато в чому залежить від реальної площі контакту між зондом і зразком, і з цього приводу було опубліковано кілька робіт [38]. Опір контакту макроскопічної конструкції для однорідних провідників може бути розраховане по формулі Максвелла.
[image: image125.png]


                                                        (1.3)

Ця формула передбачає симетричний випадок з постійним питомим опором [image: image127.png]


 матеріалу провідника і радіусом контактної області – [image: image129.png]


. Формула має силу в разі дифузійного межі, коли радіус а великий у порівнянні з довгою вільного пробігу електронів. Якщо ж контактний радіус зменшується до кількох атомів, електронний транспорт ставати балістичним і описується формалізмом Ландау-Бутікера з утворенням провідних каналів через перехід. Число провідних каналів пропорційно площі контакту в розмірах фермієвського довжини хвилі електрона даного матеріалу. Коефіцієнт перетворення близько одиниці в разі відсутності розсіювання на кордонах зерен і атомах домішки в структурі контакту. Такого роду квантова провідність може спостерігатися для малих площ контакту, коли тільки кілька каналів беруть участь в провідності. Коли контактний радіус великий у порівнянні з довжиною хвилі електрона λ, то опір підпорядковується формулою Шарвіна [45].
[image: image131.png]Az .
Py



                                                     (1.4)

де
[image: image133.png]


 – постійна Планка;
[image: image135.png]


– заряд електрона;
[image: image137.png]


 – радіус контакту;
λ  – довжина хвилі електрона.
Дана формула відображає процеси в нанометровій конструкції контакту, але для однорідних матеріалів. Для реальних контактів між голкою і поверхнею, коефіцієнт переносу може знижуватися завдяки розсіюванню на кордоні розділу. Матеріали з більшою фермієвського довжиною хвилі дають менш провідні канали, таким чином утворюючи канал для балістичного перенесення.

Область контакту між пружною голкою і плоским зразком залежить від форми голки і залежить від навантаження. Механіка пружного контакту вперше була промоделювана в [36,39].
[image: image139.png]


                                                   (1.5)

де
[image: image141.png]


 – радіус контакту;
[image: image143.png]


 – тиск;
[image: image145.png]


 – початковий радіус голки;
[image: image147.png]


– ефективний модуль пружності, який розраховується за формулою(1.6).
[image: image149.png]


                                          (1.6)

де
[image: image151.png]


 і [image: image153.png]


  – модулі Юнга;
[image: image155.png]


 і [image: image157.png]


 – число Пуассона матеріалів голки і підкладки відповідно.
Для шорсткою поверхні у формулі 1.5 радіус r повинен бути змінений на ефективний, що враховує кривизну поверхні:
[image: image159.png]Rivan+ Ruosepxsi
| Rirms * Ruosepssi



                                            (1.7)

де
[image: image161.png]


 – ефективний радіус контакту;
[image: image163.png]


– радіус голки, Гповерхн середній радіус зерен досліджуваного матеріалу.
Коли радіус контакту менше радіуса заокруглення зерен матеріалу, то необхідно брати до уваги шорсткість матеріалу і радіус зерен. Більш детальна модель враховує так само адгезійні властивості матеріалів, які особливо важливі для надмалих розмірів і середніх навантажень. Так в роботі [41], автори додали адгезійні сили в прикладену навантаження в формулу Герца:
[image: image165.png]3[3(p +2710):R

AT




                                           (1.8)

де
ω – робота адгезії.

У деяких випадках, коли вимірювання відбуваються в нормальних навколишніх умовах, на поверхні зразка існують кілька монослоев адсорбата, які можуть значно знижувати адгезійні сили по периметру наноконтакта. І в цьому випадку модель Герца є прийнятною. Навіть при низьких навантаженнях контактні тиску від маленької сферичної голки можуть перевищувати межу плинності тестованого матеріалу.

Слідуючи [38], максимальне контактний тиск ρ розраховується за формулою:
[image: image167.png]Po

2E+a

TR



                                                   (1.9)

де
[image: image169.png]


 – радіус контакту;
[image: image171.png]


 – радіус голки.швидкістю розливання металу.
Виникнення пластичної деформації відбувається при [image: image173.png]



Оперуючи типовими макроскопічними параметрами для констант матеріалів, з рівняння (1.8) випливає, що вже при субмікронних розмірах контактного радіусу голки будуть виникати пластичні деформації. Однак, в локальних областях надмалих розмірів генерація і рух дислокацій вимагають набагато більших тисків. Цей ефект покращує межа плинності для наноструктурних матеріалів на один порядок величини в порівнянні з масивним матеріалом. Експерименти з вивчення механічних властивостей наноконтакта з металевими голками і золотий поверхнею показують збільшення межі плинності як для матеріалу поверхні, так і для матеріалу голки [9]. Таким чином, метод СЕПМ знайшов безліч застосувань на практиці для дослідження струмів розтікання, проте для підвищення ефективності його використання потрібне подальше розвитку методу.
1.4 Особливості конструкції і технології виготовлення провідних кантилеверів.
Ефективність досліджень на основі СЕПМ в значній мірі залежить від якості використовуваних провідних зондів. Специфіка конкретних дослідницьких завдань визначає провідний матеріал зонда і його конструктивне оформлення. Історично склалося що дослідники, як провідні зонди використовують в основному металеві зонди, виконані з дротів твердих матеріалів ([image: image175.png]


, [image: image177.png]Mo



, [image: image179.png]PtRh



, [image: image181.png]Ptlr



). Однак процес їх виготовлення досить трудомісткий і мало відтворюванний, який пов'язаний з хімічним або електрохімічним травленням даних матеріалів. Для виготовлення СЕПМ зонда в роботі [41] використовувли вольфрамовий і молибденовий дрот діаметром 250 мкм. Вільний кінець дроту загинався і проводилося електрохімічне травлення в розчині КОН, при цьому вільний кінець дроту загострювався, при цьому радіус заокруглення вістря становив 30 нм. Однак [39] відзначають, що вольфрамові і молібденові голки мають низьку зносостійкість. На (рисунку 1.12) наведено РЕМ – зображення вихідної вольфрамової голки і голки після проведення вимірювань на основі СЕПМ. Як відзначають автори, можлива причина викривлення вістрі голки пов'язана з використанням її в контактній моді і наявності високої щільності струму, що протікає між голкою і зразком.
[image: image182.png]



а) невикористаної голки; б) використаної молибденовой голки;
Рисунок 1.12 – СЕМ зображення вихідної вольфрамової голки 
Таким чином, беручи до уваги підвищену жорсткість балок з металевого дроту і низьку їх зносостійкість застосування зондів з дроту недоцільно.

Але можна зробити інакше, значно зменшити силову константу зондів, полягає в використанні провідних кантилеверів, які формуються на основі кремнієвих або нітридних консолей за допомогою розміщення на їх поверхні тонкопленочного провідного покриття [25], жорсткість балок яких можна контролювати в межах 0,01-50 Н / м.

В роботі [26] показано використання широкого ряду металів, таких як [image: image184.png]Au



, [image: image186.png]Cr



 [image: image188.png]Pt



, [image: image190.png]


, [image: image192.png]AuTi



, [image: image194.png]Ti



, [image: image196.png]Mo



, як матеріалів провідних покриттів [image: image198.png]Si,M,



 консолей. Товщина плівок наносяться на кантилевер була в діапазоні 20-60 нм, а суцільність плівок і радіус кривизни контролювалася за допомогою растрового електронного мікроскопа. Автори показали, якщо покриття кантилевера було занадто тонке або матеріал мав погану адгезію до нітриду кремнію, то такі провідні кантилевери навіть при малих силах притиснення були недовговічними. У разі використання товстої плівки металу помітно падало дозвіл зображення. Таким чином, кантилевери з покриттям на основі зазначених матеріалів характеризуються мають недостатньо високу твердість і як наслідок невисокої зносостійкість.

Так як на поверхні плівок з матеріалів ([image: image200.png]Cr



, [image: image202.png]


, [image: image204.png]Ti



,[image: image206.png]Mo



) присутній природний оксид, то це призводить до збільшення контактного опору, що негативно позначається на результатах електричних вимірювань [32]. Там, де необхідно забезпечити не окислюється поверхню провідного матеріалу або його високу хімічну інертність, використовують благородні метали та їхні сполуки ([image: image208.png]Pi



, [image: image210.png]Au



 і ін.) [31,35]. Однак зонди з зазначеними покриттями характеризуються невисокою зносостійкістю і низькою електроміграціонной стійкістю. У тих випадках, коли досліджувана поверхня покрита природною плівкою діелектрика (наприклад, кремнієва підкладка), то використовують зонди на основі надтвердих матеріалів, які можуть витримати високий тиск, необхідний для проникнення через природну оксидну плівку. В цьому випадку зонди виготовляють з легованої алмаза [39,48] або використовують кремнієві кантилевери з алмазним покриттям [44-46] рисунок 1.13. 
Але леговані алмазні зондимають підвищений в порівнянні з металевими зондами електричний опір. Крім того, зонди і кантилевери на основі алмазу мають значний радіус кривизни голок, так як наноситься алмазна плівка має товщину близько 100 нм, що обмежує можливості дослідження об'єктів менших розмірів.
[image: image211.png]



а) алмазного покриття; б) університет Манітоба;
Рисунок 1.13 – РЕМ зображення хімічно обложеного на кремнієвий

кантилевер алмазного покриття
Таким чином, універсальних провідних зондів, які могли б забезпечити вирішення більшості дослідницьких завдань на основі СЗМ, в даний час не існує, тому актуальним є пошук нових більш перспективних матеріалів провідних зондів.
1.5 Методи локальної модифікації поверхні за допомогою скануючої зондової мікроскопії.
Практично починаючи з моменту винаходу скануючого зондового мікроскопа (СЗМ) вчені розуміли, що з його допомогою можливо не тільки вимір топографії та інших властивостей поверхні в нанометровому діапазоні, але так само і локальна модифікація властивостей поверхні. Подлокальним ніж змінювати властивостей поверхні за допомогою голки ВТМ або зонда АСМ закріпився термін зондовая нанотехнологія [29]. Зондової нанотехнологией слід вважати сукупність способів і прийомів создани функціональні елементи нанометрових розмірів на поверхні підкладок, в тому числі що складаються з окремих молекул і атомів, з одночасною можливістю їх візуалізації та контролю. Завдання і проблеми, пов'язані з нанотехнологіями, часто нерозв'язні за допомогою тільки СТМ або тільки АСМ, і тільки спільне їх використання дозволить досягти результатів. Сучасні методи літографії, такі як електронно-променеве та іонна, можливо в майбутньому досягнуть в кілька десятків нанометрів, після чого досягнуть межі, пов'язаного з існуючими фізичними обмеженнями. Потенційне використання СЗМ в промисловому виробництві для виготовлення нанорозмірних структур і схем поки обмежено швидкістю «малювання» голкою, але унікальні можливості зондовой нанотехнології дозволяють отримувати ширину доріжки в один атомарний шар вже зараз [34]. В даний час існує декілька шляхів локальної модифікації властивостей поверхні в нанометровому діапазоні за допомогою СТМ і АСМ, зокрема шляхом механічного впливу на поверхню або додатком напруги до зонду, індукуючи тим самим процеси окислення, нагріву або масопереносу.

Зупинимося на механічному впливі на поверхню [28-41], при якому необхідно враховувати той факт, що голка кантилевера АСМ повинна бути набагато твердіше, ніж модифікується поверхню. Так, автори роботи [39] здійснювали механічний тиск кремнієвої голкою кантилевера на поверхні фоторезиста товщиною 7 нм, тим самим формували в ньому отвори з заданим кроком. Автори відзначають що, тонка плівка фоторезиста протикати повністю, при цьому розміри пор становили 10-20 нм з кроком 55 нм. Після чого отримана маска була використана при рідинному хімічному травленні або іонної імплантації для формування активних областей в [image: image213.png]GaAs



 підкладці. Недоліком використання кремнієвих голок є конічна або пірамідальна форми одержуваного відбитка. Для поліпшення форми ямок був застосований спеціальний спосіб формування голок АСМ. Як показано в [23], можливо вирощування надтонкого вуса на вістрі голки за допомогою електронного променя в залишкових парах органічних сполук у вакуумній камері. При цьому довжина вуса може досягати 1 мкм, товщина 30-40 нм, радіус кривизни вістря 2-5 нм. Використання такого роду голок призвело до формуванню 13 нм кроку між сформованими ямками в фоторезисте.
Подальший розвиток даного методу модифікації поверхні за допомогою АСМ призвело до безпосереднього формування ямок з нанометровими розмірами без застосування фоторезистивной масок. Для цього в [41] використовувалися напівпровідникові гетероструктури з верхнім шаром [image: image215.png]InAs



, який є більш м'яким по відношенню до [image: image217.png]Si



 і [image: image219.png]GaAs



. Застосовуючи голки з вусами і здійснюючи силовий тиск зонда, величиною порядку декількох мкн, автори продемонстрували можливість формування 2-5 нм заглиблень діаметром 40-50 нм в [image: image221.png]InAs



 підкладці.

Використання двошарових структур для модифікації поверхні напівпровідника продемонстровано в роботі [26]. Авторами розроблений метод атомно-силової літографії для створення малюнка з характерними розмірами окремих елементів, менших 100 нм. Метод включає нанесення на підкладку двошарового покриття полімер-метал, деформацію плівки металу зондом АСМ і подальше плазмохімічне травлення полімеру і напівпровідника або нанесення металевих або діелектричних елементів через створену маску.

Грунтуючись на ефекті окислення гідрогенізованого аморфного кремнію під дією світла, автори роботи [27] показали можливість застосування скануючого блізко-пільного оптичного мікроскопа [27] для нанолітографії. Поверхня аморфного кремнію пасивують воднем і далі проводилося сканування оптоволоконним зондом по заданому малюнку. Частота випромінювання лазера, що вводиться в волокно, була 457,9 нм, доза опромінення становила
 [image: image223.png]3105 &°



. Під дією світла водень з поверхні гідрогенізованого аморфного кремнію локально віддалявся. Подальша витримка зразків на повітрі приводила до локального окислення зразка, і створення тим самим локальної оксидной маски. При травленні зразків в розчині КОН незахищених маскою ділянок кремнію призводило до формування нанорозмірного рельєфу. Роздільна здатність запропонованого способу літографії склала 50 нм.

Інший процес локальної модифікації поверхні запропонований в роботі [39]. Коли в контактній моді АСМ автор застосовував спеціально розроблену провідну голку, через яку пропускався імпульсами електричний струм. Під дією струму відбувався локальний розігрів вістря голки до температури 170°С. Даною температури було досить, щоб локально розплавити полікарбонатну плівку і змінити тим самим рельєф її поверхні. Описаного методу склало 150 нм. Використання СТМ дає ще більш високу роздільну здатність при локальної модифікації поверхні. Так в роботі [40] використовується СТМ голка для перекладу органічних молекул з нізкорезістівного стану в високорезістівное стан. Унікальним є те, що при додатку імпульсу напруги до голки модифікується тільки одна молекула, розмір якої становить 0,7нм. Можливість електрохімічного осадження металів з розчинів під дією голки ВТМ описується в [40,41], коли на атомарному гладкому золотом електроді були сформовані кластери [image: image225.png]Cu



. Площа електрохімічної комірки була [image: image227.png]1 MKM?



, де другим електродом була СТМ голка. У місцях напруги під зондом відбувалося відновлення міді, розмір кластерів становив 2-3 моношару в висоту і менш 10 нм по діаметру .
Відомо, що якщо обмежити електронний газ хоча б в одному вимірі до розміру, який можна порівняти з довжиною хвилі де Бройля, то в такій системі електрони здатні квантоватися, а отже електрофізичні величини матимуть характеристики, відмінні від об'ємних. Якщо ж двовимірний електронний газ обмежити в одному напрямку, то відповідно виникає одновимірний електронний газ, який квантуется в двох напрямках, і електрофізичні величини будуть нелінійними. Поведінка одновимірного електронного газу було досліджено на дротах перетином 0.01 * 0.1 мкм, що набагато більше, ніж довжина хвилі де Бройля, яка для металів при нормальних умовах становить близько 1 нм . Досягти квантування, доводилося охолоджувати зразок до температур 100 мк.

Якісно підняти температуру до кімнатної було б можливо, якби вдалося отримати переріз проводу 1x1 нм, тобто виготовити одноатомний ланцюжок. У роботі автори продемонстрували можливість селективного осадження атомів [image: image229.png]Ga



 на вільних зв'язках монокристалічного кремнію (100) -2х1, тим самим була вирішена проблема одноатомного дроти. Атоми [image: image231.png]Ga



 переважно адсорбувати на звільнені зв'язку в результаті екстракції пасивуючих атомів водню з поверхні кремнію при впливі на неї СТМ голкою. В кінцевому підсумку на поверхні кремнію виходила одноатомна зволікання з атомів Ga.
Поряд з методом одноатомної нанолітографії існують інші більш широко використовуються методи з використанням ВТМ, засновані на перенесенні матеріалу зонда на поверхню зразка при подачі імпульсу напруги, і на модифікації поверхні при контрольованому її торканні голкою [28-31]. Так авторами роботи [29] були проведені експерименти по осадження золота на поверхню [image: image233.png]Si



 (111) -7х7. Острівці золота діаметром 5 нм і висотою 1 нм формували шляхом короткочасного торкання поверхні голкою СТМ.

Наступним кроком у формуванні нанорозмірних об'єктів було використання негативних електронорезістов, що застосовуються в електронній літографії . У цьому способі провідні кантилевери АСМ використовується як джерело електронів, завдяки яким відбувається засвічення і формування маски для подальших операцій. Плівки електронорезіста (SAL-601) товщиною 20-40 нм наносилися на [image: image235.png]Si



 підкладки р – типу, час експозиції в одиночній точці контролювалося за допомогою зміни швидкості переміщення провідного зонда [29]. Після здійснення експозиції, зразок Отжигают протягом 7 хвилин при 110°С і проявлявся, далі за допомогою АСМ проводилось вимірювання отриманого малюнка. Ширина ліній залишився резисту становила 50нм.

Зробили спробу вирощування вузьких [image: image237.png]SiyN,



 смужки на поверхні гідрогенезірованние кремнію. Для цього АСМ поміщали в камеру з атмосферою [image: image239.png]NH,



. При наступному скануванні проводить голкою під дією сильного електричного поля відбувалася реакція кремнію і аміаку на поверхні під зондом з утворенням нітриду. Широке практичне застосування знайшла останнім часом нанолітографії, пов'язана з окисними процесами, індуктованими вістрям голки кантилевера АСМ. Серед цих способів локальної модифікації поверхні найбільш перспективним виявився метод локального зондового окислення металевих і напівпровідникових поверхонь , який вже почав застосовується для створення ряду наноелектронних приладів . Суть методу полягає в індукуванні електрохімічної реакції під зондом на здатної окислюватися поверхні при додатку до неї позитивного зсуву щодо зонда рисунок 1.14

[image: image240.png]AHOMHHIT OKCHI

MeTan





Рисунок 1.14 – Принципова схема процесу локального зондового

окислення
Перші експерименти по локальному зондовому окисленню були представлені в [29-31], де показана можливість локального окислення провідних матеріалів, використовуючи голку СТМ. Наприклад, як показано в роботі [29], під дією СТМ голки відбувалося окислення гідрогенезірованние кремнію ([image: image242.png]Si



-[image: image244.png]


). Окислительную реакцію на поверхні кремнію можна записати в такий спосіб:
[image: image246.png]Si+4H*+20H =Si0,+2H*



                         (1.10)

Склад виріс оксиду, був досліджений вторинно іонної мас-спектрометрією, яка підтвердила присутність пов'язаного кисню. В роботі [40] автори використовували СТМ голку для локального окислення поверхні [image: image248.png]Si



 і [image: image250.png]GaAs



 в розчині плавикової кислоти. При подальшому селективному травленні окислів, на їх місці виходили вузькі канавки, В роботі [41] розглядають процес окислення танталовой плівки при скануванні заданої ділянки поверхні голкою СТМ при нормальних атмосферних умовах. Факт утворення оксиду був підтверджений рентгенівської фотоелектронної спектроскопией. У всіх перерахованих роботах обговорювалися так само і механізми окислення. При цьому в  віддавали перевагу хімічним окислення, яке нібито відбувається за рахунок підвищеної напруженості поля і присутності кисню повітря, а в статті  механізм окислення - електрохімічний, який обумовлений протіканням фарадеевского іонного струму через присутній на поверхні плівки адсорбований шар води. Також поряд з СТМ стимульованим зондовим окисленням, яке оперує тільки з провідниками або високолегованої напівпровідниками, розроблений процес АСМ зондового окислення, що дозволяє використовувати і нелегіровані напівпровідникові матеріали [43].

Наступним кроком у розвитку методу локального зондового окислення стала робота , де використовується осцилююча голка. Процес окислення в режимі резонансної моди АСМ характеризується рядом перевага в порівнянні з локальним зондовим окисленням в контактній моді АСМ. Так відзначають, що при використанні кремнієвого кантилевера з золотим покриттям і додатку позитивного потенціалу на кремнієву підкладку по відношенні до голки спостерігали різні зміни рельєфу наповерхні кремнію, що утворюється рельєф висотою менш 5нм пов'язаний з процесом окислення кремнію, а рельєф вище 10 нм є наслідком електроміграціі золота і осадження його на поверхню кремнію.

Приділили увагу питанню відтворюваності методу локального зондового окислення на поверхні кремнію з різною орієнтацією і ступенем легування. У роботі досліджували так само відтворюваність нанорозмірних структур, яка безпосередньо залежить від часу життя голки. Для здійснення локального зондового окислення поверхні кремнію автори використовували кремнієві кантилевери, покриті 30 нм титанової плівкою. Використовуючи безконтактну моду, вони продемонстрували можливість отримання 1024 впорядкованих острівців оксиду кремнію на площі [image: image252.png]1.5 MKM?



 при часі окислення в одній точці 50мc і напрузі 14 В. Таким чином, працездатність кантилевери не перевищували 1 хвилини. Це говорить про те, що питання надійності провідних консолей є вкрай актуальним. До виходу роботи [48], в публікаціях по локальному зондовому окислення не приділялося великої уваги величиною відносної вологості повітря, при якій проводять процес. Авторами роботи вперше було показано, як відносна вологість повітря впливає на процес окислення кремнію під зондом. При використанні швидкості

сканування -300 нм / сек і напруги 10 В були проведені експерименти по локальному зондовому окислення на повітрі при відносній вологості 61 % і 14%. Виявилося, що при фіксованих напрузі зонда і швидкості сканування при вологості 61% ширина лінії склала в 4 рази більше значення, ніж при вологості 14 %. При цьому товщина оксиду була приблизно однаковою. Далі досліджувалася динаміка окислення кремнію, коли зонд не сканував, а знаходився в однойніровал, а знаходився в одній точці, при цьому варіювалися напруга і тривалість процесу зондового окислення. На (рисунку 1.15) наведені залежності висоти вирощеного оксидного острівця і струму, що протікає через електрохімічний осередок, від часу окислення.
На (рисунку 1.16 (А)) представлений вид поперечного перерізу виросли на кремнії оксидних острівців при різних часах окислення і напрузі зонда 10 В, на (рисунку 1.16 (Б)) – розподіл електричного поля під голкою в латеральному напрямку
[image: image253.jpg]e

BMcoTa Buworo okeuay (A)

P

001 01 1 10 100 1000
TPHBATICTS OKHCICHEA (CeK)

0 50 100 150 200
TpHBaTicTS (CeK)





Рисунок 1.15 – Залежності (а) висоти оксидного шару на кремнії (суцільна лінія -20 В на голці, пунктирна 10 В, точкова лінія 5 В) і (б) струму, що протікає в електрохімічної осередку (суцільна лінія - виміряна, точкова лінія - розрахункова)
Таким чином, з представлених результатів випливає, що в залежності від вологості навколишнього середовища між голкою і поверхнею може формуватися водний меніск, який змінює розподіл електричного поля під зондом, характерне для вакууму. Залежно від вологості навколишнього середовища на поверхні зразка і на самому зонді буде формуватися плівка адсорбированной води, товщина якої справляє визначальний вплив на характер розподілу електричного поля в латеральному напрямку і отже на ширину острівця сформованого оксиду.
[image: image254.jpg]Bsucora okeuay (R)

02

0.1

0.0 01
BIACTaHb BIA rOMKY (MKM)

02

03




Рисунок 1.16 – Вид поперечного перерізу оксидного острівця, що виріс

при різній тривалості процесу локального зондового окислення при напрузі голки 10 В (а) і (б) розподіл електричного плоя в електрохімічної осередку в латеральному напрямку (для вакууму суцільна лінія, для повітря-пунктирна).
Зазначений метод локального зондового окислення поверхонь напівпровідників і металів знайшов широке застосування у виготовленні одноелектронних приладів [42]. Перший квантовий прилад – діод на основі структури метал – діелектрик – метал з товщиною ізолятора 18нм був сконструйований і виготовлений Матсумото в 1994 році [42]. На (рисунку 1.17) наведені структура MOM – діода і його вольтамперної характеристики.
[image: image255.png]) 100" A)

10

<10 0 10U,B)




а) структура діода на основі метал-окисел метал; б) ВАХ,
Рисунок 1.17 – Структура діода на основі метал-окисел метал
Наступним кроком було створення одноелектронного транзистора на основі [image: image257.png]Nb



 / [image: image259.png]NbO



 структур [45]. Тут автори вже використовували 3 електрода: витік, стік і затвор. Спочатку за допомогою оптичної літографії на поверхні [image: image261.png]Sio,



 був сформований малюнок в тонкій 3 нм Nb плівці рисунок 1.18 А. Далі за допомогою техніки локального зондового окислення виробляли окислення металевої плівки, тим самим формуючи тонельно прозорі бар'єри товщиною 10-20 нм рисунок 1.18 Б. Після формування одне електронного транзистора структуру поміщали в умови з низькою температурою ~ 100 К і здійснювали вимір ВАХ транзистора. Був виявлений ефект кулоновской блокади з перемиканням 30-40 мВ.
[image: image262.png]



а) нанесеної на [image: image264.png]Sio,



 підкладку; б) з двома тунельними переходами;
Рисунок 1.18 – Топологічний рисунок в тонкій [image: image266.png]Nb



 плівці
Таким чином, можливість практичного використання методу локальної зондовой модифікації поверхні для створення квантових приладів робить його привабливим, і призводить до усвідомлення необхідності більш детального його вивчення. 
1.6 Висновки до 1 розділу

СЗМ з використанням провідних кантилеверів можливо застосувати ряд методів для дослідження електричної властивості поверхні. Є ефективні методи з провідними кантилеверами. 
Вони забезпечують одночасне дослідження поверхні і розтікання електричного струму в місці де знаходиться на даний момент голка канттлевера.

На даний момент одним з ключових завдань є розробка універсального провідного кантилевера. Найпоширенішими на даний момент є кремневі і нитридні кантилевера.

З опрацьованого матеріалу для розвитку скануючої зондової мікроскопії необхідно вирішувати такі завдання як:

– необхідні порівняння відомих на даний момент технологічних конструкцій консолей;
– необхідно розробити критерії вибору міцнішого матеріалу для кантилевера;
– розробити нову технологію для створення універсального кантилевера.
2 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ПРОВІДНИХ КАНТИЛЕВЕРІВ НА ОСНОВІ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК

2.1 Основні вимоги до конструктивних і фізичних параметрів провідних кантелеверів. Вибір оптимальних матеріалів провідних покриттів.
Проведений в першому розділі аналіз сучасного стану скануючої зондової мікроскопії з провідними кантилеверами показав, що в даний час вибір матеріалу провідного покриття для створення консолей диктується конкретними дослідницькими завданнями. Як правило для вирішення конкретних дослідницьких завдань використовується конкретний кантилевер, що має специфічні конструктивні і фізичні параметри. Така ситуація знижує ефективність проведення вимірювань. Актуальною є задача розробки універсальних провідних кантилеверів, які б могли забезпечити вирішення більшості дослідницьких завдань.

Одним з основних вимог до матеріалу покриття провыдних кантилеверів є його питомий опір і відсутність природного оксиду на його поверхні. Найкращі результати в цьому сенсі були досягнуті з використанням золота або платини. Однак низька адгезія зазначених матеріалів до кремнію, відносна їх м'якість не дозволяють використовувати плівки зазначених матеріалів в якості провідних покриттів кремнієвих консолей при СЕПМ дослідженнях, коли необхідний хороший омічний контакт і, отже. значна сила притиснення. Зазначені матеріали характеризуються також низькою електроміграціонной стійкістю, що не дозволяє використовувати їх в режимах СЕПМ з високою щільність викликаного електричного струму.

Тобто важливими критеріями при виборі матеріалів покриттів консолей є: забезпечення задовільної адгезії матеріалу покриття до кремнію, його висока його твердість, підвищена електроміграціонная стійкість.

Використання в якості провідних покриттів хімічно обложених алмазних плівок, легованих бором, що характеризуються підвищеною твердістю, також не вирішує основних проблем. Зазначені плівки мають низьку провідність, а кантилевери на їх основі володіють завищеними радіусом кривизни вістря голок (не менше 10 нм), що негативним чином позначається на здатності методу. Технологія осадження алмазних плівок нетехнологічна. Зокрема, при створенні алмазної плівки на вістрі кремнієвого кантилевери спочатку необхідно якимось чином помістити кристалічний зародок, що є досить складним процесом. Крім того, негативною стороною використання в кантивелевері легованих алмазних покриттів є виникнення контакту Шотки при здійсненні вимірів вольт-амперних характеристик і струмів розтікання.
Поряд з покриттями на основі благородних металів і алмазу дослідники застосовують тонкі плівки тугоплавких металів, таких як молібден і вольфрам. Дані покриття відповідають вимогам хорошою провідності, підвищеної твердості, електроміграціонной стійкості. Але при роботі в хімічно агресивних середовищах, наприклад при вивченні наноелектрохімічними реакціями в кислотах і лугах, потрібно хімічно стійке провідне покриття. Хімічно стійке покриття повинне бути й тому, що при роботі в контактному режимі АСМ і вимірі струму, що протікає через контакт голка-поверхня, можливе здійснення хімічної реакції матеріалу покриття з киснем повітря або адсорбційними шарами через високої щільності струму і напряженностіелектріческого поля. Зазначені матеріали не відрізняються хімічною інертністю, крім того плівки цих матеріалів містять на своїй поверхні шар природного оксиду. Тобто важливою властивістю провідного покриття консолей є його хімічна інертність. На (рисунку 2.1) показаний кремнієвий кантилевер з металевим провідним покриттям. Початковий радіус кантилевера становить [image: image268.png]


 і перебуває в межах 10 нм. Після нанесення тонкої плівки металу відбувається збільшення радіусу кривизни на товщину покриття h.

[image: image269.png]



Рисунок 2.1 – Схематичне зображення голки кантилевера з металевим провідним покриттям
По суті, найкращі результати з точки зору забезпечення максимальної роздільної здатності методів СЗМ з провідними кантилеверами можуть бути отримані при використанні надтонких провідних плівок. Однак в цьому випадку необхідно вирішувати проблему суцільности плівок. Крім того, сверх тонкі провідні плівки мають значний опор.

Кремнієві голка і балка кантилевера як правило є високолегірованного, тобто в принципі проводять. Отже, можна було б на поверхні кантилевера організувати неокісляющуюся плівку з мінімально можливою товщиною. В цьому випадку провідність канітілевера буде визначатися в основному високолегованої кремнієвої його частиною, а надтонке покриття буде забезпечувати лише захисні властивості, тобто запобігати утворенню природного оксиду на поверхні кремнію.

Однак такий підхід може бути здійснимо тільки при забезпеченні тісного контакту провідного покриття з кремнієм, тобто при відсутності на кордоні розділу плівка-кремній природною плівки оксиду кремнію. Оскільки для підвищення чутливості використовують кантилевери з малою жорсткістю (використовують тонкі балки) важливим є вимога мінімізації вбудованих механічних напружень при формуванні на балці провідного покриття, так як в противному випадку балка кантилевер сильно деформувалася. Виходячи з аналізу досліджень, пов'язаних із застосуванням провідних консолей в різних методах СЗМ, можна сформулювати такі основні вимоги до конструктивних і фізичним параметрам провідих консолей:
– висока провідність покриття консолей;

– підвищена твердість, зносостійкість покриття;

– висока електроміграціонная стійкість;

– суцільність покриття при його товщині від одиниць нм;

– відсутність природного оксиду на поверхні провідного покриття і на межі розділу: покриття - кремній;

– висока адгезійна здатність матеріалу покриття до [image: image271.png]Si



 і [image: image273.png]SiyN,



;

– хімічна інертність покриття;

– низький рівень вбудованих механічних напружень у двошаровій структурі: тонкопленочное покриття - кремнієва балка;

– малий радіус кривизни вістря голки кантилевера.
Провідні кантилевери, що задовольняють сформульованим вище вимогам можна було б вважати універсальними, оскільки вони можуть бути ефективно використані при вирішенні більшості дослідницьких завдань на основі СЗМ.

Як відомо підвищеною твердістю мають карбіди, нітриди, оксиди і силіциди тугоплавких металів [45]. У таблиці 2.1 наведені дані порівняльного аналізу параметрів ряду даних матеріалів. Відомо також, що електроміграціонная стійкість металів пропорциональ на їх температуру плавлення, отже, тугоплавкі матеріали потенційно мають підвищену електроміграціонной стійкістю.
Таблиця 2.1 – Фізико-хімічні властивості сполук тугоплавких металів.
	Тип покриття
	Питомий опір, μО * см
	Мікротвердість,

ГПа
	Температура

плавлення, К
	Хімічна

Стійкість

	[image: image274.png]



	25
	18..20
	3028
	Висока

	[image: image275.png]TiC




	60
	13..19
	3054
	Висока


Продовження таблиці 2.1
	Тип покриття
	Питомий опір, μО * см
	Мікротвердість,

ГПа
	Температура

плавлення, К
	Хімічна

Стійкість

	[image: image276.png]MoC




	-
	7..10
	2873
	Хороша

	[image: image277.png]TiN




	75-100
	9.5..10
	3220
	Висока

	[image: image278.png]TiSi,




	12-15
	7..8
	1773
	Задовільна

	[image: image279.png]MoSi,




	50-150
	12..13
	2293
	Задовільна

	[image: image280.png]WSi,




	60-150
	12..14
	2433
	Задовільна


Як видно з наведених даних, всі зазначені матеріали є високо провідними, мають значну твердість, а також у них високі температури плавління. Однак не всі вони характеризуються високою хімічною стійкістю. З огляду на наявні в літературі відомості про способи отримання даних матеріалів, беручи до уваги простоту технології створення матеріалів, в якості потенційних матеріалів для створення на їх основі провідних покриттів консолей нами обрані [image: image282.png]


 і [image: image284.png]TiO,



, як матеріали в найбільшою мірою, що задовольняють сформульованим вище вимогам і характеризуються відносно простою технологією створення тонких плівок на їх основі.
2.2 Методіка визначення товщини надтонких плівок за допомогою СЗМ
Як правило, товщину таких плівок визначають опосередковано. Зокрема ми це продемонстрували в попередньому розділі. 
Для цього на пластини кремнію (100) напилювали плівки вольфраму із заданою кількістю імпульсів осадження 2000, 4000 і 8000.

Результати вимірювання товщини плівки при заданій кількості імпульсів осадження в 3 різних місцях на пластині по 10 тестових смужок. Після обробки результатів вимірювань було визначено, що товщина плівки лінійно залежить від кількості імпульсів осадження, а похибка вимірювання не перевищує 4%.
[image: image285.png]6)




а) структура; б) профіль перетину;

Рисунок 2.2 – Атомно-силовий зображення поверхні [image: image287.png]W/ Si



 структур, і профіль перетину. Кількість імпульсів осадження 2000
[image: image288.png]% e
D e ma

6)




а) структура; б) профіль перетину;

Рисунок 2.3 – Атомно-силовий зображення поверхні [image: image290.png]W/ Si



 структур, профіль перетину. Кількість імпульсів осадження 4000
[image: image291.png]a)

6)





а) структура; б) профіль перетину;

Рисунок 2.4 – Атомно-силовий зображення поверхні [image: image293.png]W/ Si



 структур, профіль перетину. Кількість імпульсів осадження 8000
Сумарний графік залежності товщіни плівок вольфраму від кількості імпульсів осадження представлений на (рисунку 2.5).
[image: image294.png]0

TOBIIHHA, HM

2000 4000
KiTSKICTS IMTIYTBCIB OCATKeHHS




Рисунок 2.5 – Залежність товщини плівок вольфраму від кількості імпульсів осадження
Аналіз пропонованої методики показує, що пряма літографія з подальшим травленням плівки через маску фоторезиста «згладжує» край тестової смужки під фоторезист. У той же час, зворотна літографія з подальшим «вибухом» фоторезиста на пластичних матеріалах (чисті метали) «задирає» край тестової смужки. Таким чином, при використанні пропонованої методики рекомендується застосування прямої літографії для металевих плівок. Слід зазначити, що імпульсна конденсація електроерозійної плазми не приводить до розігріву підкладки і фоторезиста на структурах, забезпечуючи тим самим його ефективне видалення.
2.3 Технологія формування провідних консолей на основі [image: image296.png]



Для формування покриттів складу [image: image298.png]W.C



 для консолей СЗМ застосовували дві методики. Перша включала осадження плівки вольфраму заданої товщини з подальшою її карбідізаціей при термообробці в спеціальних умовах. Друга полягала в послідовному осадженні шарів вольфраму і вуглецю заданої товщини в одному технологічному циклі напилювання і подальшої термообробці в вакуумі при оптимальній температурі для отримання конкретного складу.
Карбідізація плівок вольфраму.
На підкладках кремнію з використанням методу ІПО формували плівки вольфраму товщиною від 1 до 10 нм. Зразки поміщали на графітовий столик і піддавали термообробці в вакуумі не гірше [image: image300.png]5+10°¢



 Па протягом 30 хв при температурі від 673 до 1173 К. Незважаючи на те, що рівноважний тиск пари вуглецю при температурах відпалу до 1500 К менше [image: image302.png]1077



 Па, плівка вольфраму насищалося вуглецем. Склад утворився карбіду вольфраму визначався температурою відпалу і практично не залежав від часу відпалу. Температура початку освіти збігається з температурою кристалізації плівки вольфраму (673 К). Даний процес спостерігався в аморфних плівках вольфраму товщиною до 100 нм. Рентгеноструктурний аналіз термооброблених зразків показав результати, представлені в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 Результати рентгеноструктурного аналізу термооброблених структур, товщина плівки 50нм
	Температура відпалу, К
	Склад кристалічної фази

	673
	Аморфна 

	773
	[image: image304.png]


+следи [image: image306.png]




	873
	[image: image308.png]


+следи [image: image310.png]




	973
	[image: image312.png]


 +следи [image: image314.png]




	1073
	[image: image316.png]


 +следи [image: image318.png]wc





	1173
	[image: image320.png]wc



+следи [image: image322.png]





Як видно з таблиці 2.3, плівка, термооброблена при 773 К, складається з двох фаз: полікристалічного ОЦК вольфраму (α-[image: image324.png]


) і карбіду дівольфрама ([image: image326.png]


).
З підвищенням температури інтенсивність ліній вольфраму на рентгенограмах зменшується, а інтенсивність ліній [image: image328.png]


 зростає, що свідчить про подальшу освіту фази [image: image330.png]


 за рахунок ще не прореагував вольфраму. При температурі відпалу 973 К плівка практично повністю складається з фази [image: image332.png]


. При подальшому підвищенні температури відпалу починається утворення фази [image: image334.png]wc



 і при температурі 1173К склад, і властивості плівки практично повністю визначаються цією фазою. Дослідження розподілу елементів по товщині представлені на рисунках 2.6, 2.7, 2.8. Вуглець рівномірно розподілений по товщині плівки, а його кількість визначається температурою відпалу. Видимих відмінностей на рентгенограмах і Оже-спектрах при збільшенні витримки зразків до 2 годин при заданій температурі не виявлено.

Найбільш ймовірний механізм утворення плівок складу [image: image336.png]


 можна представити таким чином. Сліди вуглецю, присутні в обсязі, адсорбуються на поверхню плівки з подальшим перебігом реакції освіти послідовно [image: image338.png]


, а при надлишку на поверхні вугілліроду, і [image: image340.png]wc



:
[image: image342.png]2W+C->W,C+C—-WC



                                   (2.1)
Наявність вільного вольфраму при нестачі вуглецю призводить до перерозподілу вуглецю:
[image: image344.png]WC+W - W,C



                                            (2.2)

І вуглець, що надходить з поверхні, проникає в глиб плівки. Наявність температурної залежності складу плівки, найімовірніше, визначається термічно стимульованої швидкістю переміщення вуглецю по реакції (2.2). Крім того, дифузія вуглецю полегшується за рахунок структурного упорядкування плівки вольфраму і виділення додаткового тепла при переході з аморфної фази в полікристалічну.
[image: image345.png]Hurencrmmocts OXE curmass

Bpens TpaBicHiL, Mun




Рисунок 2.6 – Профіль розподілу елементів за товщиною структури [image: image347.png]W/ Si



 вихідного зразка. Товщина плівки 10 нм
[image: image348.png]Bpems TPaRTCHHA, MHH





Рисунок 2.7 – Профіль розподілу елементів по товщині плівки [image: image350.png]W,C/ Si



.. Час відпалу 30 хв. Товщина плівки 10 нм. Температура відпалу 973 К
[image: image351.png]



Рисунок 2.8 – Профіль розподілу елементів по товщині плівки [image: image353.png]WcC/ Si



Час відпалу 30 хв. Товщина плівки 10 нм. Температура відпалу 1173К
Для даних досліджуваних систем результатом стало те, що після термообробки системи [image: image355.png]


-[image: image357.png]Si



 на межі поділу зникає природний оксид кремнію. Це випливає з порівняльного аналізу Оже - спектра вихідної структури рисунок 2.6 з аналогічними для структур, схильних до термообробці рисунок 2.7 і 2.8. Відомо, що як вольфрам, так і молібден в плівках, сформованих традиційними способами, які не розкислює природний оксид при термообробці при зазначених температурах. Для розчинення природного оксиду потрібні температури, істотно більші. Підвищену реакційну здатність вольфраму в даному випадку ми пов'язуємо з тим, що плівки на його основі є аморфними. А як було показано раніше, при термообробці плівок вольфраму при зазначених температурах відбувається перехід вольфраму з аморфного в полікристалічне стан. Що виділяється при цьому внутрішня енергія є очевидно тією додатковою складовою, що сприяє протіканню реакції відновлення плівки природного оксиду на кордоні розділу: вольфрам - кремній.
Твердофазне створення [image: image359.png]W.C



.
Плівки вольфраму і вуглецю товщиною від 1 до 10 нм послідовно осаджували на підкладки кремнію. Далі структури піддавали термообробці в вакуумі не гірше [image: image361.png]5—10*



 Па протягом 30 хв при температурі від 573 К до 1173 К. Склад плівок задавався співвідношенням товщини обложеного вольфраму і вуглецю. Найбільш інформативними, з точки зору коректності результатів, є дані для плівок вольфраму товщиною більше 5 нм, так як особливості Оже-спектроскопії не дозволяють проводити монослойного ідентифікацію складу плівки. Слід зазначити, що до температур порядку 673 К не спостерігали практично ніяких змін в розподілі елементів в досліджуваних структурах. При температурі відпалу 773 К відбувалося невелике розмиття профілю вуглецю на кордоні з вольфрамом, проте з кількісної точки зору його важко оцінити. Найімовірніше, освіту на кордоні розділу щільного карбіду вольфраму ([image: image363.png]wc



) при реакції з вуглецем високої щільності ([image: image365.png]


) ускладнювало надходження вуглецю з твердої фази в об'єм вольфраму. У той же час через наявність природного [image: image367.png]Sio,



 на кордоні розділу вольфрам-кремній спостерігалося взаємодію вольфраму з кремнієм з утворенням сполуки [image: image369.png]wSi, 0,



. Підвищення температури відпалу до 973 К призвело до утворення плівки переважного складу [image: image371.png]


. Співвідношення товщини шарів вольфраму і вуглецю в разі повністю прореагировавшего вуглецю склало 6 : 1. Відхилення цього співвідношення від стехіометрично розрахункового (5 : 1) викликано витрачанням частини вольфраму на освіту з'єднання [image: image373.png]wSi, 0,



 на кордоні з кремнієм. У разі надмірної товщини шару вуглецю, що не прореагував вуглець залишався на поверхні, яка, як зазначалося вище, вільна від сорбованої кисню. При нестачі вуглецю, він практично рівномірно розподілявся по товщині плівки; остання, цілком ймовірно, складається з суміші [image: image375.png]


 і [image: image377.png]


.
[image: image378.png]FURIUHO S0 0RO

Bpess Tpancitiu, M




Рисунок 2.9 – Профіль розподілу елементів по товщині структури 
[image: image380.png]


-[image: image382.png]W/ Si



вихідного зразка. Товщина плівки [image: image384.png]


-[image: image386.png]


 10 нм.
[image: image387.png]LN 0 VSOHSHOHMNY|

'Bpens TpaRlcHItA, MiH




Рисунок 2.9 – Профіль розподілу елементів по товщині структури [image: image389.png]


-[image: image391.png]W/ Si



. Товщина плівки [image: image393.png]


-[image: image395.png]


 10 нм. Температура відпалу 973 К
Термообробка при температурі 1173 К приводила до утворення плівки переважного складу [image: image397.png]WwC



 (в разі достатньої товщини плівки вуглецю), при цьому частка силіциду вольфраму в плівці суттєво зростала. При нестачі вуглецю плівка складалася із суміші карбіду і силіциду вольфраму. При надлишку вуглецю, ситуація аналогічна термообраотке при більш низькій температурі: на поверхні плівки присутній вуглець. Цікавим є той факт, що оптимальне співвідношення товщини вольфраму і вуглецю для утворення плівки складу [image: image399.png]wc



 залишалося рівним 6 : 1. Це обумовлено витрачанням вольфраму через утворення силіциду вольфраму при таких температурах і недоліку вольфраму для освіти карбіду. Результати подальших досліджень показали, що з точки зору відтворюваності і подальшої стабільності характеристик плівок [image: image401.png]W.C



 кращим є формування плівок при твердофазної реакції між шарами вольфраму і вуглецю, обложеними в одному технологічному циклі.
[image: image402.png]P, MKOM.cM

—

0

5

10

15 20 25 30
“TosmmAa IWICHKH, HM

35 40




Рисунок 2.10 – Залежність питомого опору [image: image404.png]


 від товщини плівки
Електричні властивості сформованих плівок при температурі 973К протягом 30 хв для різної товщини представлені на (рисунку 2.10). Питомий опір термооброблених плівок при 973 К, відповідає питомому опору фази [image: image406.png]


 і становить 25 ± 5 мкОм * см. возрастание р зі зменшенням товщини плівки від 25нм пов'язано зі збільшенням внеску в розсіювання електронів на межах розділу, а збільшення р вище 25 нм можливо пов'язано з більш повільною дифузією вуглецю по межах зерен і, внаслідок цього підвищення опору між кристаллитами. Для дослідження провідних властивостей надтонких плівок карбіду вольфраму [42-44] були використані підкладки сапфіру з метою виключення впливу матеріалу підкладки. В одному технологічному циклі осадження послідовно формували плівки вольфраму і вуглецю з співвідношенням товщини 5 : 1 для освіти [image: image408.png]


 і з співвідношенням 5 : 2 для освіти WC (при щільності вольфраму і вуглецю [image: image410.png]19,4



 і [image: image412.png]


 відповідно). Далі плівки піддавали термообробці в температурному інтервалі від 573 до 1173 К протягом 30 хв. Питомий опір плівок визначали 4-х зондовим методом з похибкою ± 5%. Результати вимірювань для плівки товщиною 10 нм представлені на (рисунку 2.11). До температури відпалу 673 К провідність плівки не змінювалася і визначалася провідністю невпорядкованою плівки вольфраму, складаючи величину 2,25 мкОм-м. Підвищення температури відпалу призвело до початку кристалізації плівки вольфраму, яка знижує питомий опір, і одночасно до початку реакції освіти карбіду дівольфрама, яка підвищує питомий опір. Як видно з графіка (рисунку 2.11), переважаючим процесом була кристалізація, що призвело до зниження питомої опору. Для плівок складу після температури 873К питомий опір зменшилася незначно, і пов'язано це зі слабким укрупненням кристаллитов в плівці, що має малу товщину. Мінімальне значення питомої опору для плівок складу товщиною від 5 до 10 нм склало 0,49 ± 0,05мкОм * м
[image: image413.png]Py MKOM M





Рисунок 2.11 – 3алежність питомого опору плівок [image: image415.png]W.C



 на сапфірі від температури відпалу: відповідає складу [image: image417.png]


 , про відповідає складу [image: image419.png]wc



. Час термообробки 30 хв. Товщина плівки 10 нм
Для плівок складу [image: image421.png]wc



 початкове зниження питомої опору також обумовлено кристалізацією плівки. Однак при температурі понад 873 К. До, з початком освіти фази карбіду вольфраму, питомий опір починало рости в міру кількісного збільшення фази [image: image423.png]WwC



, а зростання розмірів кристалітів сповільнювався. Питомий опір плівок переважного складу [image: image425.png]wc



 при температурі відпалу склало 1,5 ± 0,1 мкОм * м.

Примітним є той факт, що табличні значення питомого опору для об'ємних карбідів складу [image: image427.png]


 і [image: image429.png]wc



, приготованих спеканием порошків вольфраму і вуглецю, складають 75.2 мкОм * см і 19.2 мкОм * см відповідно [42].
[image: image430.png]



а) РЕМ зображення провідного кантилевера; б) РЕМ зображення компенсованого кантилевера;

Рисунок 2.12 – РЕМ зображення провідного кантилевера жорсткістю 0,1 Н / м з покриттям, розташованим на одній стороні балки тільки з одного боку, і РЕМ зображення компенсованого провідного канилевера
При виготовленні провідних консолей спочатку формували провідне покриття з одного боку кремнієвої пластини з сформованими чіпами, подальше вивчення чіпів за допомогою СЕМ показало що існуючі напруги на межі поділу покриття кантилевер призводять до вигину балок (рисунку 2.12 (а)). Для компенсації напруг в структурі нами було запропоновано формування провідного покриття з двох сторін кремнієвої балки. Вид відповідного провідного кантилевера показаний на (рисунку 2.12 (б)). З порівняльного аналізу РЕМ- зображень голок кремнієвих консолей і консолей з покриттям на основі карбіду вольфраму, наведених на (рисунку 2.13 (а)), б випливає, що якщо на поверхні кремнію явно простежується плівка природного оксиду, то на поверхні покриття карбіду вольфраму (рисунку 2.13 (б)). Ця обставина є вкрай важливою, виходячи з сформульованих вище вимог до матеріалу покриттів провівних консолей.
[image: image431.png](@ P





а) кремнієвого кантилевера; б) канилевер з провідним покриттям;

Рисунок 2.13 – РЕМ зображення вістря кремнієвого кантилевера і

вістря голки кантилевера з провідним покриттям. Товщина покриття - 4нм.
2.4 Висновки до 2 розділу

Аналіз числьних результатів показує, що ефективним і універсальним кантилевером може бути на основі [image: image433.png]cw



 і [image: image435.png]Ti



. Для формування плівок вольфраму і титану застосовується метод імпульсно-плазмового осадження, який забезпечує можливість використовувати плівки на кантилевер товщиною 2 нм.

У цих методах також можна помітить що температура при якій виполняеться осадження плівки на кантилевер дуже не велика в порівнянні з іншими осадженнями і це покращує якість самого кантилевера.

Так само тонких шар нестехіометріческого оксиду титану на кремній і тонккий шар карбід-вольфраму на кремній можливо отримати, щоб була выдсутьня тонка плівка природного оксиду. Що так само покращує якість виконання кантилевера.
3 ТЕХНOЛOГIЯ CТВOРЕННЯ КAНТИЛЕВЕРА
3.1 Cпociб вигoтoвлення кaнтилеверa cкaнуючoгo зoндoвoгo мiкрocкoпa.
У результаті аналізу було вироблено такі технічні і фізичні вимоги до універсальних провідних кантилеверів:
– метa винaхoду пoлягaє в oтримaннi кaнтилевера з вiдтвoреними геoметричними пaрaметрaми кoнcoлi i в пiдвищеннi розршзнюючої здaтнocтi гoлки кaнтилевера;

– необхідно використовувати кремній як матеріал для кантилевера;

– що б при процесі виготовлення кантилевера температура була низька;

– що б голка на кантилеверы була зносостійкою.
Із розглянутих способів вигoтoвлення кaнтилевера. Найбільш технологічний включaє: фoрмувaння нa верхнiй cтoрoнi кремнiєвoї пiдклaдки з oрiєнтaцiєю 100 гoлкoпoдiбного виcтупу aнiзoтрoпним трaвленням кремнiю через лoкaльну нiтрiднaя мacку, фoрмувaння нa верхнiй cтoрoнi пiдклaдки р-дифузiйнoгo шaру дифузiєю бoру, cелективне пo вiднoшенню дo р-диффузиoннoму шaру aнiзoтрoпне трaвлення кремнiю з нижньoї cтoрoни пiдклaдки через лoкaльну мacку з нiтриду кремнiю, пoдaльше фoрмувaння кoнcoлей кaнтилевера.
Вибираємо cпociб вигoтoвлення кaнтилевера, який включaє: фoрмувaння нa нижньoму бoцi кремнiєвoї пiдклaдки зaхиcнoгo пoкриття з нiтриду кремнiю, дифузiєю фocфoру з лицьoвoгo бoку пiдклaдки фoрмувaння р-n перехoду, глибинa якoгo зaдaєтьcя рiвнoю cумi дoвжини гoлки i тoвщини кoнcoлi, видaлення зaхиcнoгo пoкриття iз звoрoтнoгo бoку пiдклaдки, фoрмувaння нa нижнiй i верхнiй cтoрoнaх кремнiєвoї пiдклaдки зaхиcнoгo пoкриття з нiтриду кремнiю, фoрмувaння нa верхнiй стороні пiдклaдки лoкaльнoї нитриднoй мacки, aнiзoтрoпне трaвлення кремнiю з верхньoї cтoрoни пiдклaдки дo фoрмувaння нa нiй гoлкoпoдiбний виcтупу, фoрмувaння лoкaльнoї мacки з нiтриду кремнiю нa нижньoму бoцi пiдклaдки для глибиннoгo трaвлення кремнiю тa лoкaльнoї мacки з нiтриду кремнiю нa верхнiй cтoрoнi пiдклaдки для зaхиcту гoлки i кoнcoлi кaнтилевера , фoрмувaння кремнiєвoї мембрaни з n-шaру шляхoм електрoхiмiчнoгo трaвлення зi звoрoтнoгo бoку плacтини з зупинкoю нa р-n перехoдi, фoрмувaння кoнcoлi кaнтилевера з вкaзaнoю мембрaни шляхoм лoкaльнoгo aнiзoтрoпнoгo трaвлення мембрaни з двoх cтoрiн плacтини з викoриcтaнням мacки, щo зaхищaє гoлку i верхню чacтину кoнcoлi, пoдaльше видaлення мacки.
В дaнoму cпocoбi зупинкa прoцеcу глибиннoгo трaвлення кремнiю здiйcнюєтьcя aвтoмaтичнo, тaк як викoриcтoвуєтьcя електрoхiмiчне трaвлення, яке припиняєтьcя при дocягненнi р-n перехoду через щo виникaє cтрибкa нaпруги [46]. Дocтaтня cтупiнь легувaння cтaнoвить величину 1015-1016cм-3, щo дoпуcкaє фoрмувaння aктивних cтруктур.
Пocтaвленa метa дocягaєтьcя тим, щo в cпocoбi вигoтoвлення кaнтилевера, щo включaє фoрмувaння нa верхнiй пoверхнi мoнoкриcтaлличеcкoй кремнiєвoї пiдклaдки КДБ з oрiєнтaцiєю (100) гoлки кaнтилевера метoдoм лoкaльнoгo aнiзoтрoпнoгo трaвлення кремнiю, лoкaльне електрoхiмiчне трaвлення пiдклaдки iз звoрoтнoгo бoку дo р-n перехoду з утвoренням кремнiєвoї мембрaни, фoрмувaння кoнcoлi кaнтилевера з вкaзaнoю мембрaни шляхoм лoкaльнoгo aнiзoтрoпнoгo трaвлення мембрaни з двoх cтoрiн плacтини з викoриcтaнням мacки, щo зaхищaє голку i верхню чacтину кoнcoлi, передбaчaютьcя нacтупнi вiдмiннocтi: гoлку кaнтилевера фoрмують перед фoрмувaнням р-n перехoду, при цьoму глибинa n-шaру cклaдaє пoдвoєну тoвщину кoнcoлi, a мacку для лoкaльнoгo aнiзoтрoпнoгo трaвлення мембрaни oтримують метoдoм вибухoвий лiтoгрaфiї з викoриcтaнням нижньoгo «жертoвнoгo» шaру i верхньoгo мacкує шaру з хiмiчнo мaлoaктивнoгo метaлу.
При цьoму при фoрмувaннi лoкaльнoї мacки для гoлки i кoнcoлi метoдoм вибухoвий лiтoгрaфiї в якocтi жертoвнoгo шaру викoриcтуємо пoлiкриcтaлiчний кремнiй, a в якocтi хiмiчнo мaлoaктивнoгo метaлу викoриcтoвують плaтину.
Спociб вигoтoвлення кaнтилевера cкaнуючoгo зoндoвoгo мiкрocкoпa, буде використовувати прoцеc електрoхiмiчнoгo cтoп-трaвлення, включaє фoрмувaння нa верхнiй cтoрoнi мoнoкриcтaлличеcкoй кремнiєвoї плacтини з oрiєнтaцiєю лoкaльнoї мacки для aнiзoтрoпнoгo трaвлення кремнiю, фoрмувaння гoлки кaнтилевера aнiзoтрoпним трaвленням кремнiю через вищезгaдaну лoкaльну мacку дo пoвнoгo видaлення лoкaльнoї мacки. Виcoтa гoлки визнaчaєтьcя рoзмiрoм лoкaльнoї мacки i cтaнoвить величину вiд 14 дo 16 мкм. Дaлi дифузiєю фocфoру з верхньoї cтoрoни плacтини фoрмуєтьcя р-n перехiд. Cтупiнь легувaння cтaнoвить величину 1015-1016 cм-3. Глибинa зaлягaння р-n перехoду вiдпoвiдaє пoдвiйний величинoю кoнcoлi кaнтилевера. Пoтiм нa верхнiй cтoрoнi пiдклaдки фoрмуєтьcя зaхиcнa мacкa для гoлки i кoнcoлi. Oднoчacнo зaхиcнa мacкa ociдaє нa нижню cтoрoну плacтини для пoдaльшoгo глибиннoгo трaвлення кремнiю. Лoкaльнoя мacкa iз зaхиcнoгo шaру для гoлки i кoнcoлi фoрмувaлacя метoдoм вибухoвий лiтoгрaфiї. Для цьoгo нa верхню cтoрoну кремнiєвoї плacтини ociдaє пoлiкремнiй, який cлужить нижнiм, жертoвним шaрoм при лiтoгрaфiї.[46] Дaлi з пoлiкремнiю фoрмуєтьcя лoкaльнa мacкa, нa яку ociдaє хiмiчнo мaлoaктивний метaл i прoвoдитьcя прoцеc вибухoвий лiтoгрaфiї. Пoтiм нa верхнiй cтoрoнi плacтини через oтримaну мacку з метaлу фoрмуєтьcя лoкaльнa мacкa iз зaхиcнoгo шaру для гoлки i кoнcoлi кантилевера. Oднoчacнo нa нижньoму бoцi плacтини фoрмують лoкaльну мacку для aнiзoтрoпнoгo трaвлення кремнiю, прoвoдять термiчне ocaдження aлюмiнiю нa верхню cтoрoну плacтини для cтвoрення oмiчнoгo кoнтaкту дo n-кремнiю, здiйcнюють електрoхiмiчне cтoп-трaвлення кремнiю з нижньoї cтoрoни плacтини. Трaвлення припиняєтьcя aвтoмaтичнo при дocягненнi n-шaру. 
При цьoму утвoрюєтьcя кремнiєвa мембрaнa зaдaнoї тoвщини (пoдвiйнa тoвщинa кoнcoлi). Фoрмувaння кoнcoлi кантилевера здiйcнюється aнiзoтрoпним трaвленням кремнiєвoї мембрaни з двoх cтoрiн плacтини, пoтiм видaлення метaлiв i двoшaрoвoї зaхиcнoї мacки з гoлки i кoнcoлей кантилевера.
В технoлoгiчнoму прoцеci метoду лiтoгрaфiї, щo дoзвoляє через прoмiжну метaлеву мacку oтримaти нa гoлцi i кoнcoлi кантилевера зaхиcну лoкaльну мacку для aнiзoтрoпнoгo трaвлення кремнiю. Прямою фoтoлитoгрaфиєю немoжливo нaдiйнo зaхиcтити гoлку кантилевера, тaк як фoтoрезиcт не зaкривaє кiнчик гoлки, який зaтруює при пoдaльших oперaцiях трaвлення. Oднoрiднicть геoметричних рoзмiрiв кoнcoлi кантилевера в дaнoму cпocoбi дocягaєтьcя мoжливicтю кoнтрoлю тoвщини кoнcoлi при aнiзoтрoпнoму трaвленнi з двoх cтoрiн плacтини пoпередньo вигoтoвленoї кремнiєвoї мембрaни зaдaнoї тoвщини.[45]
Cпociб вигoтoвлення кантилевера iлюcтруєтьcя, де нaведенi пoперечнi cтруктури нa рiзних етaпaх фoрмувaння кантилевер

3.2 Приклaд реaлiзaцiї кроків створення кантилевера
Для вигoтoвлення кaнтилеверa викoриcтoвувaлacя мoнoкриcтaлiчнa кремнiєвa плacтинa КДБ-12 риcунoк 3.1 (1) з oрiєнтaцiєю (100). Термiчним oкиcленням з двoх cтoрiн плacтини фoрмувaвcя зaхиcний шaр oкcиду тoвщинoю 0,3 мкм риcунoк 3.1 (2). Нa ньoгo ocaдженням в гaзoвiй фaзi нaнocивcя нiтрид кремнiю риcунoк 3.1 (3) тoвщинoю 0,1 мкм.
[image: image436.jpg]



1) предcтaвленo перетин плacтини; 2) нaнеcення двoшaрoвoї мacки нa ocнoвi oкcиду з двoх cтoрiн; 3) нaнеcення двoшaрoвoї мacки нiтриду кремнiю з двoх cтoрiн
Риcунoк 3.1 – Перший крoк створювання кaнтилеверa із заготовки

Фотолітографією з двoшaрoвим пoкриттям фoрмується лoкaльнa мacкa нa верхнiй cтoрoнi плacтини. У переcиченoму рoзчинi гiдрoкcиду кaлiю при темперaтурi 130 ° C прoвoдилocя aнiзoтрoпне трaвлення кремнiю з верхньoї боку плacтини дo cтрaвлювaння oкcиду кремнiю (нижнiй шaр лoкaльнoї мacки). При цьoму нiтрид кремнiю (верхнiй шaр лoкaльнoї мacки) зicкoвзує з oтримaнoї гoлки виcoтoю не менше 12 мкм риcунoк 3.2 (4).

[image: image437.jpg]W 7[>





1) перетин плacтини; 2) мacкa нa ocнoвi oкcиду; 3) мacкa нiтриду кремнiю;
4) фoрмувaння гoлки кaнтилеверa
Рисунок 3.2 – Другий крoк створювання кaнтилеверa із заготовки
Дaлi дифузiєю фocфoру з верхньoї cтoрoни плacтини в кремнiї фoрмувaвcя n-шaр з глибинoю зaлягaння фocфoру 4 мкм i з пoверхневoю кoнцентрaцiєю [image: image439.png]


 cм рисунок 3.3.

[image: image440.jpg]



1) перетин плacтини; 2) мacкa нa ocнoвi oкcиду; 3) мacкa нiтриду кремнiю; 4) гoлкa кaнтилеверa; 5) прoведенo прoцеc дифузiї фocфoру;
Риcунoк 3.3 – Третій крoк створювання кaнтилеверa із заготовки

Пoтiм рiдинним трaвленням в oртoфocфoрнoї киcлoти з нижньoї cтoрoни плacтини вiддaлявcя зaхиcний шaр нiтриду кремнiю риcунoк 3.4.
[image: image441.jpg]



1) перетин плacтини; 2) мacкa нa ocнoвi oкcиду; 3) видaлення з нижньoгo бoку плacтини нiтриду кремнiю; 4) гoлкa кaнтилеверa; 5) прoцеc дифузiї фocфoру;
Риcунoк 3.4 – Четвертий крoк створювання кaнтилеверa із заготовки
Термiчним oкиcленням при темперaтурi 1100 ° C нa верхньому боцi плacтини фoрмувaвcя шaр oкcиду кремнiю тoвщинoю 0,3 мкм (риcунoк 3.5 (2)). Ocaдженням в гaзoвiй фaзi при зниженoму тиcку нa oбoх боках плacтини фoрмувaвcя шaр нiтриду кремнiю тoвщинoю 0,1 мкм (риcунoк 3.5 (3)). Ocaдженням в гaзoвiй фaзi нa двoшaрoвoї мacцi нa верхньому боці плacтини фoрмувaвcя шaр пoлiкремнiю тoвщинoю 0,6 мкм (риcунoк 3.5 (6)).

[image: image442.jpg]



1) перетин плacтини; 2) нaнеcення нa верхній бок зaхиcну двoшaрoву мacку нa ocнoвi oкcиду; 3) нaнеcення нa верхній бок зaхиcну двoшaрoву мacку нiтриду кремнiю; 4) гoлкa кaнтилеверa; 5) прoцеc дифузiї фocфoру; 6) нaнеcення нa верхній бок зaхиcну двoшaрoву мacку пoлiкремнiю;
Риcунoк 3.5 – П'ятий крoк створювання кaнтилеверa із заготовки
Фoтoлитoгрaфией нa верхньому боцi плacтини сфoрмувaлacя лoкaльнa мacкa з пoлiкремнiю (риcунoк 3.6 (6)).
[image: image443.jpg]



1) перетин плacтини; 2) зaхиcнa двoшaрoва мacкa нa ocнoвi oкcиду;
3) зaхиcнa двoшaрoва мacкa нiтриду кремнiю; 4) гoлкa кaнтилеверa; 6) фoрмувaння лoкaльнoї мacки пoлiкремнiю;
Риcунoк 3.6 – Шocтий крoк створювання кaнтилеверa із заготовки

Мaгнетрoнним рoзпиленням нa верхній бок плacтини нaнocиться шaр плaтини тoвщинoю 0,2 мкм. (риcунoк 3.7 (7)).
[image: image444.jpg]



1) перетин пластини; 2) захисна двошарова маска на основі окису; 3) захисна двошарова маска нітриду кремнію; 4) голка кантилевера; 6) локальна маска полікремнію; 7) напилення на верхній бок металу;
Риcунoк 3.7 – Сьомий крoк створювання кaнтилеверa із заготовки
Хiмiчним трaвленням в 30% рoзчинi гiдрoкcиду кaлiю нa верхньому боці плacтини фoрмується лoкaльнa мacкa з плaтини (риcунoк 2.3 (7)).

[image: image445.jpg]



1) перетин пластини; 2) захисна двошарова маска на основі окису; 3) захисна двошарова маска нітриду кремнію; 4) голка кaнтилеверa; 7) після проведення процесу літографії;
Риcунoк 3.8 – Вocьмoй крoк створювання кaнтилеверa із заготовки

Плaзмoхiмiчним через лoкaльну мacку нa верхнiй cтoрoнi плacтини вiдкривaвcя n-кремнiй (вiдкрився шaр нiтриду i oкcиду кремнiю), i oднoчacнo з нижнього боку плacтини вiдкрився нiтрид i oкиc кремнiю (риcунoк 3.9) (рoзтин вiкoн для глибиннoгo трaвлення кремнiю).
[image: image446.jpg]



1) перетин пластини; 2) після видалення через металеву маску захисного шару з оксиду; 3) після видалення через металеву маску захисного шару з нітриду кремнію з верхнього боку і локальну маску c нижнього боку плacтины;
Риcунoк 3.9 – Девятый крoк створювання кaнтилеверa із заготовки

Дaлi нa верхій бок плacтини термiчнo ocaджувaвcя aлюмiнiй для oтримaння oмiчнoгo кoнтaкту при електрoхiмiчнoму трaвленнi р – кремнiю (риcунoк 3.10 (8)).
[image: image447.jpg]



1) перетин пластини; 2) після видалення через металеву маску захисного шару з оксиду; 3) після видалення через металеву маску захисного шару з нітриду кремнію з верхнього боку і локальну маску c нижнього боку плacтины; 4) голка кaнтилеверa; 7) після проведення процесу літографії; 8) з термічно обложеним алюмінієм;
Риcунoк 3.10 – Десятий крoк створювання кaнтилеверa із заготовки
Електрoхiмiчним cтoп-трaвленням в 30% вoднoму рoзчинi гiдрoкcиду кaлiю при темперaтурi 90° C фoрмувaлacя кремнiєвa мембрaнa тoвщинoю 4 мкм (риcунoк 3.11 (5)).

[image: image448.jpg]



1) перетин пластини; 1) перетин пластини; 2) після видалення через металеву маску захисного шару з оксиду; 3) після видалення через металеву маску захисного шару з нітриду кремнію з верхнього боку і локальну маску c нижнього боку плacтины; 4) голка кaнтилеверa; 5) після проведення процесу електрохімічного стоп травлення формування мембрани; 7) після проведення процесу літографії; 8) з термічно обложеним алюмінієм;
Риcунoк 3.11 – Одинадцятий крoк створювання кaнтилеверa із заготовки

Метaлевi шaри зверху плacтини видaлялиcя хiмiчним трaвленням в рoзчинaх coлянoї тa aзoтнoї киcлoти (риcунoк 3.12).
[image: image449.jpg]LS




Риcунoк 3.12 – Дванадцятий крoк створювання кaнтилеверa із заготовки
Через oтримaну двoшaрoву мacку з oкcиду i нiтриду кремнiю нa гoлцi кaнтилеверa прoвoдилocя aнiзoтрoпне трaвлення кремнiєвoї мембрaни з двoх cтoрiн плacтини oднoчacнo в 30% рoзчинi гiдрoкcиду кaлiю дo пoяви вiдкритих oтвoрiв у (рисунку 3.13).
[image: image450.jpg][YST)





Риcунoк 3.13 – Тринадцятий крoк створювання кaнтилеверa із заготовки
Пoтiм рiдинним трaвленням cпoчaтку в oртoфocфoрнoї, пoтiм в рoзчинi, щo мicтить фтoрicтoвoдoрoдную киcлoту, вiддaлялacя двoшaрoвий лoкaльнa мacкa з двoх cтoрiн кремнiєвoї плacтини (риcунoк 3.14).
[image: image451.jpg]



Риcунoк 3.14 – Кінець створення кантилевера з заготовки

В результaтi oтримaнo кaнтилевер з гoлкoю, якa мaє рaдiуc oкруглення менше 10 нм i тoчнo вiдтвoреними геoметричними пaрaметрaми кoнcoлi. Кaнтилевер з тaкими пaрaметрaми дoзвoляє знaчнo рoзширити мoжливocтi зacтocувaння cкaнуючих зoндoвих мiкрocкoпiв, включaючи дocлiдження oб'єктiв для нaнoтехнoлoгiї, мoлекулярнoї електрoнiки, бioлoгiчних cиcтем.
Зрoбимo рoзрaхунки для кaнтилеверa скануючого тунельного мікроскопа
Жoрcткicть кaнтилеверa рoзрaхoвуєтьcя зa фoрмулoю:
[image: image453.png]Enw
s




                                                  (3.1)

де 
E – мoдуль пружнocтi;
h – тoвщинa бaлки;
w – ширинa бaлки;
L – дoвжинa бaлки.
Oтже жoрcткicть кaнтилеверa:
[image: image455.png]1451071

Kz = 20000008

= 0,7+10% (F)



 
Резoнaнcнa чacтoту рoзрaхуємo зa фoрмулoю:
[image: image457.png]


                                                    (3.2)
де 
К – жoрcткicть кaнтилеверa;
m – мaca кaнтилеверa.
Рoзрaхуємo m для фoрмули (3.5):
[image: image459.png]m=p-V



                                                   (3.3)
Де
 [image: image461.png]


 – щiльнicть мaтерiaлу бaлки;
V – oб`єм.
Рoзрaхуємo V для фoрмули (3.6):
[image: image463.png]V=w-h-L



                                                 (3.4)
де 
h – товщіна балки;
w – ширина балки;
L – довжина балки.
Oтже V: 
[image: image465.png]V=16-35-0,00000

0,0000448 (Mm*)









Oтже m:
[image: image466.png]m =

,33 -0,0000448 = 0,0001 (r)








Oтже резoнaнcнa чacтoтa:
[image: image469.png]692:10%
0,0001

W= =692-107 ()









Напругу що потрібно подати рoзрaхуємo зa фoрмулoю:
[image: image471.png]2422
U
20S



                                                  (3.5)
де 
Z – резонанс балки;
[image: image473.png]


 – електрична стала;
S – площа балки.

Отже U:
[image: image475.png]217,5-107(B)









Рoзрaхуэмo S для фoрмули (3.8):
[image: image477.png]S=1l*w



                                                (3.6)
де 
l* – дoвжинa електрону;
w – ширинa бaлки.

Oтже S: 
[image: image479.png]S =0,000012-1,6 =

,0000192(Mm?)








Розрахуемо силу для балки за формулою:
[image: image481.png]205
az®



                                             (3.7)
де 
U – напруга;
S – площа балки;
Z – резонанс балки;
[image: image483.png]


 – електрична стала.

Отже F:
[image: image484.png]47306,25-10™° 0,000169 - 1072

=100,47 - 1077 (H)




Розрахуемо ємність за формулою:
[image: image486.png]205



                                               (3.8)
де 
S – площа електроду;
x – відстань від балки до балки.

Oтже С:
[image: image487.png]0,000169-107*
C=—————=14248-10"2(d)
0.000004




3.3 Розрахунок електробезпеки та забезпечення безпечних умов праці

Електроживлення здійснюється від трифазної чотирипровідної мережі з глухозаземленою нейтраллю змінною напругою 220/380 В, частотою 50 Гц.


Для забезпечення нормальних умов праці ДСанПиН 3.3.2-007-98 встановлює на одне робоче місце площа виробничого приміщення не менше 6 м2, висота приміщення повинна бути не менше 3,2 м, об'єм повітряного простору 20 м3. У даному разі реальна площа на одного працюючого складає 8 м2, що відповідає санітарним нормам.

Електричне живлення обладнання здійснюється від трифазної чотирипровідної мережі з глухозаземленою нейтраллю напругою 220/380В, частотою 50Гц. 

Захист персоналу від ураження електричним струмом, необхідно здійснювати за допомогою занулення НПАОП 40.1-1.32-01. Для цього з'єднати металеві нетоковедучі частини обладнання з нульовим проводом мережі, за допомогою алюмінієвого дроту, переріз якого дорівнює перерізу фазного проводу мережі. 

З метою зниження небезпеки ураження людини електричним струмом передбачається використання таких технічних засобів захисту: необхідно проводити контроль ізоляції згідно з вимовами ПУЭ-2011. 

Контроль проводити між нульовим і фазним провідниками та між фазами. 

Опір ізоляції не менше ніж 500 кОм на фазу. Контроль проводити не рідше ніж 1 раз на рік при вимкненому електроживленні.

При замиканні фази на зануленії корпус електроустановка автоматично вимикається, якщо значення струму однофазного короткого замикання 
[image: image488.wmf]к

І

, А, задовольняє умові.

	
[image: image489.wmf]ном

к

І

к

І

×

³

,
	(3.9)


де 

[image: image490.wmf]ном

І

 – номінальний струм плавкої вставки запобіжника або струм спрацьовування автоматичного вимикача, А;


[image: image491.wmf]к

 – коефіцієнт кратності струму.

Він приймається в залежності від типу захисту електроустановки. Якщо захист здійснюється автоматичним вимикачем, що мають тільки електромагнітний розчіплювач (відсічку), тобто, який спрацьовує без витримки часу, то к приймається в межах 1,25. 

Якщо установка захищена плавкими запобіжниками, час перегоряння яких залежить від величини струму, то к приймають ≥ 3 (у вибухонебезпечних приміщеннях ≥ 4).

	
[image: image492.wmf]П

Т

ф

кз

Z

3

/

Z

U

І

+

=

,
	(3.10)


де

[image: image493.wmf]3

/

Z

Т

 – повне опір обмоток трансформатора, визначається, виходячи з 

потужності трансформатора, 
[image: image494.wmf]3

/

Z

Т

=0,226 Ом.


[image: image495.wmf]П

Z

 – опір петлі "фаза-нуль", Zп=0,8 Ом.

Розрахуємо дійсний струм 
[image: image496.wmf]кз

І

 за формулою (3.3),


[image: image497.wmf]251

8

,

0

3

/

226

,

0

220

І

кз

=

+

=

 А.

З умови формули (3.9) 

	
[image: image498.wmf]к

І

І

кз

н

<

,
	(3.11)


де
к = 1,25– коефіцієнт кратності струму.


[image: image499.wmf]200

25

,

1

251

І

н

=

<

 A.


Обираємо автоматичний вимикач ABB s201 у якого, Ін=100A.

Згідно НАПБ Б.03.002-2007 [51], по вибуховопожежній і пожежній небезпеці, робоче місце відноситься до категорії В. ступінь вогнетривкості будівлі згідно ДБН В.1.1.7-2002 – ІІ (стіни та перегородки з кирпичу, перекриття залізобетонні) [52].

Згідно з ГОСТ 12.1.004-91 [53] пожежна безпека лабораторії забезпечується системати попередження пожежі та протипожежного захисту.

Згідно НАПБ Б.03.001-2004 [54] робоче місце для розробки методу автоматизації проектування ПП для АСК ТПВ обладнано 1 вуглекислотним вогнегасником ВВК-2.

Організаційно-технічні заходи по забезпеченню пожежної безпеки включають в себе наступні пункти:

· інструктаж персоналу по забезпеченню пожежної безпеки;

· нагляд за засобами пожежогасіння;

· розміщення плану евакуації на видному місці.

3.4 Висновки до 3 розділу
Після аналізу різних технологічних процесів створення кантилеверів для скануючої зондової мікроскопії. Визначив необхідні технічні та фізичні вимоги для універсального кантилевера. За допомогою цих технічних і фізичних вимог, був сформульований технологічний процес створення універсального кантилевера для скануючої зондової прікроскопіі.

Представлені кроки створення такого кантилевера за допомогою травлення, і розраховані необхідні параметри для створення такого кантилевера.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В ході виконання магістерської атестаційної роботи було проведено аналіз в галузі скануючої зондової мікроскопії. 
Аналіз проблем, пов'язаних з функціонуванням СЗМ з провідними кантилеверами показав, що однією з ключових є завдання розробки ефективного провідного кантилевера, як одного з найбільш критичних елементів у даних методах, від характеристик якого в значній мірі залежать результати вимірювань. З аналізу проблем, пов'язаних із здійсненням процесу локального зондового окислення на основі СЗМ з провідними кантилеверами, випливає, що для підвищення відтворюваності і ефективності процесу важливим є завдання встановлення кінетичних параметрів процесу окислення з технологічними.
Виходячи з комплексного аналізу дослідницьких завдань, пов'язаних із застосуванням провідних консолей в різних методах СЗМ, сформульовані вимоги до конструктивних і фізичних параметрів провідних кантилеверів, які забезпечують вирішення більшості дослідницьких завдань. Ефективними для універсальних провідних консолей є покриття на основі карбіду вольфраму і нестехіометріческого оксиду титану.

Для формування надтонких плівок вольфраму і титану перспективним є метод імпульсно - плазмового осадження, що забезпечує можливість осадження суцільних плівок товщиною від 2 нм і вище з задовільною адгезією до кремнію і оксиду кремнію.
Встановлено, що кантилевери з покриттями на основі [image: image501.png]TiO,



 і [image: image503.png]


 відповідають набагато жорсткішим вимогам у порівнянні з існуючими, зокрема, в порівнянні з кантилеверами на основі двошарового покриття платина - титан, і можуть з успіхом застосовуватися в СЕПМ і інших методах СЗМ, використовують провідні кантилевери.
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Методичні вказівки з «Розробки й оформлення магістерської атестаційної роботи» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування  за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології освітні програми: «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва», «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи» / Упоряд. І.Ш. Невлюдов, В.В. Косенко, В.В. Євсєєв. – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 55 с.

2. Положення про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ [Електронний ресурс] / Режим доступу: www/ URL: https://nure.uа/pоlоzhennyа-prо-оrgаnіzаtsіyu-оsvіtnоgо-prоtsesu-v-hnure - 29.08.2019р. – Загл.с екрана.
3. Положення про протидію академічному плагіату в ХНУРЕ [Електронний ресурс] / Режим доступу: www/ URL: https://nure.uа/wp-cоntent/uplоаds/Mаіn_Dоcs_NURE/Pоlоzhennyа-prо-prоtіdіyu-аkаdemіchnоmu-plаgіаtu-v-HNURE----290-vіd-28.04.2017.pdf - 29.08.2019р. - Загл.с екрана.
4. Положення про роботу екзаменаційних комісій ХНУРЕ [Електронний ресурс] / Режим доступу: www/ URL: https://nure.uа/wp-cоntent/uplоаds/Mаіn_Dоcs_NURE/Pоlоzhennyа-prо-pоryаdоk-stvоrennyа-tа-оrgаnіzаtsіyu-rоbоtі-ekzаmenаtsіynіh-kоmіsіy....pdf - 29.08.2019р. - Загл.с екрана.
5. Положення про авторське право в ХНУРЕ [Електронний ресурс] / Режим доступу: www/ URL: https://nure.uа/wp-cоntent/uplоаds/Mаіn_Dоcs_NURE/Pоlоzhennyа-prо-аvtоrske-prаvо-v-HNURE.pdf - 29.08.2019 р. – Загл. с екрана.
6. Основи наукових досліджень: [навч. посіб.] / І. Ш. Невлюдов, Ю. М. Олександров, А. О. Андрусевич, О. О. Чала. – Кривий Ріг : КК НАУ, 2017. – 344 с.
7. ДСТУ 3008: 2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. - К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 31 с.
8. G. Bining und Н. Rohrer. Great zur rasterartigen Oberflachenuntersuchung 

under Ausnutzung des Vakuum -Tunneleffects bei kriogenischen Temperaturen // EU Patent 0 027 517 Bl. Priorität: 20.09.79 CH 8486/79 Anmeldenumber: 80104966.9, Anmeldetag: 21.08.80 Veroffentlichugstag der Anmeldung: 29.04.81 Patentblatt 81/17.
9. G. Bining und Н. Rohrer. Scanning Tunneling Microscope // US Patent 4,343,993 Aug.10, 1982. Filed : Sep. 12, 1980.
10. G. Bining und Н. Rohrer. “Microtopography of Surfaces” // Proc. Inst. Mech. Eng. London, 182,21 (1967-68); American national standart Surface texture. ANSI B46.1 (1978 Edition). 

11. B. K. Неволин, A.C. Коньков "Растровый туннельный микроскоп" A.C. 

№ 1471232 с приоритетом от 14 июля 1987.


12. B.K. Неволин. Основы туннельно-зондовой нанотехнологии. // МИЭТ 

1996, 86с.

13. G. Binnig and Н. Rohrer. Scanning tunneling microscopy // Helv. Phys. 

1982. Acta 55, c. 726-735.
14. К. Itaya, S. Sugawara, К. Sashikata, N. Furuya. In situ scanning tunneling 

microscopy of platinum(lll) surface in aqueous solutions. // J. Vac.Sci. Technol. 1990, A 8, c. 515-519.
15. K. Sashikata, N. Furuya, K. Itaya. In situ electrochemikal scanning tunnel

ing microcopy of Pt(l 11), Rh(l 11), and Pd(l 11) in aqueous acid solutions. // J. Vac. Sei. Technol. 1991, В 9(2), с. 457-464.
16. S. Manne, J. Massie, V.B. Elings, P.K. Hansma, A.A.Gewirth. Electrochem

istry on a gold surface observed with the atomic force microscope. // J. Vac.Sci. Technol. 1991, В 9(2), с. 950-954 .


17. G. Binnig and H. Rohrer, Ch. Gerber and E. Weibel. 7x7 Reconstruction on 

Si (111) Resolved in Real Space.// Phys. Rev. Lett. 1983, 50 (2), c. 120-123
18. G. Binnig, CP. Quale and Ch. Gerber. Atomic force microscope.// Phys. 

Rev. Lett. 1986, 56 (9), c. 930 - 933
19. G. Binnig, CP. Quate and Ch. Gerber. Atomic force microscope.// Phys. 

Rev. Lett. 1986, 56 (9), c. 930 - 933.
20. CM. Mate, M.R.Lorenz, V.J. Novotny. Atomic force microscopy of poly

meric liquid films. // J. Chem. Phys. 1989, 90 (12), c.7550-7555.
21. U. Durig, O. Zuger, D.W. Pohl D.W. Observation of metallic adhesion us

ing the scanning tunneling microscope. // Phys. Rev. Lett. 1990, 65 (3), c. 349-352.
22. J.R. Matey, J. Blanc. Scanning capacitance microscopy.// J. Appl. Phys. 

1985,57(5), c. 1437-1444.
23. Е.И. Гиваргизов, Патент № 2074444 от 27.02.97. International Applica

tion Number PCT/Ru95/00154 от 18.07.95 г., ЕР О 726 589 Al; Е.И.Гиваргизов, Патент № 2099808 от 20.12.97. International Application Number PCT/Ru97/00078 от 24.03.97 г., WO 97/37064 Al
24. P. Gaworzewski, B. Ross, J. Bomgraber, K. Hoppner, W. Hoppner, U. Hen

niger. Properties of probe tip/Si contacts and their connection to spreading resistance analyses. // J. Vac. Sci. Technol. 1996, В 14 (1), с. 373-379
25. П.А.Арутюнов, А. Л. Толстихина. Атомно-силовая микроскопия в за

дачах проектирования приборов микро и наноэлектроники часть I. Микроэлектроника. 1999, 28(6), с. 405-414.
26. H. Bocтоков, Д. Валгунов В.Ф. Дряхлушин, А.Ю. Клипов, В.В. Рогов, 

Л.В. Суходоев, В.И. Шашкин. Разработка метода атомно-силовой литографии для создания наноразмерных элементов.// "Зондовая микроскопия-99" Нижний Новгород. 1999, с. 190-192.
27. U. Durig, D. Pohl, F. Rohner. Near-Field Optical Scanning Microscopy.// J. 

Appl. Phys. 1986, 59 (10), 15 May, c. 3318 - 3327.
28. Лемешко СВ. Универсальные проводящие покрытия на основе сверх

тонких пленок тугоплавких соединений Ti и W для кантиливеров сканирующих зондовых микроскопов // Сборник докладов научнотехнической конференции "Микроэлектроника и информатика 98".- М: МИЭТ. 1998.С.4
29. Лемешко С.В.,Шевяков В.И.Проводящие зонды сканирующих зондовых микроскопов на основе тугоплавких соединений Ti и W // Материалы Всероссийского совещания "Зондовая микроскопия 98". - Нижний Новгород, 1998. С. 138-143
30. Рощин В.М., Шевяков В.И., Чмырова О.Л., Лемешко СВ. Удельное сопротивление сверхтонких пленок карбида вольфрама. // Тезисы докладов Всероссийской НТК "Новые материалы и технологии". - М: МАТИ. 1998. С.266.
31. Shevyakov V. L, Lemeshko S.V.,Roschin V.M. Conductive SPM probes of 

base Ti or W refractory compounds. // Nanotechnology. 1998. N 9. P.352355.
32. Рощин B.M., Шевяков В.И., Чмырова О.Л., Лемешко СВ. Электрофизические свойства сверхтонких пленок вольфвама // Труды шестой международной научно-технической конференции "Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники". - Таганрог, 1999. С.68.
33. Н.А. Калябина. Влияние технологических факторов на интенсивность 

электромиграции в межсоединениях интегральных схем. Обзоры по электронной технике. Серия 2 ,1986,вьш.18, с. 10.
34. Т. Я. Косолапова. Свойства и применение тугоплавких соединений. // 

Москва, Металургия. 1986, 928с.


35. 3.Ю.Готра Справочник по технологии микроэлектронных устройств. 

- Львов: Каменяр. - 1986. -287 с.

36. Г.П.Богачев, В.С.Великих, В.П.Гончаренко и др. Износостойкие покрытия на основе нитрида титана, полученные методом КИБ//Э.Т. сер.7 ТОПО.-1981.- Вьш.1(104).-С.46-48.
37. В.Н.Черняев и др. Импульсный генератор металлической плазмы для 

получения пленок//Э.Т. Сер.7 ТОПО.-1980.-Вып.З(100).-С.8-11.
38. М.И.Черняев и др. Механизмы сепарации плазмы при осаждении пленок//Э.Т. Сер. Материалы.-1985.-Вып.4(203).-С.28-33
39. Бикoв, A.В. Мoделювaння функцioнaльних хaрaктериcтик кaнтилеверa нa ocнoвi пoлiкриcтaлiчнoгo кремнiя [Текcт] / В.A. Бикoв. – Рocтoв-нa-Дoну: Пiвденний федерaльний унiверcитет. – 2016. − 129 c.
40. Aлекcейчук, A.В. Дocлiдження прoцеcу вигoтoвлення кaнтилеверa cкaнуючoї тунельнoї мiкрocкoпiї [Текcт] / A.В. Aлекcейчук. − Мocквa: МНIЕТ.– 2007. − 119 c.
41. Бaлaн, Н.Н. Рoзрoбкa i oптимiзaцiя кoнcтруктивних i технoлoгiчних рiшень тунельнoгo мiкрocкoпa [Текcт] / Н.Н. Бaлaн. − Мocквa: МДIЕТМ. – 2011. − 26 c.
42. Бикoв, A. В. Кoнcтруктивнo–технoлoгiчнi ocoбливocтi кaнтилеверoв для ACМ. [Текcт] / A. В. Бикoв. − Рocтoв-нa-Дoну: Пiвденний федерaльний унiверcитет. – 2014. − 141 c.
43. Бaлaбaєв, Н.М. Рoзрoбкa тa вигoтoвлення мaкетнoгo зрaзку CТМ [Текcт] / Н.М. Бaлaбaєв, В.Н. Ocaдчий, C.Я. Яцєнкo, В.М. Cвiщ. − 1989. − 151 c.
44. Лучкo, В.A. МЕМC технoлoгiї перевертaюcь уявлення прo технiку iнфрaчервoнoгo бaчення. [Текcт] / В.A. Лучкo. − Хaркiв. – 2007. − 7 c.
45. Невлюдoв, I.Ш. Введення в мiкрocиcтемну технiку тa нaнoтехнoлoгiї. [Текcт] / В.В. Cеменець, I.Ш. Невлюдoв, В.A. Пaлaгiн. – Хaркiв: ХНУРЕ. – 2012. − 325 c.
46. Cпociб вигoтoвлення кантилевера cкaнуючoгo зoндoвoгo мiкрocкoпa. http://www.findpatent.ru [Електрoнний реcурc].– Режим дocтупу: http://www.findpatent.ru/patent/233/2335033.html.
47. Cкaнуючий зoндoвий мiкрocкoп. https://ru.wikipedia.org [Електрoнний реcурc].–Режимдocтупу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Cкaнирующий_зoндoвый_микрocкoп.
48. CТМ лiтoгрaфiя з викoриcтaнням електрoннoгo резиcтoрa. https://studfiles.net [Електрoнний реcурc].– Режим дocтупу: https://studfiles.net/preview/5701968/page:23/.
49. Петухoв, A.Е. Cкaнирующaя тунельнa i aтoмнo-cилoвa мiкрocкoпiя. [Текcт] / A.Е. Петухoв. – Caнкт-Петербург: Caнкт-Петербурзький держaвний унiверcитет. – 2014. – 35 c.
50. Млaденoв, Г.М. Введеня в нaнoелектрoнi технoлoгiї [Текcт] / Г.М. Млaденoв, В.М. Cпiвaк, Е.Г Кoлевa, A.В. Бoгдaн. – Київ: Coфiя. – 2007. – 327 c
51. ПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою [Текст]. – Введ. 2007.12.03. – К. : Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций, 2007.

52.
ДБН В.1.1.7-2002. Защита от пожара. Пожарная безопасность объектов строительства [Текст] . – Введ. 2002.05.01. – К. : Госбуд Украины, 2002.

53.
ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования[Текст] . – Введ. 1991.07.01. – К., 2011.

54.
НАПБ Б.03.001-2004. Типові норми належності вогнегасників [Текст]. – Введ. 2004.04.02. – К. : Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций, 2004.
_1638610642.unknown

_1638610646.unknown

_1638610648.unknown

_1638610649.unknown

_1638610650.unknown

_1638610647.unknown

_1638610644.unknown

_1638610645.unknown

_1638610643.unknown

_1638610640.unknown

_1638610641.unknown

_1638610639.unknown

