ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ И РЕЗАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ





Н.К.Голобородько, В.М.Шитов, О.И.Скляр


Харьковский институт неотложной хирургии, Харьковский технический университет радиоэлектроники








	This article is about of the electrosurgical device for coagulation and cutting of  biological tissues. This device is used for surgery, traumatology and medicine of catastrophe. One can provide dosage power to 50 Wt in the frequency tuning range 30-300 kHz depending on condition of  biological tissues. There are the precisious sinus generator, wide range amplifyer with power exit and digital indication of frequency. One is connected with standard electrosurgical instruments.





	В современной неотложной хирургии,  травматологии  и медицине катастроф широко используются портативные компактные высокочастотные электрохирургические аппараты для коагуляции и рассечения тканей токами высокой частоты. Эффективность работы ВЧ ЭХА  зависит от физических параметров тканей и состояния пациента, а также  от подводимой мощности  токов высокой частоты. 


	Известно [1], что любая биологическая ткань представляет собой  сложную многослойную структуру, пронизанную сетью кровеносных сосудов. Каждая ткань обладает разной электрической резистивностью:  сыворотка крови и плазмы ~ 50 Ом;  соединительная ткань ~ 1 кОм;  сосуды ~ 3 - 5 кОм;- кожа ~ 5 - 10 кОм.


	ВЧ ЭХА  должна  реализовывать соответствующий режим работы —коагуляция, резание и др. Для решения поставленной задачи разработано устройство работающее в диапазоне частот 30—300 кГц и обеспечивающее дозированную  подачу ВЧ мощности  до 50 Вт в зависимости от вида и состояния биологической ткани. Устройство содержит прецизионный генератор синусоидального сигнала, широкополосный  усилитель с мощным выходным каскадом, устройство цифровой индикации. Конструктивно осуществлено сопряжение устройства со стандартными электрохирургическими инструментами.	





1.В.В.Перекрест, О.Н.Артюх. Использование табличных регуляторов с заданными временными характеристиками в современной высокочастотной электрохирургической аппаратуре //Электроника и связь —Киев: КПИ. 1998.— №4, ч.II, с.303-307.





