УДК.615.47

А.М. СИНОТИН, Ю.Е. ХОРОШАЙЛО, Т.А.  КОЛЕСНИКОВА

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКИЙ  МАНИПУЛЯТОР

                            Для автоматизации рабочего места хирурга разработан стереотаксический  манипулятор,  позволяющий автоматизировать процесс  малотравматологического хирургического доступа к любым отделам мозга, используя свойства рентгеновского изображения. 

     Прогресс  медицины вообще, как и отдельных ее  направлений, прежде всего, зависит от разработки и применения новых технологий и техники исследований, и лечения.

     Целью данной разработки является создание автоматизированного стереотаксического манипулятора позволяющего практически обеспечить возможность малотравматический хирургический доступ к любым  отделам мозга, используя свойства рентгеновского изображения. 

     Разработанное устройство (рис.1) предназначено для автоматизации рабочего места хирурга и достижения необходимой точности ввода зонда в заданную точку головы пациента. Опыт показывает, что возможная предельная погрешность перемещения у опытного хирурга составляет 
[image: image57.png]


 Для средней квалификации погрешность следует снизить до допускаемой, равной  
[image: image2.wmf][

]

.

5

,

1

1

0

п

-

=

dj

 Для достижения требуемой точности ввода зонда между электродвигателями и конечным звеном (зонд, косозубое колесо 5) введены понижающие передачи (редуктора ). Контроль за перемещением всех звеньев возложен на компьютер.

     Данное устройство состоит из рамы 1, выполненной в форме параллелепипеда. Механизм крепится к голове пациента с помощью пяти установочных винтов 2, которые позволяют  одновременно  смещение всей рамы продольно относительно головы пациента. В цапфах 3, установленных  в высокоточных шарикоподшипниковых узлах 4, закреплено косозубое зубчатое колесо 5, выполненное в виде дуги. На одной из цапф установлен привод, состоящий из разрезного  червячного колеса, установленного непосредственно на цапфе, червяка 7 – закреплённого на валу электродвигателя 8. Указанный привод позволяет осуществлять поворот червячного зубчатого колеса, положение которого контролируется визуально с помощью шкалы 9, установленной на раме 1. При установке фотодатчика положение зубчатого колеса может контролироваться с помощью компьютера.

     На зубчатом колесе 5 установлен кронштейн 10 с нанесенной шкалой 11, к которому с помощью направляющей 12 крепится двухступенчатый привод состоящий из червяка 13, червячного колеса 14. косозубой шестерни 15, входящей в зацепление с зубчатым колесом 5, электродвигателя 16. Привод крепится к кронштейну с помощью хомута 17, данный привод осуществляет перемещение кронштейна по зубчатому колесу 5.

     С лицевой стороны кронштейна закреплена скоба 18,  в которой в упорных шарикоподшипниках установлено разрезное червячное колесо 19, входящее в зацепление с червяком 20,  неподвижно закреплённым на валу электродвигателя 21.

    Внутри ступицы червячного колеса нарезана резьба, по которой проходит пустотелый контейнер 22 с внешней резьбой. Внутрь контейнера загружается зонд 23. Зонд крепится в контейнере с помощью цанги 24 в положении, когда он подведен в заданную точку головы пациента. На контейнере с тыльной стороны установлен фиксатор 25, ограничивающий вращательное движение и обеспечивающий только поступательное движение контейнера. Хвостовик фиксатора входит в паз, выполненный в кронштейне 10, и служит одновременно указателем перемещения зонда.

     На скобе 18 встроен фотодатчик 26, состоящий из источника и излучателя. Между источником излучения и фотоприёмником находится червячное зубчатое колесо 19, в 

[image: image1.wmf].

35

,

0

25

,

0

0

.

пр

.

п

-

=

dj

.

котором выполнены специальные отверстия, число которых определяется требуемой точностью перемещения  зонда 23. При необходимости, с целью повышения точности и автоматизации проведения работ, такие устройства могут быть размещены и на приводах перемещения зубчатого колеса и кронштейна 10. С целью повышения точности перемещения контейнера 22 установлена вторая опора 27, выполненная в виде стакана,  нижняя часть которой имеет четыре паза.  На разрезную часть стакана посажена винтовая пружина 28, обеспечивающая ликвидацию зазора между контейнером и стаканом, т.е. устраняет люфт.

     Применение разрезных зубчатых колёс с помощью вставленной цилиндрической винтовой  пружины 29 для колеса 5 и спиральных пружин 30  для червячных колёс 6, 14, 19 позволяет устранять люфты в зацеплении и обеспечивать точность  перемещения.

     Применение червячных самотормозящих передач позволяет фиксировать в любой момент положение колёс 5, кронштейна 10, контейнера 22 без применения фиксирующих тормозящих устройств.

     Точность настройки манипулятора определяется   погрешностью  
[image: image3.wmf]H

S

dj

, вносимой в отсчёт всей цепью настройки, и погрешностью 
[image: image4.wmf]O

S

dj

  отсчётного устройства:

                                                           
[image: image5.wmf]O

H

S

S

dj

+

dj

=

dj

ман

                                                   (1).                                                        

     Погрешность всей цепи настройки при реверсивном характере настройки складывается из погрешности мёртвого хода 
[image: image6.wmf]м

dj

, погрешности, вызванной неравномерностью хода ( для зубчатого зацепления определяется допуском на кинематическую погрешность 
[image: image7.wmf]к

dj

), погрешности скручивания валов
[image: image8.wmf]св

dj

, погрешности от зазора в опорах
[image: image9.wmf]оп

dj

, погрешности муфты 
[image: image10.wmf]ф

.

м

dj

 и погрешности от нестабильности температуры 
[image: image11.wmf]т

dj

.Тогда наибольшее значение погрешности механизма  настройки:

                                   
[image: image12.wmf].

т

ф

.

м

в

.

с

оп

к

м

dj

+

dj

+

dj

+

dj

+

dj

+

dj

=

dj

H

S

                                (2)                          

     Для зубчатой пары в зависимости от величины бокового зазор
[image: image13.wmf]н

j

 между зубьями, измеряемого по общей нормали к профилям, мёртвый ход определяется углом поворота подвижного колеса относительно неподвижного, когда боковой зазор между зубьями выбирается полностью:

                                                  
[image: image14.wmf])

cos

r

/(

j

n

м

w

a

×

=

dj

рад,                                                          (3)

 где jn –  боковой зазор, мм;  r – радиус начальной окружности, мм; 
[image: image15.wmf]w

a

 - угол  зацепления, град.

     Для цилиндрической  прямозубой  передачи  при 
[image: image16.wmf]о

20

=

a


                                              
[image: image17.wmf])

mz

/(

j

4

,

7

n

м

=

dj

угл.мин.,                                                    (4) 

      где  jn – в мкм;  m – мм.

    Мёртвый ход в червячной передаче зависит от бокового зазора между зубьями колеса и витками червяка. При боковом зазоре  jn  мёртвый ход червяка при неподвижном колесе

                                      
[image: image18.wmf]g

×

a

×

×

=

×

dj

=

dj

w

sin

cos

d

5

,

0

j

u

1

n

2

м

1

м

рад,                                        (5)

       где   jn ,  d1 и d2  -  в мм.

     Вероятные максимальные значения боковых зазоров 
[image: image19.wmf]n

j

 для прямозубых цилиндрических колёс с  исходным контуром по СТ СЭВ 309-76 (m<1) приведены в СТ СЭВ 642-77 [3].

     Так как  
[image: image20.wmf],

r

r

2

м

2

1

м

1

dj

=

dj

 то  (
[image: image21.wmf].

u

z

/

z

r

/

r

)

/(

)

(

2

1

1

2

1

2

2

м

1

м

-

=

=

=

dj

dj

 

  Отсюда мёртвый ход ведомого колеса z2 в зависимости от его величины у ведущего колеса
[image: image22.wmf]1

z


                                                           
[image: image23.wmf].

u

/

2

1

м

м

1

2

-

dj

=

dj

                                                           (6)

     Суммарный или приведенный мёртвый ход при боковом зазоре  
[image: image24.wmf]n

j

 для  данной конструкции определялся по следующей зависимости

                                                      
[image: image25.wmf]å

dj

=

dj

=

-

-

n

2

k

k

к

мn

1

1

u

n

u

1

                                                       (7)

     Диаметральный зазор в опорах  зубчатых колёс, равный для каждой из них  
[image: image26.wmf]1

DP

 и 
[image: image27.wmf]2

DP

, вызывает дополнительный мёртвый ход, величина которого на ведомом валу 2

                                         
[image: image28.wmf].

r

П

П

r

П

u

r

П

2

2

1

2

2

2

1

1

1

м

2

п

D

+

D

=

D

+

×

D

=

dj

-

                  (8)                                            Суммарный мёртвый ход

                                                            
[image: image29.wmf].

п

м

м

м

dj

+

dj

=

dj

å

                                                      (9)                                    

     Для устранения мёртвого хода в передачах применяют люфтовыбирающие  (разрезные) зубчатые колёса. Основой конструкции таких колёс является сдвоенное зубчатое колесо: одно жёстко закреплено с валом, а другое перемещается за счёт моментной пружины. Что и учтено в данной конструкции. В качестве опор применены высокоточные шарикоподшипники, что исключает появление зазоров в опорах.

     Скручивание  валиков под действием крутящего момента  
[image: image30.wmf].

кр

Т

 вызывает упругий мёртвый ход, величина которого в радианах определяется  по формуле

                                                                   
[image: image31.wmf],

GI

l

Т

р

кр

к

.

м

×

=

j

D

                                                      (10)

      где Ткр – передаваемый крутящий момент; l,Iр,G – соответственно длина рабочей части валика, его полярный момент инерции сечения и модуль сдвига материала.  Длина валов выбрана в конструкции таким образом, что длина вала, передающая нагрузку, меньше десятикратного размера его диаметра, т. е. 
[image: image32.wmf]d

10

l

<

. В этом случае вал считается жёстким, т.е. погрешность принимается равной нулю, так как  не происходит  его скручивание.

     Отсчёт показаний в разработанном устройстве производят по штрихам шкалы путём совмещения отметок шкалы и указателя с помощью верньерно- шкального  механизма.

    Ошибка снятия отсчёта обычно имеет наибольшую величину по сравнению с другими погрешностями, причём её предельное значение не превышает более половины цены деления шкалы. Все виды ошибок оценивались с помощью расчёта по следующим зависимостям. Так погрешность снятия отсчёта 
[image: image33.wmf]о

.

с

j

D

 складывается из погрешностей шкалы 
[image: image34.wmf]ш

j

D

, погрешностей совмещения отметок шкалы 
[image: image35.wmf]с

j

D

или погрешностей от деления интервала на “глаз” и паралакса 
[image: image36.wmf]п

j

D

; наибольшее значение погрешности снятия отсчёта принималось равной

                                                    
[image: image37.wmf].

п

с.д

ш

с.о

Δ

Δ

Δ

Δ

j

+

j

+

j

=

j

                                      (11)

     Погрешность шкалы 
[image: image38.wmf]ш

j

D

 в свою очередь складывается из погрешностей изготовлния шкалы 
[image: image39.wmf],

ш

.

и

j

D

 от эксцентриситета расположения  отметок на шкале  
[image: image40.wmf]р

j

D

 и от эксцентриситета установки шкалы 
[image: image41.wmf]у

j

D

. Погрешность изготовления шкалы 
[image: image42.wmf]ш

.

и

j

D

 зависит от класса точности шкалы и можете быть определена по табл. [2]. Угловые погрешности от эксцентриситета расположения отметок и от эксцентриситета установки шкалы зависят от величины эксцентриситетов ер  и еу, допускаемые значения которых приведены в табл. [2]. Наибольшие значения погрешностей  
[image: image43.wmf]р

j

D

 и 
[image: image44.wmf]у

j

D

 определялись в радианах:

                                                               
[image: image45.wmf].

D

е

2

ш

у

,

р

у

,

р

=

j

D

                                                          (12)

     Погрешность при совмещении отметок шкалы и указателя

                                                                   
[image: image46.wmf].

D

2

ш

В

с

d

=

j

D

                                                           (13)

     Величину смещения одной отметки относительно другой  
[image: image47.wmf]В

d

 в среднем обычно принимают равной   
[image: image48.wmf]=

d

В

12-15 мкм.

     Погрешность от деления интервала “на глаз”

                                                                     
[image: image49.wmf],

инт

Д

j

×

m

=

j

D

                                                    (14)

      где 
[image: image50.wmf]-

j

инт

длина деления в угловых минутах; 
[image: image51.wmf]=

m

0,1-0,5  - коэффициент относительной погрешности, зависящий от толщины отметок и формы конца указателя.

     Погрешность от параллакса 
[image: image52.wmf]п

j

D

 возникает от смещения  отметок шкалы относительно указателя за счет смещения глаза наблюдателя от правильного наблюдения. Тогда при расстоянии нормального видения 
[image: image53.wmf].

В

.

Н

L

 угловая ошибка от параллакса

                                                                      
[image: image54.wmf]Ш

П

П

D

2

d

=

j

D

.                                                        (15)

    Применяя для повышения точности настройки и отсчёта замедляющий механизм с передаточным отношением  
[image: image55.wmf]i

 в зависимости от технических требований, можно получить заданную точность ввода зонда.

    Выводы:

 1.Разработанный стереотаксический манипулятор позволяет полностью автоматизировать процесс  малотравматического хирургического доступа к любым отделам мозга.

 2.Опыт показывает, что возможная предельная погрешность перемещения зонда у опытного хирурга составляет 
[image: image56.wmf].

пр

.

j

d

=0,25-0,350. Разработанный стереотаксический манипулятор, за счет введения передаточных механизмов, позволяет снизить погрешность ввода зонда до 1-1,50, что не требует большого навыка и напряжения от хирурга.

.Список литературы: 1.Сінотін А.М..Семенець В.В. та інші. Деклараційний патент на винахід. Стереотаксичний апарат. Україна. Державний департамент інтелектуальної власності. (46) Бюл. №4, 2000        2.Рощин Г.И. Несущие конструкции и механизмы РЭА. М.: “Высшая школа”  1981.376  с. 3.Булгаков Н.П. Некоторые направления применения стереотаксического метода в нейрохирургии. Труды 1 Всесоюзн. съезда, т. 3. М., 1971., 180 с.  4. Conway L. Stereotaxic  diagnosis and treatment of  intracranial  tumors including an initial experience with cryosurgery for pinealomas.-J. Neurosurg., 1973, v. 38 № 4, р. 453-460. 5. Alksne J. F. Current status of stereotactic magnetic aneurysm thrombosis.- 5 Intern. Conger. Neurosurg. Tokyo. 1973. 270 p.

Харьковский национальный університет радиоэлектрони             Поступила в редколегію 00.00.00

УДК 615.47

     Стереотаксичний маніпулятор. / А.М.Сінотін Т.А. Колєснікова // АСУ та прилади автоматики.2000. № 00.. 000-000

    В статті приведен  розроблений стереотаксичний маніпулятор для автоматизації робочого міста хірурга. Управління електродвигунами маніпулятора та контроль за переміщенням зонда проводиться за допомогою персонального комп’ютера. Маніпулятор має чотири ступені свободи, що позволяє переміщувати зонд в необхідну точку голови пацієнта, а безлюфтове виконання усіх ланок механізму забезпечує необхідну точність вводу зонда.

      Іл.. 1 Бібліогр.: 2 назви.

UDC 615.47

      The stereo estimate manipulator/ A.M. Sinotin, T.A. Kolesnikova// Management Information System and Devices. All-Ukr. Sci. Interdep. Mag. 2003. N 00. P 000-000.

The stereo estimate manipulator designed for automation the worker place of doctor.

The control from electric motors of manipulator and the control for the movement of a sonde makes with PC. The manipulator has a four levels of free, which  a sonde movements from everything point head’s zone.

     Fig.00. Ref.: 00 items.

Синотин Анатолий Мефодиевич,  канд.  техн.  наук   доцент  кафедры  Социальной информатики       Научные  интересы: проектирование, автоматизация и производство  радиоэлектронной аппаратуры. Адрес:  Украина, 31052, Харьков, ул. Полтавский Щлях 41, кв. 2, тел.  7021 - 591.

Колесникова Татьяна Анатольевна, аспирантка кафедры биомедицинской электроники  ХНУРЭ. Адрес: Украина, Харьков, пр. Победы, 57 '"Г", кв. 35,

тел.  37-61-47. 

Рис.1.  Кинематическая схема стереотаксического манипулятора














_1124833361.unknown

_1124834161.unknown

_1124834543.unknown

_1124834678.unknown

_1124834779.unknown

_1124835039.unknown

_1124835064.unknown

_1124834820.unknown

_1124834850.unknown

_1124835004.unknown

_1124834834.unknown

_1124834795.unknown

_1124834711.unknown

_1124834745.unknown

_1124834690.unknown

_1124834584.unknown

_1124834599.unknown

_1124834661.unknown

_1124834566.unknown

_1124834468.unknown

_1124834513.unknown

_1124834530.unknown

_1124834487.unknown

_1124834430.unknown

_1124834446.unknown

_1124834177.unknown

_1124834401.unknown

_1124833885.unknown

_1124834008.unknown

_1124834125.unknown

_1124833929.unknown

_1124833847.unknown

_1124833866.unknown

_1124833375.unknown

_1124833096.unknown

_1124833196.unknown

_1124833267.unknown

_1124833291.unknown

_1124833227.unknown

_1124833155.unknown

_1124833173.unknown

_1124833116.unknown

_1124832924.unknown

_1124833036.unknown

_1124833071.unknown

_1124833003.unknown

_1124832955.unknown

_1112983665.unknown

_1124794284.unknown

_1124832860.unknown

_1124794174.unknown

_1112984481.unknown

_1088317188.unknown

_1088951341.unknown

_1088952573.unknown

_1087226923.unknown

